TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİ 2 İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSİ 2
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
63683
: 20/1353
Alım No
:
:
:
:
15.09.2020
18.09.2020 10:00
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
YÜKSEK AKIŞ ISITICILI NEMLENDİRME ÜNİTESİ
2,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27
NEMLENDİRME ÖZELLİKLİ NAZAL YÜKSEK AKIŞ CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.	Cihaz, yüksek akışlı ısıtılmış nemlendirilmiş solunum gazlarını hastalara iletebilmek üzere özel olarak tasarlanmış olmalı ve kolay kullanım sunabilmesi için  entegre akış jeneratörü ve nemlendiriciye sahip olmalıdır. (Solunum desteği, oksijenizasyon ve aktif nemlendirme konusunda çözüm sunabilen kompakt bir yapıda olmalıdır.)

2.	Cihaz, hastalara sunulan oksijen desteğinin anlık olarak ekranından takip edilebilmesi için kalibrasyon, servis veya değişime ihtiyaç duyulmayan dahili ultrasonik oksijen analiz sistemine sahip olmalıdır.Hasta verilecek olan gaz akışındaki oksijen yüzdesi %21 ila %100 arasında harici bir oksijen kaynak bağlantısı kullanılarak ekrandan sürekli takip edilebilmelidir.(Kimyasal O₂ sensörüne sahip cihazlar kabul edilmeyecektir.)

3.	Cihaz FiO₂ desteğini harici oksijen kaynağı bağlanarak sağlamalı, havayı ise bulunduğu ortamdan çekebilmelidir. Harici bir hava kaynağına ihtiyaç duyulmamalıdır.Üzerindeki ekrandan sürekli olarak sıcaklık, FiO₂ yüzdesi ve ayarlanan akış L/dk olarak takip edilebilemelidir.Oksijen-hava karışım bilgisini anlık olarak sunamayan, tahmini ortalama bilgisi sunan veya ayırca karışım tablosuna sahip cihazlar kabül edilmeyecektir.

4.	Cihaz,  çocuk ve yetişkin hasta popülasyonunda güvenli olarak kullanılabilmesi açısından iki ayrı moda sahip olmalıdır. Ve bu modlar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;
4.1.	Çocuk modu için çalışma akış aralığı 2-25 litre/dakika olmalı ve 1 litre/dakika aralıklarla ayarlanabilmelidir. 
4.2.	Yetişkin modu için çalışma akış aralığı 10-60 litre/dakika olmalı ve isteğe göre 1 litre/dakika ve 5 litre/dakika akış aralıklarıyla ayarlanabilmelidir. 
4.3.	İki mod için de akış aralığının sınırları belirtilen aralıklar dahilinde kullanıcı tarafından belirlenebilmeli ve böylece barotravma riski olan hastalarda kullanım sırasında istenildiğinde bir üst limit belirlenebilmelidir.

5.	Cihaz, kullanım kolaylığı sağlaması ve ileride oluşacak kablo maliyetini engellemek için sıcaklık probu ve ısıtıcı tel adaptörüne ihtiyaç duymamalıdır.

6.	Cihazın ağırlığı taşınması ve mobil işlemlere uygunluk açısından en fazla 3.0 kg olmalıdır.

7.	Cihaz, istenildiği takdirde mobilite ve kullanışlılık sağlaması açısından cihazın standart kurulumuna eklenebilecek opsiyonel oksijen tüpü tutucu ve UPS montaj kiti ekipmalarına sahip olmalıdır. Bu ürünler cihazın orjinal ekipmanı olmalı ve cihaz katoloğunda gösterilebilmelidir.İleride istenilmesi durumunda  ücreti karşılığında tedarik edilebilmelidir.

8.	Cihaz, dış ortamdan alınan havayı ve oksijeni bir filtreden geçirerek hastaya iletmelidir.Bu sayede dış ortamdan kaynaklanabilecek mikrobik ve istenmeyen partiküllerin-maddelerin iletimi engellenebilmelidir.

9.	Cihazın kullanımı sırasında elektrik sisteminde olaşabilecek güç kesilmelerinde işitsel alarm ile kullanıcı en az 120 saniye süresince uyarılmalı ve bu sayede olası tedavi kayıplarının önüne geçilebilmelidir.

10.	Cihaz burun kanülü, trakeostomi arayüzü ve maske arayüzü adaptörü olmak üzere 3 farklı arayüzle çalışabilmelidir. Bu sayede kullanıcının tercihine göre çeşitli hasta tiplerinde kullanılması mümkün olmalıdır.  

11.	Cihaz ile beraber harici ve aynı marka dezenfeksiyon kiti verilmelidir.Dezenfeksiyon kiti, çift katmanlı olmalı ve üzerinde cihaz ile bağlantı şeklini tarif eden etikete sahip olmalıdır. Cihaz, dezenfeksiyon kiti ile beraber çalıştırıldığında otomatik olarak dezenfeksiyon işlemini başlatılabilmelidir.Dezenfeksiyon kiti, cihaz ile bağlantısı gerçekleştirildiğinde, içerisindeki ısıtıcı tertibat sayesinde en az 87ºC sıcaklık’a ulaşabilmeli ve işlem süresi 55 dakika olmalıdır. Yeni hasta kullanımı için hazır hale gelebilmelidir. Dezenfeksiyon işlemi sırasında uygulanan sıcaklık ve zaman grafiği tek bir tuş yardımı ile ekrandan takip edilebilmelidir. Dezenfeksiyon işlemi için gerekli malzeme firma tarafından ücretsiz verilebilmelidir.Ayrıca dezenfeksiyon işlemide kullanım boyunca ücretsiz yapılabilmelidir.

12.	Cihazda aşağıdaki aksesuarlar bulunmalıdır. Tüm ürünler aynı marka olmalıdır. Ürünlerin UTS kaydı ve CE belgesi olmalıdır.
12.1.	1 adet Dezenfeksiyon kiti (reusable)
12.2.	1 adet Oksijen girişi uzatma kiti
12.3.	1 adet Askı Etiketi
12.4.	2 adet cihaz için yedek hava filtresi
12.5.	1 adet 4 tekerlekli fren tertibatlı stant, tablası ile birlikte
12.6.	20 adet yetişkin nazal yüksek akış kanülü (seçici geçirgen özellikli)
12.7.	20 adet yetişkin-pediatri nazal yüksek akış kiti (içerisinde chamber ve ısıtıcılı set olan)
12.8.	1 adet trakeöstami kanülü 

13.	Cihazın tüm alarmları Türkçe olmalıdır ve ekrandan alarm durumu okunabilmelidir. Cihazın alarm vermesi durumunda sistemdeki aksaklıklar animasyonlu bir şekilde ekrandan izlenebilmelidir.

14.	Cihaz kullanıcı ile akım taşıyan iletkenler arasında Sınıf II çift izolasyon standartına sahip olmalı ve IEC60601-1, UL60601-1, EN60601-1, ISO8185 standartlarına uygun üretilmiş olmalıdır.Bu özellik cihazın orjinal dökümanlarında açıkça belirtilmelidir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa