TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
63796
: 20/1461
Alım No
:
:
:
:
01.10.2020
05.10.2020 10:00
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
DERİN DONDURUCU 80 DERECE
1,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

                                SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
DİK TİP  -80°C DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Cihaz dik tip olmalı, dolabın içinde en az 4 adet iç bölmesi ve bu bölmelerin ayrı iç kapakları mevcut olmalıdır.
2.	Cihazın kapasitesi en az 520 litre olmalıdır.
3.	Cihaz -10°C  -86°C arasında çalışabilmelidir.
4.	Cihaz mikroişlemci kontrollü olmalı, dokunmatik ekrana sahip, şifre korumalı kontrol paneli bulunmalıdır.
5.	Cihazın kapısı anahtarla kilitlenebilir olmalıdır.
6.	Kapı kanadında otomatik defrost özelliği olmalıdır.
7.	Cihaz LED screen kontrol sisteme sahip olmalıdır.
8.	Cihazın ayarlanan ısıdan sapması durumunda yüksek / alçak ısı değişimlerinde, düşük batarya durumunda, kapı açık kaldığında, filtre tıkandığında sesli ve ışıklı alarmları vermelidir.
9.	Cihazın dışı boyalı çelik sacdan, iç yüzeyi paslanmaz çelik veya krom malzemeden boyasız olmalı, kolay temizlenebilir olmalıdır.
10.	Cihaz soğutma sistemi iç duvar yüzeylerinden olmalı, raflar istenilen şekilde ayarlanabilmelidir.
11.	Cihazın kapısının kolay açılabilmesi için vakum portu olmalıdır.
12.	Cihazın soğutma ünitesinde CFC içermeyen gaz kullanılmış olmalıdır.
13.	Cihazın ısı izolasyonu sertleştirilmiş poliüretan köpük olmalı  ve vakum izolasyon panel sistemi kullanılmış olmalıdır.
14.	Cihazın en az ikisi sabitlenebilir dört adet döner tekerlekleri olmalıdır.
15.	Cihazda iki kat yüksek dansiteli poliüretan yalıtım bulunmalı ve izolasyonu en az 120 mm kalınlıkta olmalıdır.
16.	Cihazda en az iki kompresör bulunmalıdır. Kompresörlerden biri arızalansa dahi cihaz tek kompresörle -50C dereceye kadar soğutmaya devam edebilmelidir. 
17.	Cihazda ısı takip ve çağrı modülü takılı olmalıdır. Çağrı modülü harici bir prob ile ısı ölçümü yapabilmeli, dahili hafızasına kaydetmeli, verileri bilgisayara aktarılabilmeli ve alarm durumunda laboratuvar tarafından tanımlanacak 3 kullanıcıya SMS mesajı gönderebilmelidir.
18.	Cihazda USB Bağlantı yeri bulunmalıdır. 
19.	Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az  2 (iki) yıl ücretsiz, takip eden on yıl için ücreti karşılığında yedek parça ve servis garantisi taahhüdü verilmelidir.
20.	Cihaz CE standartlarına uygun olmalıdır.
21.	İthalatçı firma TSE den alınan Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini vermelidir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa