TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SERVİSİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
64258
: 20/1693
Alım No
:
:
:
:
09.11.2020
11.11.2020
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
LARİNGASKOP SETİ
15,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

EĞRİ TİP FİBER OPTİK 6 BLADELİ LARİNGOSKOP SET ŞARTNAMESİ

1.	Fiber optik laringoskop seti, hpx (halogen) lambalı olmalıdır. Opsiyonel olarak led lamba tercih edebilme imkânı sunmalıdır. Minimum 2500 fiber glass borucuk içermelidir. 
2.	Sadece lamba değişimi ile halojenden- led geçişi sağlanmalıdır. 
3.	Işık sistemi, gün ışığına yakın, beyaz ve parlak ışık sağlayarak doğru doku renginin elde edilmesine ve uzun süreli, sabit aydınlatmanın gerçekleştirilmesine imkân sağlamalıdır.
4.	Manevra kabiliyetinin artması için bladeler hafif olmalıdır.
5.	Bladeler açık sistem fiber optik boru tipine sahip olmalıdır.Gerektiğinde çıkartılabilecek fiber optik borusu olmalıdır kolay temizlenebilmelidir.
6.	Fiber optik boru, bıçağın başlangıcından sonuna kadar tek parça halinde ve bıçağa paslanmaz bir vida ile monte edilmiş olmalıdır.
7.	Bladeler çengel tipi takmalı ve saptaki özel yuvaya oturan bilyeli sistemli olmalıdır.
8.	Blade sapa oturduğunda aydınlatma ampulü otomatik olarak yanmalı ve blade çıkartıldığında, otomatik olarak sönmelidir. 
9.	Laringoskop handle içinde bulunan ampül koruma kapsülü (kartuş) sayesinde kolay bir şekilde sterilizasyonu sağlanabilmelidir. Bu sayede ampül ömrünü uzatmalıdır. 
10.	Ampul blade üzerinde değil, handle üzerinde olmalıdır. Ampul değiştirmek için herhangi bir alet gerekmemelidir. 
11.	Blade 'in üzerinde imalatçı firmanın ismi ve blade numarası çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
12.	Bladeler paslanmaz çelikten yapılmalıdır ve dayanıklı olmalıdır.2 adet alkali pil ile çalışmalıdır ve set içinden blade pilleri çıkmalıdır.
13.	Opsiyonel olarak laringoskop setin şarj edilebilir handle ‘ ı olmalıdır.
14.	Handle krom kaplı metalden bladeler paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
15.	Dezenfektan solüsyonlara dayanıklı olmalıdır.
16.	Gravity de (standart otoklavda) 132/134 C° de 3 dakika otoklavlanabilmelidir. 
17.	Pre-vacum autoclave da 132/134 C° de 3 dakika otoklavlanabilmelidir.
18.	 Set IEC/EN 60601-1-2 standartlarında EMC uyumluluğuna sahip olmalıdır.
19.	Blade ve handleler, ISO 7376-1 ve ASTM F 965  standartına uyumlu olacak ve bu husus katalogda gösterilecektir. Taşıma ve depolama anında cihazlar -20 C°  +40 C°  arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edilebilmelidir. Operasyon esnasında 0 C°  ve +40 C°  derece arasında kullanılabilmelidir bu bilgiler kılavuzunda gösterilebilmelidir.
20.	Set içerisinden pediatrik ve yetişkin kullanıma uygun 2 adet fiber optik handle çıkmalıdır.
21.	Opsiyonel olarak küt boyutta handle verilebilmelidir.

22.	Mac (eğri) tip bladeler de aşağıdaki ölçülerde olmalıdır.
Mac1*89mm -63mm         1 adet
Mac2*108mm-82mm       1 adet
Mac3*126mm-101mm     2 adet
Mac4*160mm-135mm     2 adet

23.	Seçilecek set sert kutu içinde korunmak amacı ile laringoskop bladeleri ve handleları ile verilecektir.
24.	Kabul ve muayenede oluşacak kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumlu olacaktır.
25.	Cihazların T.C İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması şarttı aranacak.
26.	Soğuk çözelti yüksek seviyede dezenfeksiyon, yerçekimi otoklav sterilizasyonu, Steris® Amsco® V-PRO® düşük sıcaklıkta sterilizasyon, STERRAD® hidrojen peroksit gazı plazma sterilizasyonu özelliklerine sahip olacaktır. 
27.	Set ile beraber 1 adet yedek ampül verilmelidir.
28.	Cihazlar 2 yıl garanti kapsamında olacaktır. Ve 2 yılında ardından ücreti mukabilinde 10 yıl parça tedarik garantisi vermek zorundadır. LED lambalı set tercih edilirse 1 yıl lamba garantisi olmak zorundadır.

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa