TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI (34397011660 HAVVANUR PEYNİ
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
64325
: 20/1528
Alım No
:
:
:
:
08.10.2020
Talep Edilen Hasta
HAVVANUR PEYNİRCİ
:
12.10.2020 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
KARDİYOLOJİ ASD OCCLUDER DEVİCE
1,00
ADET
1
KR1178 -  5140.30
KARDİYOLOJİ ASD OCCLUDER DELİVERY  SİSTEMİ
2,00
ADET
2
KR1179 -   794.20
KARDİYOLOJİ SİZİNG BALON
2,00
ADET
3
KR1197 -   559.50
KARDİYOLOJİ GUİDE-WİRE
2,00
ADET
4
KR1196 -   172.50

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

1
Sayfa

ASD OKLÜDER ALETİ SETİ
1. ASD OKLÜDER ALETİ (SUT KODU: KR1178
2. ASD OKLÜDER ALETİ TAŞIMA SİSTEMİ (SUT KODU: KR1179
3. SİZİNG BALON KATETERİ (SUT KODU: KR1197
4. ASD İÇİN S.STİFF EXCHANGE GUİDWE WİRE 0,035” 260CM (SUT KODU: KR1196
Belirtilen malzemeler tek firmadan alınacaktır. Malzemelerin fiyatı ayrı ayrı belirtilecektir. Teklifler toplam set fiyatı üzerinden
değerlendirilecektir.
1. ASD OKLÜDER ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ- KR1178
1. Sekundum tip ASD’nin transkateter yaklaşım yöntemi ile kapatılması için nitinolden imal edilmiş self expandable çiftli disk şeklinde olmalıdır.
2. İki disk, kapatılacak ASD’nin ölçüsüne uygun aynı malzemeden mamül bir parça ile birleştirilmiş olmalıdır.
3. Trombojeniteyi hızlandırarak kapanma kabiliyetini arttırmak için bütün aletin içi polyester fiber ile doldurulmuş olmalıdır.
4. Sol atrium içinde açılırken, uç formunu görmek, komplikasyonları önlemek ve rahat pozisyonlandırma için oklüderin uç kısmında marker bulunmalıdır.
5. Gerilmiş çapı 4 mm ile 40 mm. arasındaki sekundum tip ASD’lerin kapatılması için birebir uygun ölçüleri olmalıdır.
6. Hassas bir kapatma işlemi ve uzun dönemde erozyonu önlemek için 4 mm ile 20 mm arasındaki sekundum tip ASD’ler için alet ölçüleri birer mm, 20
mm ile 40 mm arasındaki ASD’ler için ise ikişer mm aralıklarla artmalıdır.
7. Çok küçük çocuklara bile rahatlıkla müdahele edebilmek için oklüderin yüklenmiş profili düşük olmalıdır ve 4-10mm okluderlerin tutma etekleri 12mm
geçmemeli, 11-32mm okluderlerin tutma etekleri 14mm geçmemeli, 34-40mm okluderlerin tutma etekleri 16mm geçmemelidir.
8. 4 mm ila 10 mm arasındaki oklüderler; 6F, 11 mm ila 17 mm arasındaki oklüderler; 7F, 18 mm ila 20 mm arasındaki oklüderler 8F, 22mm ve 24 mm
oklüderler; 9F, 26 mm ila 30 mm arasındaki oklüderler 10F ve 32 mm ile üzerindeki ölçüler, en fazla 12F ölçüsündeki taşıma sistemleri ile
gönderilebilmeilidir.
9. Kullanımı kolay ve kapatma hızı yüksek olmalıdır.
10.Oklüder bırakılmadan önce pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir.
11.Multi-fenestre sekundum ASD’ler için, aletin 18 mm, 25 mm, 30 mm. ve 35 mm. çapında cribriform modeli olmalı ve işlem esnasında gerekli olduğu
takdirde değişim yapılabilmelidir.
12. Uygulama esnasında sadece bir taşıma sistemi yardımı ile kapatılacak bölgeye kolaylıkla
gönderilebilmeli, herhangibir yardımcı ataşmana gerek duyulmamalıdır.
13.Teklif edilen malzemenin, tam oklüzyon oranının yüksek, rezidü şant oranının düşük olduğu, uluslararası kabul görmüş merkezlerde yapılan ve
yayınlanan klinik çalışmalar ile kanıtlanmalıdır. Ayrıca en az 5 yıllık izlem sonuçlarına ilişkin olarak yayınlanan klinik çalışmalar, değerlendirme için
verilmelidir.
14.Teklif veren firmalar,zaman içinde kullanımla kullanıcı kliniğin elinde kalan miyadı uygun ölçüdeki oklüderleri, talebe göre uygun ölçüdeki oklüderler
ile değiştireceklerdir.
15.İstenilen oklüder ölçülerin tespiti için gerekli olan sizing balon bedelsiz olarak firma verecek ve teslimat sırasında kullanıcı bölümün talebine göre
yapılacaktır.Uygulama sırasında firma yetkilisi, tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüderi temin ederek
işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır.
16.Teklif edilen malzemeler, CE ve tercihan FDA uluslarası kalite belgelerine sahip olmalıdır.
17.Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
18.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

2.ASD OKLÜDER ALETİ TAŞIMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ- KR1179
1. Satınalınacak ASD Oklüderine uygun ve işlem sırasında herhangibir yardımcı malzeme
gerektirmeyecek komple bir sistem olmaldır.
2.Taşıma sisteminin içinde;
- Oklüderi defekt bölgesine ilerletecek 45 derecelik uç açısı olan uzun kılıf ve dilatörü,
- Oklüderi bağlama (vidalama), gönderme ve serbestleştirme fonksiyonu gören taşıma teli,
- Oklüderi içine alma ve uzun kılıfa yükleme fonksiyonu gören loader ve Y-Konnektör seti
bulunmalıdır.
3.Uzun kılıfın gövdesi kink yapmayacak şekilde örgülendirilmiş poliürethan malzemeden mamul olmalı ve
kolay pozisyonlandırma için uç kısmında radyopak marker bulunmalıdır.
4. Taşıma telinin proximal ucunda gerektiğinde kılıf değişimi (exchange) için uzatma sistemi olmaldır.
5.Kullanılacak oklüder ölçüsüne uygun olarak 6F,7F,8F,9F,10F ve 12F ölçülerinde seçenekler olmalıdır.
Uygulama sırasında firma yetkilisi, bütün ölçüler ile işlem esnasında hazır bulunacak ve kullanılacak
oklüdere göre uygun ölçüdeki taşıma sistemini temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır.
6. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
7. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

2
3. SİZİNG BALON KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ- KR1197
1.Transkateter yöntemi ile septal oklüderle kapatılacak kardiyovasküler defektlerin hassas ölçümü amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır.
2.Yüksek esneme kabiliyeti olan yumuşak balon materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
3.Kateter çapı 7F ve kullanılabilir uzunluğu 70 cm olmalıdır.
4.Kullanıcı isteğine gore; balon çapı 24 mm ve 34 mm. olarak seçilebilmelidir. 24 mm’lik balon boyu
4.5 cm ve 34 mm’lik balon boyu 5.0 cm’den kısa olmamalıdır.
5.Angiografik ölçümlerde, referans için balonun içinde 15 mm. ve 0.4 mm. aralıklı toplam 3 adet marker
bulunmalıdır.
6.Balon kateter 0.035“ kılavuz tel ile kullanılmalıdır.
7.Geçiş kabiliyetini arttırmak için balon ucu, “short tip“ yapıda olmalıdır.
8.İstenilen balon ölçüleri,teslimat sırasında kullanıcı bölüm tarafından belirlenecektir.
9.Teklif veren firmalar,zaman içinde kullanımla kullanıcı kliniğin elinde kalan miyadı uygun ölçüdeki
balonları,talebe gore uygun ölçüdeki balonlarla değiştireceklerdir
10.Malzemeler,steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
11.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

4. ASD İÇİN S.STİFF EXCHANGE GUİDWE WİRE 0,035” 260CM TEKNİK ŞARTNAMESİ- KR1196
1.Transkateter yaklaşım yöntemi ile kapatılacak kardiovasküler defektlerde kullanılan oklüder aletlerinin taşıma sistemini taşımak ve destek vermek için
kullanılacak kılavuz tel, extra süper-stiff ve fixed core özellikte,teflon kaplı ve özel muhafazası içinde olmalıdır.
2.Dış yüzeyi kayganlaştırıcı (hidrofilik) madde ile kaplanmış olmalıdır.
3.Ucu modifiye-J olmalı, J çapı 1.5 mm olmalıdır.
4.Distal ucunun 5 cm’lik kısımı floppy uçlu olmalıdır.
5.Çapı 0.035” ve uzunluğu 260 cm. olmalıdır.
6.Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
7.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa