TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TÜP BEBEK POLİKLİNİĞİ İÇİN 14 KALEM MALZEME ALIMI
TÜP BEBEK POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
64391
: 20/1692
Alım No
:
:
:
:
09.11.2020
11.11.2020
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. N
Resmi Kodu
OOSİT ASPİRASYON  MEDYUMU
1.250,00
ML
1
DIŞ ORTAM MEDYUMU
375,00
ML
2
EMBRİYO KÜLTÜR MEYUMU
180,00
ML
3
MEDYUM KAPLAMA YAĞI
1.000,00
ML
4
OOSİT KUMULUS HÜCRE TEMİZLEME ENZİMİ
0,50
ML
5
SPERM İMMOBİLİZASYON SOLÜSYONU
0,50
ML
6
HIZLI BLASTOSİST DONDURMA SETİ
1,00
ADET
7
HIZLI BLASTOSİST ÇÖZDÜRME SETİ
1,00
ADET
8
SPERM DONDURMA MEDYUMU
30,00
ML
9
SPERM YIKAMA MEDIUMU
300,00
ML
10
SPERM AYRIŞTIRMA MEDIUMU
30,00
ML
11
G-185 MODEL İNKÜBATÖR FİLTRESİ
1,00
ADET
12
G-185 MODEL İNKÜBATÖR İÇİN UV LAMBA VE  OKSİJEN SENSÖRÜ
1,00
ADET
13
İNKÜBATÖR CİHAZI OKSİJEN SENSÖRÜ
1,00
ADET
14

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
1
Sayfa

IVF SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ

Sıra no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı sarf malzemelerden herhangi birine teklif veren firmaların, belirtilen sıra nolu sarf malzemelerin tamamına teklif vermeleri gerekmektedir.

1- Oosit Aspirasyon Medyumu

1.	İnkübatör dışında gametlere uygun ortam sağlamalıdır.
2.	Oosit eldesi, denudasyon, mikroenjeksiyon ve embriyo transfer işlemleri için kullanıma uygun olmalıdır.
3.	Gradyan yönteminde farklı konsantrasyonların eldesinde kullanılabilir olmalıdır.
4.	Oda atmosferinde pH düzeyini dengeleyici özellikte olmalıdır. 
5.	Oosit toplama ve gamet hazırlama işlemlerinde kullanmaya uygun olmalıdır.
6.	Sodyum bikarbonat ve HEPES tamponlu olmalıdır.
7.	Herhangi bir protein kaynağı içermemelidir ancak eklemeye uygun olmalıdır.
8.	EDTA içermemelidir.
9.	CO2 inkübasyonu gerektirmemelidir.
10.	Antibiyotik olarak gentamisin içermelidir.
11.	Saklama koşulları +2-+8°C olmalıdır ve buna uygun koşullarda teslimatı sağlanmalıdır.
12.	100 ml’lik şişelerde olmalıdır.
13.	Solüsyonun raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
14.	Teknik şartnamenin tüm maddelerine tek tek cevap verilmelidir.
15.	İhale öncesi numune verilerek kullanım sağlanmalı ve uygunluk alınmalıdır.
16.	Ürünle birlikte 200 ml İnsan Serum Albumini (HSA) verilmelidir.

2- Dış Ortam Medyumu

1.	Döllenmeye uygun olmalı ve aynı zamanda, oosit toplama,  sperm yıkama, embriyo transferi işlemlerinde de kullanılabilmelidir.
2.	Gradyan yönteminde farklı konsantrasyonlarıneldesinde de kullanılabilir olmalıdır.
3.	Sodyum bikarbonat içermelidir.
4.	Tampon olarak HEPES ve MOPS içermelidir.
5.	Protein kaynağı olarak %5 HSA içermelidir.
6.	Gentamisin içermelidir.
7.	EDTA içermemelidir.
8.	Phindikatörü olarak fenol kırmızısı içermelidir.
9.	Oda atmosferinde maximum seviyede pH dengeleyici özellikte olmalıdır.
10.	100 ml’lik ambalajlarda olmalıdır.
11.	Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
12.	Depolama şekli +2 - +8°C olmalı ve aynı koşullarda ürün teslimi sağlanmalıdır.
13.	Teknik şartnamenin tüm maddelerine cevap verilmelidir.
14.	İhale öncesi numune verilerek kullanım sağlanmalı ve uygunluk alınmalıdır.

3- Embriyo Kültür Medyumu

1.	Ürün fertilizasyon aşamasından, bölünme aşaması ve blastosist aşamasına dek embriyonun gelişimini sağlayacak komplex bir medyum olmalıdır
2.	Ürün protein katkısı olarak insan serum albümini (HSA) içermelidir.
3.	Ürün sodyum bikarbonat tamponlu olmalıdır.
4.	Ürün içeriğinde glukoz, alanylglutamine (stabil alanil glutamin) temel ve temel olmayan aminoasitler içermelidir.
5.	Ürünün tüm ürün lotları MEA, endotoksin seviyesi ve steril testlerinden geçmiş olmalıdır.
6.	Ürünün içeriğindeki protein kaynağı embryotoksisite hassasiyetine sahip özel hücre testinden geçmiş olmalıdır.
7.	Ürün 2x20 ml’lik ambalajlarda olmalıdır.
8.	Ürün saklama koşulları  +2-+8°C olmalıdır.
9.	Teslimat +2-+8°C aralığında soğuk zincir ile yapılmalıdır.
10.	Ürün teknik şartnamenin tüm maddelerine tek tek cevap vermelidir.
11.	İhale öncesi numune verilerek kullanım sağlanmalı ve uygunluk alınmalıdır.

4- Medyum Kaplama Yağı

1.	IVF ve mikromanipülasyon işlemlerinde medyumların üzerini kaplamaya uygun olmalı.
2.	Steril hafif mineral yağ olmalıdır.
3.	Uygun viskozitede olmalıdır.
4.	Sadece embriyo kültür amacı ile üretilmiş mineral yağ olmalı, doku ya da hücre kültür yağı olmamalıdır.
5.	İnsanlarda medikal kullanım için yüksek saflıkta olduğu onaylanmış olmalıdır.
6.	Membran filtre edilmiş olmalıdır.
7.	37°C de %5 CO2 inkübasyon ile dengelendikten sonra kullanıma hazır olmalıdır.
8.	Fare embriyosu testinden en az %85 ve üzeri bir gelişimle geçmiş olmalıdır.
9.	Kültür medyumu ile yıkama gerektirmemelidir.
10.	Oda sıcaklığında depolanabilir olmalıdır.
11.	Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
12.	100 ml şişelerde sağlanabilmelidir.
13.	Teknik şartnamenin her bir maddesine tek tek cevap verilmelidir.

5- Oosit Kumulus Hücre Temizleme Enzimi

1.	Mikroenjeksiyon işlemi öncesinde oositten kümülüs ve korona hücrelerinin temizlenmesi için konsantre bir solüsyon olmalıdır.
2.	Yalnızca 37°C inkübasyonu ile kullanıma hazır hale gelmeli ve CO2 inkübasyonu gerektirmemelidir.
3.	Konsantrasyon açısından kullanıma hazır solüsyon olmalıdır.
4.	Albümin kaynağı olarak HSA içermelidir.
5.	HEPES tamponlu olmalıdır.
6.	Glikoz içermelidir.
7.	Gentamisin içermelidir.
8.	Solüsyon LAL, endotoksilite ve MEA testlerinden geçmiş olmalı ve her lota ait test sertifikalarına sahip olmalıdır.
9.	Ph 7.30-7.40 aralığında olmalıdır.
10.	MEA en az %85 olmalıdır.
11.	1 ml şişelerde 5’er adet olacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
12.	Raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
13.	Saklama koşulları +2 – +8°C olmalı ve aynı koşullarda ürünün teslimatı sağlanmalıdır.
14.	Teknik şartnamenin tüm maddelerine tek tek cevap verilmelidir.
15.	Ürünün üzerinde son kullanım tarihi, ürüne ait katalog numarası ve LOT numarası yazılı olmalıdır. 
16.	İhale öncesi numune verilerek kullanım sağlanmalı ve uygunluk alınmalıdır.

6- Sperm İmmobilizasyon Solüsyonu

1.	Solüsyon mikroenjeksiyon sırasında sperm yakalamaya uygun viskozitede olmalıdır.
2.	Sperm hareketini yavaşlatmalı ve immozbilizasyonu kolaylaştırmalıdır.
3.	%10 oranında PVP (polivinylprrolidone) içermelidir.
4.	HEPES içermelidir.
5.	EDTA içermemelidir.
6.	Sodyum bikarbonat içermelidir.
7.	Protein kaynağı olarak HSA içermelidir.
8.	0,5 ml şişelerde 5 er adet olarak ambalajlanmış olmalıdır.
9.	Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 6 ay olmalıdır.
10.	Teknik şartnamenin tim maddelerine tek tek cevap verilmelidir.
11.	Teslimat soğuk zincir kurallarına (karanlıkta +2-+8 ˚C) uygun olarak sağlanmalıdır.
12.	İhale öncesi numune verilerek kullanım sağlanmalı ve uygunluk alınmalıdır.

7- Hızlı Blastosist Dondurma Seti

1.	Oosit, embriyo ve blastosistlerin vitrifikasyon yöntemi ile dondurulması amacı ile kullanılmalıdır.
2.	Ürün Equilibration Solution – ES- 2 x 1 ml vial içermelidir
3.	Ürün Vitrification Solution – VS- 2 x 1 ml vial içermelidir.
4.	Ürün kriyoprotektan olarak DMSO, ethyleneglicol ve dextran içermelidir.
5.	Antibiyotik olarak gentamisin içermelidir.
6.	Hepes tamponlu olmalıdır.
7.	Equilibration solüsyonu protein kaynağı olarak Human Serum Albumin içermelidir.
8.	Vitrifikasyon solüsyonu protein kaynağı olarak Human Serum Albumin içermelidir.
9.	Ürünün endotoxin LAL testi yapılmış olmalıdır.
10.	Sterilite seviyesi (SAL)-3 olmalıdır.
11.	Ürün 2-8°C arasında saklanmalıdır.
12.	Ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
13.	Tüm ürün lotları MEA testine ek olarak embriyotoksik maddelere hassas hücreler üzerinde denenmiş ve testi başarıyla geçmiş olmalıdır.
14.	+2-+8 oC’de soğuk zincir kurallarına uygun teslimat yapılmalıdır.
15.	İhale öncesi numune çalışması yapılıp kullanım sağlanmalı ve onay alınmalıdır.

8- Hızlı Blastosist Çözdürme Seti

1.	Vitrifikasyon yöntemi ile dondurulan oosit, embriyo ve blastosistlerin çözdürülmesi amacı ile kullanılmalıdır.
2.	Ürün çözme solüsyonu, seyreltme solüsyonu ve yıkama solüsyonlarından oluşmalıdır. 
3.	Ürün Thawing Solution – TS- 4 x 2 ml vial içermelidir.
4.	Ürün Dilution Solution – VS- 1 x 1 ml vial içermelidir.
5.	Ürün Washing Solution – WS- 1 x 2 ml vial içermelidir.
6.	Antibiyotik olarak gentamisinsülfat içermelidir.
7.	Enerji subtraktı olarak Dekstroz içermelidir.
Protein kaynağı olarak Human Serum Albumin içermelidir
8.	Ürünün endotoxin LAL testi yapılmış olmalıdır.
9.	Sterilite seviyesi (SAL)-3 olmalıdır.
10.	Ürün 2-8°C arasında saklanmalıdır.
11.	Ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
12.	Tüm ürün lotları MEA testine ek olarak embryotoksik maddelere hassas hücreler üzerinde denenmiş ve testi başarıyla geçmiş olmalıdır.
13.	Vitrifikasyon solüsyonları ardışık kullanım gerektiren ürünler olması nedeniyle dondurma ve çözme medyumları aynı markaya ait olmalıdır.
14.	+2-+8 oC’de soğuk zincir kurallarına uygun teslimat yapılmalıdır.
15.	İhale öncesi numune çalışması yapılıp kullanım sağlanmalı ve onay alınmalıdır.

9- Sperm Dondurma Medyumu

1.	Sperm dondurma medyumu insan spermatoza ve testiküler biyopsi örneklerinin dondurularak saklanması amacıyla kullanılabilmelidir.
2.	Sperm dondurma medyumu 5 ml’lik viallerde sunulmalıdır.
3.	Ürün TYB (Test Yolk Buffer) içermelidir.
4.	Sperm dondurma medyumu besin subtraktı olarak fruktoz içermelidir.
5.	Sperm dondurma medyumu kryoprotektan olarak glycerol içermelidir.
6.	Antibiyotik kaynağı gentamisin olmalıdır
7.	Ürün -10 derecede saklanarak kuru buz ile sevkedilmelidir.
8.	Sperm survival testi yapılmış olmalıdır.

10- Sperm Yıkama Medyumu

1.	Fertilizasyon işlemi öncesi sperm yıkamaya uygun olmalıdır.
2.	Gradyan yönteminde farklı konsantrasyonların eldesinde kullanılabilir olmalıdır.
3.	Protein kaynağı olarak %5 insan serum albümini (HSA) içermelidir.
4.	HEPES ve sodyum bikarbonat tamponlu olmalıdır.
5.	Enerji sabtıraktı olarak dextrose, sodyum prüvat ve sodyum laktat içermelidir.
6.	12x12 ml cam şişelerşeklinde paketler de olmalıdır.
7.	Phindikatörü olarak phenolred içermelidir.
8.	SAL testinden 10-3 düzeyinde geçmiş olmalıdır.
9.	MEA ve LAL testli olmalıdır.
10.	Ürün içeriğindeki protein katkılarının toksik olmadığını gösteren hassasiyet testlerine tabi tutulmuş olmalıdır.
11.	Membrane filtrelenmiş olmalıdır.
12.	USP sterilizasyon testi <71> olmalıdır.
13.	PH aralığı 7.2-7.4 olmalıdır.
14.	Saklama koşulları (+2)–(+8) olmalı ve aynı sıcaklık koşullarında transferi sağlanmalıdır. 
15.	Üretim tarihinden itibaren 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır ve teslim edilen ürünlerin raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
16.	Kapak açıldıktan sonra ürünün kullanım süresi 8 hafta olmalıdır.

11- Sperm Ayrıştırma Medyumu 
       
1.	%100’lük konsantre spermin motil fraksiyonunu seminal sıvıdan ayırmak için tasarlanmış bir solüsyon olmalıdır.
2.	HEPES içeren bir solüsyon ile farklı konsantrasyonlarda katmanlar hazırlamaya uygun olmalıdır. 
3.	En iyi spermi etkin bir şekilde lenfositlerden, epitel hücrelerinden, anormal veimmatür spermden, hücre debrisi ve bakterilerden ayırmalıdır. 
4.	Membran filtreli, aseptik olarak işlenmiş bir kollidal silika partikülleri süspansiyonu olmalıdır.
5.	Ozmolalitesi 352-372  mOsm/kg H2 0 ve PH’ı 7.3-7.5 arasında olmalıdır. 
6.	Enfekte olmuş ejakuat örneklerindeki bakterileri etkin biçimde filtre edebilmelidir.
7.	İçeriğinde silan kaplı silika, Sodyum florür, potasyum florür, kalsiyum florür, glukoz içermeli ve Hepes tamponlu olmalıdır.
8.	Üretim tarihinden itibaren 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır ve teslim edilen ürünlerin raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
12- G-185 Model İnkübatör Filtresi

1.	Inline filtre, K-Systems marka G-185 inkübatörde kullanıma uygun orijinal filtre olmalıdır. 
2.	Inline filtre inkübatörü olası VOC ve metal partikül ve diğer kontaminantlara karşı koruma özelliğine sahip olmalıdır. 
3.	Inline filtre HEPA ve aktif karbon filtreden oluşmalıdır. 
4.	Inline filtre ilave bağlantı ataçmanına gerek duymadan inkübatör üzerine direk bağlanabilir özelliğe sahip olmalıdır. 
5.	Inline filtreler tek tek kullanılabilir şekilde poşetlenmiş olmalıdır. 
6.	Inline filtreler poşetleri açıldıktan sonra en az 3 ay boyunca etkin şekilde kullanılabilir olmalıdır. 
7.	Inline filtrenin boyu 25 cm’den uzun, eni 8 cm’den geniş olmamalıdır. 
8.	Teklif veren firma gaz bağlantısı üzerinde olması gereken silindir hepa filtreleri 1 (bir) yıl içerisinde 1 (bir) defa değiştirmeyi kabul etmiş sayılır.
9.	Teklif veren firma 1 yıllık filtre ihtiyacını karşılayacak şekilde bir inkübatör için toplamda 4 adet CO2/N2 hat filtresini vermeyi kabul eder.
10.	Yüklenici firma düzenli olarak filtre değişimlerini takip etmeli ve zamanı geldiğinde ücret talep etmeden değişimlerini yapmakla yükümlüdür. 

13- G-185 Model İnkübatör İçin UV Lamba ve Oksijen Sensörü

1.	Teklif edilecek yedek parçalar birimimizde mevcut kullanılmakta olan K-Systems Marka G-185 Model CO2/N2 kontrollü inkübatöre uyumlu olmalıdır.
2.	Teklif edilecek yedek parçalar sorunsuz olarak kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
3.	Teklif edilecek yedek parçalar cihazın çalışmasında her hangi bir performans düşmesine ve özellik kaybına sebebiyet vermemelidir.
4.	Teklif edilecek yedek parçalar orijinal kutusunda ve ambalajında olmalıdır.
5.	Teklif edilecek yedek parçalar cihazın bağlantılarına ve yapısında uyumlu olmalı görünüşünde değişiklik sebebiyet vermemelidir.
6.	Teklif veren firma konuyla ilgili servis verme yetkisine sahip olmalı, ek olarak cihaza monte işlemini çalışır vaziyette ve ücretsiz olarak yerine getirmelidir. 

14- İnkübatör İçin Oksijen Sensörü

1.	 Teklif edilecek yedek parça birimimizde mevcut kullanılmakta olan New Brunswick marka Galaxy170R model inkübatöre uyumlu olmalıdır.
2.	Teklif edilecek yedek parça boyu 39 mm’den, eni 30 mm’den, bağlantı çapı ise 21 mm’den fazla olmamalıdır.
3.	Teklif edilecek yedek parça elektrokimyasal özelliğe sahip olmalıdır.
4.	Teklif edilecek yedek parçalar orijinal kutusunda ve ambalajında olmalıdır.
5.	Teklif edilecek yedek parçalar cihazın bağlantılarına ve yapısında uyumlu olmalı görünüşünde değişiklik sebebiyet vermemelidir.
6.	Teklif veren cihaza monte işlemini yaparak çalışır vaziyette ve ücretsiz olarak yerine getirmelidir.

17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA  HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; www.hastane.selcuk.edu.tr/viewpage.php?page_id=27

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa