TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
65248
: 21/18
Alım No
:
:
:
:
04.01.2021
06.01.2021
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
HEMODİYALİZ KATETERİ 3 LÜMENLİ 7F 10CM
15,00
ADET
1
HEMODİYALİZ KATETER 2 LÜMENLİ 6,5F 10CM
15,00
ADET
2
HASTA DEVRESİ,PEDİATRİK (ÇİFT ISITICILI)
100,00
ADET
4

  

İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifleri faks yoluyla veren firmalar Teklif asıllarını en kısa sürede Satın alma birimine ulaştırılacaktır.
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.selcuk.edu.tr Adresinden Alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UBB Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UBB Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

SEÇİCİ GEÇİRGEN ÖZELLİKLİ 
ÇİFT ISITICILI VENTİLATÖR SETİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Hasta devresi, en az 1.5 m ısıtıcılı inspirasyon hattı, ısıtıcılı ekspirasyon hattı, ara hortum, basınç ölçüm hattı, adaptör kiti, otomatik beslemeli chamber, filtreden oluşmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.Aynı paket içerisinden hepside çıkmalıdır.

2.	Hasta devresinin orijinalliğini bozan, dış tesislerde üretilmiş ek malzemeler veya ek aparatlar enfeksiyon riski doğurabileceği ve hedeflenen ventilasyon başarısını olumsuz etkileyebileceğinden kabül edilmeyecektir.
3.	Hasta devresinin inspirasyon hattı içerisindeki ısıtıcı teller spiralli yapıda olmalıdır ve bu özellik sayesinde devre içindeki hava homojen bir şekilde hastaya gönderilmeli ve inspirasyon hattı içerisinde su yoğunlaşması önlenebilmelidir.

4.	Hasta devresinin ekspirasyon hattı,  içerisindeki ısıtıcı tel çalıştırılmasa dahi, bu hatta yoğunlaşan suyu atacak tasarım ve yapıda olmalıdır. Enfeksiyonu önleme açısından bu husus vazgeçilemez tıbbi bir özelliktir.

5.	Hasta devresinin ekspirasyon hattı içerisinde ıstıcı tel tertibatı olmalıdır.Ek olarak hasta devresi, su buharını geçiren malzemeden üretilmiş olmalıdır. Bu özellik ile devre içerisinde oluşabilecek yoğunlaşma problemi difüzyon ile dışarı atılabilmelidir. Bu özellik sayesinde ventilasyon sorunları (Otomatik PEEP, Ventilatör - Hasta uyumsuzluğu, Ventilatör cihazlarının akış veya basınç ölçüm mekanizmalarının yoğunlaşmadan dolayı hassasiyetlerinin bozulması vb.) ve ekspirasyon hattındaki su yoğunlaşma problemleri önlenebilmelidir.

6.	Ekspirasyon ve inspirasyon hatlarında su tutucu gibi periyodik kullanıcı müdahalesini gerektiren bir düzenek olmamalıdır.

7.	Hasta devresi çalışma değerleri; akış direnci 45L/dk ‘da inspirasyonda en fazla 2.25 cmH2O, ekspirasyonda en fazla 1.95 cmH2O olmalıdır.

8.	Hasta devresi paketi içerisinde bir adet çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber bulunmalı ve chamber içerisinde birincisi arızalandığında otomatik olarak devreye girecek farklı renkte ikinci bir şamandıra bulunmalıdır. Chamber içerisinde su seviyesi birinci şamandıra  ile  kontrol edilmeli ve bozulması halinde 80 Litre/Dakika altındaki  hava akışlarında dahi inspirasyon hattına su sıçramamalıdır.Chamber üzerinde maksimum su çizgisi olmalı ve içerisine dolan su,her zaman bu çizginin altında kalmalı ve set ile aynı marka olmalıdır.Bu özellikler chamberin orjinal broşüründe açıkça yer almalıdır.

9.	Teklif edilen Hasta seti içerisindeki chamberın; Ventilasyon stratejilerinin başarılı bir şekilde yapılabilmesi ve klinisyene bilgi vermesi için hesaplanmış, aşağıdaki alt maddelerin en az 3’üne sahip olmalıdır.Tüm özellikler uluslararası orjinal firma kataloğunda Türkçe ve İngilizce dillerinde gösterilebilmelidir.

a.	Chamber (su haznesi) sıkıştırılabilir hacmi en fazla 290 mL olmalıdır. 
b.	Chamber kompliyansı (uygunluğu) en fazla 0,65 ml / cm olmalıdır.
c.	Chamber 60 L/dk’da akıma karşı direnci en fazla 0.65 cm olmalıdır.
d.	Chamber’ın maksimum tepe akışı en fazla 180 L/dk olmalıdır. 
e.	Chamber’ın gaz sızıntısı hasta sağlığı açısından en fazla 110 mL/dk’dan az olmalıdır. 

10.	Ventilatör devrenin ara yüz bağlantıları ISO 5356-1 standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve firmanın uluslararası kataloğunda bu özellik açıkça belirtilmelidir.

11.	Devre bakım gerektirmeyen kapalı sistem olmalı bu sayede hastaya ve klinisyene patojen transferi riskini düşürmelidir.Ayrıca firma ventilatör ilişkili pnömoniyi azalttığı yönünde örnek çalışmalar sunabilmelidir.

12.	Ventilatör devresi ventilatör ilişkili pnömoniyi azalttığı yönünde örnek çalışmalar ve kanıtlar sunabilmelidir.

13.	Ventilatör devresi yoğunlaşma olmadan transfer etmiş olduğu solunum gazı kapasitesiyle düşük tidal hacime ihtiyaç duyan ARDS’ li hastalara fayda sağladığını gösterebilmelidir.

14.	Her devre ile beraber çift cidarlı bakteri filtresi verilecek ve filtreler devrenin içinden çıkacaktır.Filtreler, set ve chamber ile aynı marka olmalıdır.

15.	Hasta devresi klinikte mevcut ventilatör cihazlarında kullanıma uygun olmalı ve devre kolay kurulum aparatları bulunmalıdır.

16.	 Devre 14 gün tek hastada kullanılabilmeli ve bu durum devre üzerine ilişkilendirilmiş etiket ile kullanıcının bilgisine sunulmalıdır.

17.	Ventilatör devresi CE belgesi bulunmalı, tıbbi cihaz yönetmeliği sınıflandırma kriterlerinden Sınıf II-a veya Sınıf-II b ‘ye uygun olmalıdır.Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında, numune gönderilmeli ve numune göndermeyen firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.

          EĞİTİM VE APLİKASYON

Devrelerin kullanıcı ve pratik eğitimleri  firma tarafından  ücretsiz gerçekleştirilecektir.Ventilatör devresi için nemlendirici cihazların ayarlamaları firma tarafından yapılacak ve ayarlama yapacak firmanın yetki belgesi olmalıdır.

1.	Kateter 2 lümenli olup 6,5fr çapında 10cm boyunda olmalıdır.
2.	Kateter poliüretan imal edilmiş olmalıdır.
3.	Kateterin uç kısmı damar çevresine zarar vermemesi için yumuşak atravmatik yapıda olmalıdır.
4.	Setin içerisinde 1 adet hemodiyaliz kateter,2 adet kapak , 1 adet suture loop ve sabitleyicisi, 1 adet 0,021 çapında 50cm uzunluğunda nitinöl guıdewire, 1 adet 5 cc şırınga, seldinger iğne , 1adet bistüri olmalıdır.

5.	Setin içerisinde bulunan guıdewireni tek elle kullanım özelliğine sahip ergonomic kılıfı olmalıdır.

6.	Set steril orjınal ambalaj içinde olmalıdır.

7.	Materyalin raf ömrü 3 yıl olmalıdır.

8.	Kateterin CE belgesi olmalıdır. 

1.	Kateter 3 lumenli olup 7f çapında ve 10cm boyunda olmalıdır.

2.	Kateter poliüretan imal edilmiş   olmalıdır.
3.	Kateterin uç kısmı damar çeperine zarar vermemesi için yumuşak atravmatik yapıda olmalıdır.

4.	Setin içinde 1 adet hemodiyaliz kateter , 2 adet  kapak,  1  adet  suture  loop  ve  sabitleyicisi , 1 adet 0,038  çapinda 70 cm uzunlugunda j tip  guidewire,  1  adet 5  cc şırınga,  l adet 18 ga igne, l  adet bistüri bulunmalıdır.

5.	Setin içinde bulunan guidewireni  tek elle rahat  kullanım  ozelligine  sahip ergonomik kılıfı olmalıdır.

6.	Kateterin üzerinde 1 er cm aralıklar ile işaretler olmalı ve uzunlugu belirtilmelidir.

7.	Set steril orijinal ambalajı içinde olmalıdır.

8.	Materyalin raf ömrü 3 yıl olmalıdır.

9.	Kateterin CE  belgesi olmalıdır.

-

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN; FAKS: 0332 224 48 03   E-MAİL: sudogrudantemin@gmail.com
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa