TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI (64561322964 YÜKSEL ÇELİK)
KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
66217
: 21/180
Alım No
:
:
:
:
05.02.2021
Talep Edilen Hasta
YÜKSEL ÇELİK
:
08.02.2021 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
KATETER, ABLASYON, KOMPLEKS HARİTALAMA,  3 BOYUTLU, MANYETİK SENSÖRLÜ PATCH DAHİL    ÇİFT YÖNLÜ BÜKÜLEBİLİR (ÇERÇEVE)
1,00
ADET
1
KR1045 - 10000.00
KATETER, ABLASYON, KOMPLEKS HARİTALAMA,  3 BOYUTLU, MANYETİK SENSÖRLÜ PATCH DAHİL  TEK YÖNLÜ BÜKÜLEBİLİR (ÇERÇEVE)
1,00
ADET
2
KR1045 - 10000.00
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ, 3 BOYUTLU KOMPLEKS  HARYTALAMA KATETER
1,00
ADET
3
KR3010 -  6000.00

  İDARİ ŞARTLAR:

1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri  mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden  alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda  firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi sudogrudantemin@gmail.com

BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
1
Sayfa

1.   BOYUTLU HARİTALAMA KATETERİ (ÇİFT YÖNLÜ BÜKÜLEBİLEN) TEKNİK  ÖZELLİKLERİ- KR1045
1.	Kateter 6 elektrodludur.
2.	Kateter elektrod dizilimi 2-5-2 şeklindedir.
3.	Kateter uzunluğu 115cm’dir.
4.	Kateter üzerinde bulunan noktasal deliklerden sıvı akışı sağlayarak irrigasyonlu RF ablasyon yapabilmektedir.
5.	Kateter ucunda bulunan koiller (manyetik sensör) sayesinde elektroanatomik mapping cihazı ile haberleşip anatomik mapping yapmaya olanak sağlar.
6.	Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlar.
7.	Kateter üzerinden RF enerji verilebilir.
8.	Kateter kalınlığı 8F’tir.
9.	Kateter uç elektrodu 3.5mm’dir.
10.	Kateterin uç elektrodunda thermocouple sensör bulunmaktadır.
11.	D-F VE F-J olmak üzere bi-directional curve seçeneklerine sahiptir.
        2.   BOYUTLU HARİTALAMA KATETERİ (UNI-DIRECTIONAL) TEKNİK ÖZELLİKLERİ-KR1045
1.	Kateter 4 elektrodludur.
2.	Kateter elektrod dizilimi 2-5-2 şeklindedir.
3.	Kateter uzunluğu 115cm’dir.
4.	Kateter üzerinde bulunan noktasal deliklerden sıvı akışı sağlayarak irrigasyonlu RF ablasyon yapabilmektedir.
5.	Kateter ucunda bulunan koiller (manyetik sensör) sayesinde elektroanatomik mapping cihazı ile haberleşip anatomik mapping yapmaya olanak sağlar.
6.	Kateter üzerinde bulunan elektrodlar intrakardiyak elektriksel bilgi toplamaya olanak sağlar.
7.	Kateter üzerinden RF enerji verilebilir.
8.	Kateter kalınlığı 8F’tir.
9.	Kateter uç elektrodu 3.5mm’dir.
10.	Uni-directional olmak üzere D ve F curve seçeneklerine sahiptir.
       3.  BOYUTLU HARİTALAMA KATATERİ (YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KATETER)  TEKNİK ÖZELLİKLERİ-KR3010
         1. PENTARAY NAV eco Kateter, kardiak elektrofizyolojik çalışmalarda atrium ve ventrikülde
kullanım için endike olmalıdır.
         2. PENTARAY NAV eco Kateter üzerinde bulunan 20 elektrod ile, kardiyak alanda, aynı anda
pek çok nokta haritalanabilir olmalıdır.
          3. PENTARAY NAV eco Kateter üzerinde bulunan 1mm genişliğinde elektrodlar sayesinde
yüksek sinyal çözünürlüğü elde edilebilmelidir.
          4. Endokardium ile temasta bulunan 3F kalınlığında, atravmatik ve esnek 5 tane kolu bulunmalıdır.
          5. Yıldız şeklindeki esnek kollar sayesinde, yüksek yoğunlukta haritalar oluşturulabilmelidir.
          6. Kullanım kolaylığı sağlayan konnektör sayesinde, kullanıcı kateteri CARTO3 3D haritalama
sistemine rahatlıkla bağlayabilmelidir.
           7. PENTARAY NAV eco Kateteri 2 farklı platformda elektrod yerleşimi; 4-4-4 ve 2-6-2 ve 2
farklı uç eğitimi; F ve D sunmalıdır.
          8. Kateterin gövde kalınlığı 7F, boyu da 115cm olmalıdır.
          9. Kateter irrigasyonlu olmalıdır.

FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN;  E-MAİL: dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa