TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SERVİSİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI (56611183236 SABİT KAY
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
66327
: 21/260
Alım No
:
:
:
:
12.02.2021
Talep Edilen Hasta
SABİT KAYA
:
15.02.2021 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
DAR ORİFİSLİ AORT İÇİN MEKANİK KALP KAPAĞI
1,00
ADET
1
KV1001 -  3250.00
MEKANİK KALP KAPAKLARI (MİTRAL)
1,00
ADET
2
KV1000 -  3000.00
FLEKSİBL/SEMİFLEKSİBL RİNGLER (TRİKÜSPİT))
1,00
ADET
3
KV3023 -   858.00

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri  mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden  alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda  firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN;  E-MAİL: dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/

1
Sayfa

Mekanik Bileaflet Rotatable Aort Kalp Kapağı
Teknik Şartnamesi
1. Kapak bileaflet mekanik kalp kapağı ve sadece aort pozisyonda kullanılmak üzere
supraanular yapıda olacaktır.
2. Kapağın dikiş halkası anatomisi düzgün olmayan zor annülüslere kapağın kolaylıkla
ve daha güvenli bir şekilde dikilmesini sağlayan dikiş halkasinin yan kısımlara doğru
sıkıca tutturulmasına imkan veren double velour polyesterden yapılmış flex cuff
özelliğine sahip olacaktır.
3. Dikiş halkası üzerinde kalp kapağının kolay yerleştirilmesine imkan veren 3 adet dikiş
işaretleri olmalıdır.
4. Kapak dikiş halkası hiçbir maddeyle kaplanmış olmamalıdır.
5. Kapağın açılma açısı 85°±5° (Seksenbeş Artı/Eksi Beş) olmalıdır.
6. Travelling Arc (Dönüş Açısı) 57°±3° (Elliyedi Artı/Eksi Üç) Olmalidir.
7. Kapağin Halkasi Ve Leafletleri Pyrolitic Karbondan Yapilmiş Olacaktir.
8. Kapağin Leafletleri Dönebilme “Rotatable” Özelliğine Sahip Olacaktir.
9. Kapak Leafletleri Annülüsün Üzerine Doğru Çeken “Yükseltilmiş Menteşe”
Tasarimina Sahip Olacak, Bu Tasarim Özelliği ile Leafletler Hem Mekanik Hem De
Hidrolik Olarak Her Kardiyak Döngüde Yikanacaktir Ve Pihti Oluşma Riskini
Minimuma Indirecektir.
10. Kapağin Menteşesi Aşinmayi En Aza Indiren Ve Kapağin Ömrünü Uzatan Kelebek
Şeklindeki “Düzlemli Menteşe” Tasarimina Sahip Olacaktir.
11. Kapak Tasariminda Kullanilan Halka, Yaprak Ve Dikiş Halkasi Malzemesinde,
Açilma Açisindan Hiçbir Değişiklik Olmaksizin, Kapak Dikiş Halkasinin Karbon
Içerisine Oturtulduğu Boşluk Biraz Daha Daraltilarak, Dikiş Halkasi Tam Supra
Annular Yapiya Getirilmiş Olmalidir. Böylelikle Kapağin Dikiş Halkasi Tamamiyla
Annülüs Üstünde Kalarak Kanin Geçeceği Alan Maksimuma Çikarilmalidir. Bu
Sayede Aort Kökü Küçük Olan Vakalarda Küçük Ölçüdeki Kapak Kullanilarak En
Geniş Etkin Kullanim Alani Elde Edilebilecektir.

12. Kapağin Ortalama Effektif Orifis Alani(Cm³) 19mm Kapakta 1.7, 21mm Kapakta 2.0,
23mm Kapakta 2.5’den Az Olmamalidir.
13. Kapağin Hem Halkasi Hem De Yapraklari MRI Tani Yöntemine Uyumlu Ve
Radyopak Olmalidir; Sinefluoroskopi Sirasinda X-Ray Işini Altinda Yaprak
Hareketleri Görülebilecektir.
14. Kapağin Kolaylikla Döndürülebilmesi Için Kapak Üzerinde Kapak Tutucu Ve
Yumuşak Yapida Bir Döndürücü Bulunmalidir.
15. Kapağin Her Ölçüsü Için Şekillendirilebilir Bir Tutucu Ve Ölçme Seti Bulunmalidir.
16. Kalp kapak protezi düşük profilli olmalıdır (3.4mm gibi).
17. Aort kapak serisi 17,19,21,23,25,ve 27 numara olmalıdır.
18. 2 (iki) adet belirtilen numaraların tamamını içeren kapak serisi, tutucu ve ölçme seti
klinikte hazır bulundurulacaktır.
19. Eldeki bütün kapaklar bitene kadar eksilen kapak numarası yenisi ile tamamlanacaktır
ve kapak serisinin her zaman tam olarak bulunması sağlanacaktır. Firma bununla ilgili
yazılı taahhüt verecektir.
20. Tekli Steril Orijinal Ambalajinda Olacaktir.
21. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miyadı olmalıdır. Kullanılmayan
ürünler en az 6 (altı) ay önceden haber verilmesi halinde daha uzun miadlı ürünlerle
değiştirilebilmelidir.
22. İstekliler, ürünlerin TC ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası (TİTUBB)’dan
onaylandığını belirtir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

BİLEAFLET MEKANİK DÖNDÜRÜLEBİLİR MİTRAL KAPAĞI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
KV1000
1. Mekanik kalp kapağının CE belgesi ve FDA onayı olmalıdır.
2. Mekanik kalp kapağı; bileaflet yapıda olmalıdır.
3. Mekanik kalp kapağının yaprakları kapak halkası içinde dönebilme (rotatable) özelliğine sahip
olmalıdır.
4. Mekanik kalp kapağının açılma açısı 78° olmalıdır; bu sayede hemodinamik testlerde ileri ve geri
akımlar arasında optimal dengenin sağlandığı gösterilmelidir. Bu denge; enerji kaybını en aza
indirmeli ve kapağın sessiz çalışmasını sağlamalıdır.
5. Mekanik kalp kapağının seyir açısı en az 53° olmalıdır.
6. Mekanik kalp kapağının halkası ve yaprakları pirolitik karbondan yapılmış olmalıdır.
7. Kalp kapağının dikiş halkası esnek polyester yapıda yapılmış olmalıdır.
8. Mekanik dikiş halkası; iğnenin kolay geçirilmesine izin verecek yumuşaklıkta ve üzerine oturduğu
dokuya uyum sağlayabilecek esneklikte olmalıdır.
9. Dikiş halkasının şekli; paravalvular kaçakları önleyebilmek amacıyla, annulusa rahat şekilde
oturabilir yeterli genişlikte olmalıdır.
10. Cerrahın kapak dikişlerini düzenli aralıklarla yerleştirebilmesini sağlamak için; dikiş halkası
üzerinde 4 adet dikiş işareti bulunmalıdır.
11. Mekanik kalp kapağı gövdesi ile yaprakların birleştiği menteşe tasarımı; yaprakların açılma ve
kapanması sırasında hem mekanik hem de hidrolik olarak her kardiyak döngüde aktif ve pasif
yıkanmasını sağlamalıdır; böylece pıhtı oluşma riskini en aza indirmelidir.
12. Kapağın menteşe tasarımı, daha düşük tromboemboli oranları sağlamak amacıyla tam yıkanma
özelliğine sahip olmalıdır.
13. Mekanik kalp kapağının profili minimal invaziv cerrahi uygulamalarında küçük kesilerden
rahatlıkla geçilmesini sağlayacak özellikte olmalıdır.
14. Mekanik kalp kapağının hem halkası hem de yaprakları MRI tanı yöntemiyle uyumlu ve radyopak
olmalıdır; sinefluoroskopi sırasında x-ray ışını altında yaprakçıkların hareketleri görülebilmelidir.

15. Mekanik kalp kapağının kolaylıkla döndürülebilmesi için kapak üzerinde, kapak tutucu ve
yumuşak yapıda bir döndürücü bulunmalıdır.
16. Mekanik kalp kapağının her ölçüsü için şekillendirilebilinir tutucu ve ölçme seti bulunmalıdır.
17. Mekanik kalp kapağı mitral pozisyon için için 23 mm’den başlayarak 33 mm’ye kadar 2’şer olarak
artan ölçülere sahip olmalıdır. (23, 25, 27, 29, 31, 33 mm)
18. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miyadı olmalıdır. Kullanılmayan ürünler en az 6
(altı) ay önceden haber verilmesi halinde daha uzun miadlı ürünlerle değiştirilebilmelidir.
19. 2 (iki) adet belirtilen numaraların tamamını içeren kapak serisi, tutucu ve ölçme seti klinikte hazır
bulundurulacaktır.
20. Eldeki bütün kapaklar bitene kadar eksilen kapak numarası yenisi ile tamamlanacaktır ve kapak
serisinin her zaman tam olarak bulunması sağlanacaktır.
21. Tekli steril orijinal ambalajında olacaktır.
SUT: KV3023
ANNULOPLASTİ RİNGİ (ESNEK ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mitral / Trikuspid kapak implantasyonlarında kullanılmak üzere; annulusun doğal
hareketlerine uygun 3 boyutta esneyebilen yapıda olmalıdır.
2. Ring tam halka yada parsiyel ‘C’ şeklinde olmalıdır.
3. Ring insan vücuduna uyumu en yüksek ve trombojenitesi en düşük maddelerden
yapılmış olmalıdır.
4. Ringin dikiş halkası silikon kaplı polyester tel ve örgü polyester kumaştan üretilmiş
olmalıdır.
5. Ringlerin tek kullanımlık bir taşıyıcı üzerinde monte halde bir tutucusu (holder)
olmalıdır.
6. Ringler ile birlikte, kendi kapları içerisinde uygun ölçekler (sizer) verilmelidir. Ringler
ile birlikte verilen bu aksesuarlar otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.
7. Ölçekler bükülebilir özellikte olmalıdır.
8. Ring ; 26 -28 – 30 – 32 – 34 – 36 mm boylarında sunulmalıdır.
9. Ring radyoopak olmalıdır. Oryantasyon ve pozisyon amacıyla, ring üzerinde en az 3
işaret bulunmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa