TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI (41920693958 İBRAHİ
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
66639
: 21/428
Alım No
:
:
:
:
16.03.2021
Talep Edilen Hasta
İBRAHİM ÖCAL
:
19.03.2021 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
SUBKÜTAN İMPLANTE EDİLEBİLEN BEYİN  SİMÜLATÖRÜ,ÇİFT ÇIKIŞLI,ŞARJ  EDİLEMEYEN(NEUROSTİMULATÖR PULSE  GENERATÖR,DUAL ARRAY,NONRECHARGEABLE)
1,00
ADET
1
KN1272 -  37632.00
BEYİN PİLLERİ LEAD (ELEKTROD BAŞINA)
2,00
ADET
2
KN1064 -  4950.00
BEYİN PİLLERİ HASTA PROGRAMLAYICISI (EKST )
1,00
ADET
3
KN1066 -  1176.00
BEYİN PİLLERİ UZATMA (EXTENSİON) RVZ. İÇİN  TEK
2,00
ADET
4
KN1067 -  1320.00

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri  mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden  alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda  firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN;  E-MAİL: dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/
Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38

1
Sayfa

ŞARJ EDİLMEYEN NÖROSTİMÜLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Cihaz 11mm’den kalın olmamalıdır.
2) Cihazın hacmi 33 cm3’ü geçmemelidir.
3) Hasta konforu için cihaz yuvarlak hatlara sahip olmalıdır.
4) Cihaz 16 ayrı noktayı bağımsız olarak uyarabilmelidir.
5) Cihazın kasası titanyum, konnektör kısmı epoksi malzemeden olmalıdır.
6) Cihazın elektriksel parametreleri harici bir programlayıcı ile değiştirilebilmeli ve
tekrar programlanabilmeli, bu programlama işlemi için hastaya cerrahi bir işlem
yapılmasına gerek olmamalıdır.
7) Cihazın pili tükendiğinde değiştirme işlemi lead ve uzatma ellenmeksizin sadece
nörostimulatörün kendisinin değiştirilmesi ile tedavinin devam etmesine imkan
tanımalıdır.
8) Cihaz uyguladığı uyarının verimliliğinin ve güvenliğinin yüksek olması için pilin sabit
akım dağıtıyor olması gerekmektedir. Bu sayede hastaya uygulanan uyarı hastanın
hareketlerinden veya leadde oluşabilecek rezistans değişimlerinden etkilenmemelidir.
Cihaz akım sabitlemenin yanı sıra, empedans sabitlemesi yapabilmeli bunu gösterge
olarak programlayıcıda %yüzdesel oranlarda sunmalıdır.
9) MICC( Multi Independent Current Control) Çoklu Bağımsız Akım Kontrolü ve Cihaz
Continuous (Programlanan ayarda cihazın sürekli çalışabilmesi), cycling (Döngü
modu tekrarlanan tanımlanmış bir on time (açık zaman) ve arkasından tanımlanmış bir
off time (kapalı zaman) döngüsünde stimülasyon üretebilmesi), olmak üzere çoklu
modda programlanabilmelidir.
10) Cihazın bilateral olarak bir tarafı monopolar diğer tarafı bipolar olarak
programlayabilmelidir.
11) Cihazın pulse genişliği 20 microsaniye ve 450 microsaniye aralığında olmalıdır.
12) Cihazın frekans aralığı 2-255 Hz aralığında olmalıdır.
13) Cihazın çıkış akımı max 20 volt ta ve 0.1 -20 mA aralığında olmalıdır.
DBS HASTA PROGRAMLAYICI ŞARTNAMESİ

1) Hasta programlayıcısı, daha önceden minimum ve maksimum değerleri ayarlanmış
olan elektriksel parametreleri bu sınırlar içerisinde değiştirebilmelidir.
2) Cihaz üzerinde Derin Beyin Stimülatörü pilinin enerji seviyesini, Programlayıcının
pilinin enerji seviyesini ve beyin pilinin açık olduğunu gösteren ışıklı uyarıcılar
bulunmalıdır.
3) Cihaz Derin Beyin Stimülatörü’nü ON /OFF ve akım şiddetini arttırma azaltma
özelliklerini yapabilmelidir.
4) Cihaz 45 cnm uzaklıktan telemetri yolu ile programlama yapabilmelidir.

 DBS HASTA PROGRAMLAYICI ŞARTNAMESİ

1) Hasta programlayıcısı, daha önceden minimum ve maksimum değerleri ayarlanmış
olan elektriksel parametreleri bu sınırlar içerisinde değiştirebilmelidir.
2) Cihaz üzerinde Derin Beyin Stimülatörü pilinin enerji seviyesini, Programlayıcının
pilinin enerji seviyesini ve beyin pilinin açık olduğunu gösteren ışıklı uyarıcılar
bulunmalıdır.
3) Cihaz Derin Beyin Stimülatörü’nü ON /OFF ve akım şiddetini arttırma azaltma
özelliklerini yapabilmelidir.
4) Cihaz 45 cnm uzaklıktan telemetri yolu ile programlama yapabilmelidir.

DBS PİLİ ELEKTRODU ŞARTNAMESİ

KN1064

1) Leadin 30 ve 45 santim olmak üzere 2 ayrı uzunluk seçeneği olmalıdır.
2) Leadin kalınlığı en fazla 1,3 mm olmalıdır.
3) Leadin elektrot uzunluğu 1,5 mm olmalıdır.
4) Lead 0,5 mm aralıklarla üç boyutlu olarak konumlandırılmış 8 adet elektroda sahip
olmalıdır.
5) Leadin kapsam uzunluğu 9 mm olmalıdır.
6) Lead floroskopiye uyumlu olmalıdır ve bu sayede lead’in yönü doğrulanmalıdır.
7) Lead paketleme öncesi etilen oksit ile steril edilmiş olup tek kullanım için uygun
olmalıdır.
8) Şarj Edilebilen ve MRI uyumlu nörostimülatör sistemiyle kullanılabilen olmalıdır.

Örnek ali akdaşta var

Kn1272
Kn1064
Kn1066
Kn1067

2
Sayfa