TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 6 KALEM MALZEME ALIMI (50767375156 HÜS
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
66759
: 21/380
Alım No
:
:
:
:
08.03.2021
Talep Edilen Hasta
HÜSEYİN GÜLEÇ
:
09.03.2021 09:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
DİZ PRİM. UNİKONDİLER FEMORAL KOMP. TÜM  BOYLAR-ÇMNT.LU COCR/TİTAN. KAPLAMASIZ
1,00
ADET
1
AP2810 -  1660.84
DİZ PRİM. UNIKONDILER TIBIAL INSERT/BASE  PLATE SABİT-ÇMNT.LU UHMW POLİETİLEN
1,00
ADET
2
AP2880 -   603.49
DİZ PRİM. UNIKONDILER TIBIAL BASE PLATE  ÇMNT.LU COCR/TİTAN. KAPLAMASIZ
1,00
ADET
3
AP2900 -  1543.13
KLÇ/DİZ PRİM./RVZ. BASINÇLI YIKAMA SİSTEMİ -ANA CİHAZ VAKUM / İRİGASYON FONKSİYONLU
1,00
ADET
4
AP3150 -   183.35
KLÇ/DİZ PRİM./RVZ. KEMİK  ÇİMENTOSU-NORMAL STANDART-40 GR  PMMA
1,00
ADET
5
AP3220 -    73.15
KLÇ/DİZ PRİM./RVZ. KEMİK  ÇİMENTOSU-ANTİBİYOTİKLİ STANDART-40 GR  PMMA
1,00
ADET
6
AP3180 -   158.65

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün  markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim  edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri  mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden  alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda  firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden  kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve  Montaj yükleniciye aittir. Bu hususda idareden hiç bir talep edilmeyecektir.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ
1
Sayfa
 PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
FİYAT TEKLİFLERİNİZ İÇİN;  E-MAİL: dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr
Hastane Sitesi İhale Duyruları Linki ; http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : slcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38

UNİKONDİLER DİZ PROTEZİ 

1)	Kullanılacak protezin tüm parçaları TİTUBB’ye kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır. 
2)	Femoral ve tibial parçalar ayrı ayrı 5 farklı boyda olmalıdır.
3)	Femoral komponentlerin iç yüzeyi üzerinde posterior stabilizasyonu arttırmak için 2 adet peg çıkıntısı bulunmalıdır. 
4)	Femoral komponentin posterior çıkıntısı hiperfleksiyona izin verebilmesi açısından posteriora doğru kurvaturu arttırılmış olmalıdır. (En fazla 2 mm)
5)	Femoral Komponent +/-8 derece Varus/Valgus eğimine sahip olmalıdır.
6)	Femoral kesi blokları her size için ayrı olmalıdır.
7)	Femoral komponentin eklem yüzü özel olarak parlatılmış ve kuvvetlendirilmiş olmalıdır.
8)	Posterior condillerin femoral komponentin yüksek fleksiyonda inserte bası alanının daha geniş yüzeyde olmasına izin veren insert yapısına haiz olmalıdır. 
9)	Beklenen hareketler en az 5 derece en fazla 15 derece hiperekstansiyon ile 155 dereceye kadar fleksiyona izin verecek şekilde olmalıdır. 
10)	Tibial insert en az 4 farklı kalınlıkta (9 - 14mm arası) olmalıdır.
11)	Tibial insertler femura göre dizayn edilmiş ve farklı boylardaki femoral parçalar için farklı boylarda insertler olmalıdır.
12)	Tibial komponent alt kısmı çimentolamaya uygun olmalı ve rotasyonal stabiliteyi sağlayan kemik içine gömülen keel yapıda 1 parçası ve 2 adet pegi olmalıdır. 
13)	Polietilen UHMWPE olmalıdır. Polietilen tercihen inert ortamda (Oksijen olmayan tepkimeye dirençli gaz mevcudiyetinde) gamma sterilizasyonu uygulanmış olmalıdır.
14)	Sistem Tibial keside 3 farklı opsiyon sunabilmelidir.
15)	Paket üzerinde üretim tarihi, sterilizasyon şekli, seri numarsı ve miadı olmalıdır. Paket içinde de 4 adet yapışkan kullanılan implantı tanımlayan etiket olmalıdır.
16)	Protezin CE belgesi (93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği) olmalıdır
17)	Sistem her biri ayrı iki kez paketlenmiş steril pakette ve birer adet; femoral komponent, tibial base plate (tek veya çift parça), tibial insert ve patellar parçalardan oluşmalıdır. Parçalar paketlendikten sonra gamma sterilizasyonla steril edilmiş olmalıdır.
18)	Çakma setleri MIS’e (Mini insizyon sistemi) uyumlu olmalıdır. 

FEMORAL KOMPONENT 	AP2810	
INSERT 	AP2880	
TIBIAL KOMPONENT 	AP2900	
YIKAMA	AP3150	
NORMAL ÇİMENTO	AP3220	
ANTİBİYOTİKLİ ÇİMENTO	AP3180	

2
Sayfa