T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
İstem No:
67278 : 21/637
21.04.2021
KONU    : Yaklaşık Maliyet Fiyat Araştırması

Son Teslim Tarih & Saat :

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra No
Malzeme Cinsi
Miktarı
Birimi
Tahmini Fiyatı
Toplam Tutarı
Açıklama
Kodu
AFP
10.800
TEST
1
15003040302040
ANTI-TG AB
14.500
TEST
2
15003040301035
ANTI-TPO
10.700
TEST
3
15003040301044
B12
108.800
TEST
4
15003040302017
CA-125
11.100
TEST
5
15003040302001
CA-15/3
9.100
TEST
6
15003040302003
CA-19/9
12.600
TEST
7
15003040302002
CEA
19.900
TEST
8
15003040301043
DHEA-S
4.000
TEST
9
15003040302004
ESTRADİOL
10.700
TEST
10
15003040302011
FERRİTİN
71.000
TEST
11
15003040302015
FOLATE
54.000
TEST
12
15003040302016
FREE PSA
4.000
TEST
13
15003040302020
FREE-T3
49.000
TEST
14
15003040302038
FREE-T4
105.000
TEST
15
15003040302039
FSH
15.900
TEST
16
15003040302009
GROWT HORMON
4.000
TEST
17
15003040202034
INSULİN
29.200
TEST
18
15003040301042
KORTİZOL
10.600
TEST
19
15003040302030
LH
14.100
TEST
20
15003040302010
PROGESTERON
1.750
TEST
21
15003040302012
PROLAKTİN
16.400
TEST
22
15003040302008
PTH
33.200
TEST
23
15003040301063
SHBG (SEX HORMON  BAĞLAYICI  GLOBULİN
300
TEST
24
15003040302032
TESTOSTERONE
7.300
TEST
25
15003040302013
TOTAL PSA
17.000
TEST
26
15003040302036
TROGLOBULİN
6.100
TEST
27
15003040309152
TSH
175.600
TEST
28
15003040302005
VİTAMİN D
81.200
TEST
29
15003040302033
BETA HCG
51.900
TEST
30
15003040301034
CK-MB
37.200
TEST
31
15003040301075
28.04.2021

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
Page 1 of 2

PROCALCİTONİN
112.900
TEST
32
15003040301048
İKİLİ TEST (PAPP-A+SERBEST TOTAL  BETA HCG)
1.200
TEST
33
15003040301223
TROPONIN-I/HS-TROPONIN-T
37.000
TEST
34
15003040309319
C-PEPTİDE
10.000
TEST
35
15003040301072
ACTH
5.000
TEST
36
15003040301064

BİYOKİMYA LABORATUVARI 2021 YILI
HORMON TESTLERİ ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. GENEL ŞARTLAR
1. İhaledeki testler için tek teklif verilecektir. Yüklenici firma tarafından önerilecek sistemler kemilüminesans, elektrokemilüminesans veya MEIA yöntemlerinin biriyle çalışmalıdır. 
  Prokalsitonin kitinde kullanılan antikorlar, orijinal BRAHMS antikoru olmalı veya BRAHMS antikoruyla yapılan karşılaştırma sonucunun, CLSI kriterlerine göre kabul edilebilir olmalıdır. 
2.Teklif edilen kitler önerilen cihazlar ile uyumlu olacaktır. 
3.Tüm kitler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşımalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmelidir. Test menüsünde bulunmayan en fazla 2 (iki) test için farklı marka kit ve cihaz teklif edilebilir veya laboratuvarın uygun gördüğü bir dış merkezde aynı gün sonuç verecek şekilde hizmet sağlanabilir.      
4. Kitler teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miadlı olacaktır. Kit ve sarf malzemelerinin son kullanma tarihi yaklaştığı takdirde son kullanma tarihine 2 (iki) ay kala firmaya tarafımızca bildirilecek ve firma bunları daha uzun miadlılarla değiştirecektir.
5.Cihazlarda kullanılan her türlü dilüent, buffer, kalibratör, örnek küveti, yıkama solüsyonları, yazıcı, kağıt ve kartuşu gibi tüm sarf malzemeleri laboratuvarın istediği periyodlarda ve istediği miktarda ücretsiz olarak verilecektir. 
6. Teklif edilecek dilüent, buffer ve yıkama solüsyonları cihazı üreten firmanın kendi orijinal solüsyonu olmalıdır.  
7. Soğuk zincir ile transport gereken durumlarda soğuk zincirin bozulması laboratuarımız tarafından tespit edildiğinde kitler yenisi ile değiştirilecektir. Kit ve sarf malzemelerinin tamamı uygun taşıma şartları sağlanarak laboratuvara teslim edilecektir.
8. Teklif edilen kitler için laboratuvarımızın uygun gördüğü ve istediği miktarda iç kalite kontrol serumları ücretsiz olarak verilecektir. Önerilecek internal kalite kontrol serumları, cihaz üretici firma tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Laboratuarın uygun göreceği bir eksternal kalite kontrol programına ücretsiz olarak kayıt yapılacaktır. Program/programlar, kitler kullanıldığı sürece devam edecek ve laboratuvarın önerdiği testler bu programa dahil edilecektir.
9. Firma, cihaz arızalarına en geç 12 saat içinde müdahale edeceğini garanti edecektir. 72 saat içerisinde onarılamayan, sık arıza yapan ve böylece kit kaybına, zaman kaybına ve hastaların mağduriyetine neden olan bir cihaz yeni bir cihaz ile değiştirilecektir. İlgili testlerin çalışıldığı cihazların tümünün aynı anda arızalandığı (yedek sistemleri devreye sokma imkanının kalmadığı) durumlarda firma laboratuvar işleyişini aksatmamak için laboratuvarın onay vereceği bir merkezde analizleri en geç 3 saat içinde yaptırmakla yükümlüdür.  
10. Çalışılan test sayıları laboratuvar tarafından bir sonraki ayın başında başhekimliğe bildirilecek ve faturalama, ilgili laboratuvarın hastane otomasyon sistemine göre ay sonunda vermiş olduğu hasta sonuç sayısı esas alınarak düzenlenecektir. Firma bu sayıya göre fatura kesecektir. Firma kalibrasyon, kontrol, iç ve dış kalite kontrol ve tekrar çalışmaları için ayrıca ücret talep etmeyecektir. Testlerde, laboratuvarın ihtiyacına göre fiyat bazlı olarak birbirinin yerine değişimler yapılabilecektir. 
B. SİSTEMİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR
1. İhale süresince cihazların her türlü bakımı, kalibrasyonu ve diğer bütün sarfları ücretsiz olarak firma tarafından karşılanacaktır.  
2. Cihazların laboratuvara kurulmasını takiben, gerekli eğitimler, firma tarafından ücretsiz olarak verilecektir. Laboratuvarın ihtiyacı durumunda eğitimler tekrarlanacaktır. Eğitim süresince kullanılan kitler, kalibratör ve kontrol örnekleri ile her türlü sarf malzemesi firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.
3. Kurulan cihazların verimli çalışması için gerekli olan soğutma ve bu klimatizasyona ait her türlü sarf malzemesinin temini, kurulumu ve bakımları firmalar tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
4. Laboratuvarımızda kit, kontrol ve kalibratörlerin uygun şartlarda muhafaza edilebilmesi için soğutucu sistemler firma tarafından ücretsiz olarak kurulacaktır. 
5.  Elektrik kesintilerine karşı cihazlar ile birlikte kesintisiz güç kaynağı verilecektir.
6. Kitlerle birlikte 600.000 adet vakumlu jelli tüp bedelsiz olarak verilecektir. Firmalar laboratuarın uygunluk vereceği tüpleri, laboratuarın istediği aralıklarda ve miktarlarda getireceklerdir.
7. Cihazlar laboratuarda kullanılan LİS sistemine iki yönlü olarak bağlanacaktır. Bu bağlanma ile ilgili her türlü teknik destek firma tarafından sağlanacaktır.

C. HORMON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Sistemler kemilüminesans, elektrokemilüminesans veya MEIA yöntemlerinden biriyle çalışmalıdır. 
2.  Laboratuvara saatteki test hızı 300 test/saat’in altında olan cihaz kurulacak ise bu sistem en az 220 test/saat olan, birbirinden bağımsız çalışan, birbirinin aynısı olan üç cihaz ve saatteki test hızı en az 200 test/saat olan ve diğer üç cihazla aynı marka kitleri kullanan dördüncü bir cihazdan oluşacaktır.
     Hızı 300 test/saat veya üstünde olan cihaz teklif edilecekse, toplam test hızı 850 test/saat’in üzerinde olan en fazla 3 cihaz teklif edilecektir.
3. Cihazlarda sıvı seviye detektörü ve pıhtı detektörü bulunmalıdır. Cihazlar çalışırken numune ve parametre girişi yapılabilmeli ve ekranda sonuçlar görülebilmelidir.
4.  Teklif edilen Troponin kitleri yüksek duyarlılıklı Troponin-I veya Troponin-T olmalıdır.
5. Firmalar prenatal tarama testlerinden ikili test panelinde bulunan serbest beta HCG testi yerine HCG’nin diğer formlarını da önerebilirler. Prenatal testler (ikili test) için risk analizi yapan program, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak laboratuvara kurulacaktır.
6. İhale listesinde yer alan bütün testlerin prospektüslerinde tekrarlanabilirlik (CV), sensitivite, spesifite ve linearite bilgileri bulunmalıdır. İntra-assay CV değerleri %5’in, inter-assay CV değerleri %17’nin altında olmalıdır.
7. Numuneler cihazlara sürekli olarak yüklenebilmelidir. Hormon cihazları rastgele seçimli (random access) olacaktır. Hormon analizöründe acil modda numune çalışılabilmelidir. Cihazlar; acil numuneye öncelik tanımalı, numunenin işi bitince rutin işleme kaldığı yerden devam etmelidir.
8. Cihazlar, örneklerin programlanması ve örnek yükleme noktasına yerleştirilmesinden itibaren sonuçların rapor edilmesine kadar tam otomatik (kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan) olarak çalışabilmelidir. 
9. Cihazlar, hata mesajlarını sesli veya görüntülü olarak veren alarm sistemine sahip olmalıdır. 
10. Cihazların reaktif ünitesi soğutma sistemine sahip olmalıdır. 
11. Cihazlar barkotlu tüpü otomatik olarak okuyabilmeli, ihtiyaç halinde gode ile çalışabilmelidir. Bu amaçla miktarı az olan numuneler için, yeteri kadar gode ve pastör pipeti ücretsiz olarak verilecektir. Ayrıca kalibratör ve kontrol çalışmalarında kullanılmak üzere yeterli sayıda otomatik pipet ve gerekli malzemeler firma tarafından karşılanacaktır. 
12. Cihazlar kan örnekleri için ön işlem ve manuel dilüsyon gerektirmeden çalışabilmelidir. 
13. Cihazlar, kalite kontrol bilgilerini (Levy-Jennings grafikleri) ekranda göstermeli ve bu bilgileri hafızasında saklayabilmelidir.
14. Kurulacak sistemlerin kullanacağı arıtılmış su, yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Bu sistemin düzenli bakım, onarım ve yedek parça temininden ihaleyi üstlenen firma sorumludur. 
15. Teklif veren firma demonstrasyon için cihaz getirecektir. Firmalar, en uygun teklif verenden başlayarak laboratuarın çağıracağı sıra ile cihazlarını demonstrasyona getireceklerdir. Demonstrasyon sırasında her türlü kontrol, kalibratör ve diğer sarflar bulundurulacaktır. Cihaz demonstrasyonu istendiğinde; iki hafta içinde en uygun teklif veren firma cihazını getirerek demonstrasyona başlayacaktır. 

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
Page 2 of 2