TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI (14612531654 ASL
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
70808
: 21/1778
Alım No
:
:
:
:
14.10.2021
Talep Edilen Hasta
ASLI AYATA
:
14.10.2021

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
OMUZ PRİM./RVZ. TERS OMUZ - HUMERAL  KOMP. ÇMNT.LU TÜM MATERYALLER  KAPLAMALI/KAPLAMASIZ
1,00
ADET
1
AP3090 -  3319.18
OMUZ PRİM./RVZ. TERS OMUZ - CUP  UHMW  POLİETİLEN KAPLAMALI/KAPLAMASIZ
1,00
ADET
2
AP3060 -  1138.01
OMUZ PRİM./RVZ. TERS OMUZ - GLENOID KOMP.    TÜM MATERYALLER KAPLAMALI/KAPLAMASIZ
1,00
ADET
3
AP3070 -  1896.68
OMUZ PRİM./RVZ. TERS OMUZ - VİDA  KİLİTLİ/KİLİTSİZ, POLYAKSIYAL, MONOAKSIYAL  TÜM MATERYALLER KAPLAMALI/KAPLAMASIZ
15,00
ADET
4
AP3110 -   727.06

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
1
Sayfa

REVERSE OMUZ PROTEZ TEKNİK ŞARTNAME

AÇIKLAMA:

Omuz deformasyonlarının iyileştirilmesinde kullanılan implantlardır.

GENEL HÜKÜMLER:

1)	Ters omuz protezi yetersiz rotator manşet (omuz döndürücü kasları) ve artrit (kireçlenme), kompleks kırıklar gibi omuz yapısının ciddi anlamda bozulduğu durumlarda kullanılmak için tasarlanmıştır .
2)	Talep edildiğinde üretici firma ürün hammaddelerine ait fiziksel ve kimyasal test sertifikalarını ibraz edecektir.
3)	Üretici firma talep edilmesi durumunda ürünlere ait katalog ve kullanım kılavuzunu ibraz edecektir.
4)	Ürünler üzerinde lot numarası, üretici firma markası, ölçü bilgisi ve CE işareti lazer markalama tekniği ile yazılmış olmalıdır.
5)	Reverse Shoulder sistemine ait implantlar hammadde özelliğine göre Gamma steril veya ETO steril yapılmış biçimde sunulacaktır.
6)	Ürünlerin S.B. ÜTS kaydı ve SGK onayı olmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
1-Reverse Shoulder Humeral Stem :
-	ISO 5832-3 uluslararası standartlara uygun (Ti6Al4V) titanyum malzemeden olmalıdır.
-	Reverse Shoulder Humeral Stem’ler 2 farklı boyda (Standart-Mini), 7-15mm arasında 9 farklı çapta olmalıdır. Standart boydaki stemler 122mm, Mini boydaki stemler 83mm olmalıdır. İstendiğinde 16-17-18-19-20mm çaplarında stemler sunulmalıdır.
-	Reverse Shoulder Humeral Stem (Standart-Mini) çimentolu ve çimentosuz kullanıma uygun Porous kaplı olmalıdır.
-	Porous kaplama humeral stemin proximal bölgesinde olmalıdır. Humeral stem distal kısımları parlak olmalıdır.
-	Reverse Shoulder Humeral stemler Gamma steril yapılmış biçimde sunulmalıdır.
-	Reverse Shoulder Humeral Stem üzerine takılan Humeral tray ile konik yapıda modüler olarak birleşmelidir.
2-	Reverse Shoulder Humeral Cup:
-	ISO 5834-2 uluslararası standartlara uygun UHMW PE malzemeden olmalıdır.
-	Reverse Shoulder Humeral Cup 36-38-41mm çaplarında ve her çap için 0, +3mm kalınlıkta seçenekler olmalıdır.
-	Reverse Shoulder Humeral Cup ETO steril yapılmış biçimde sunulmalıdır.
-	Reverse Shoulder Humeral Cup üzerine takılan Humeral Tray ile modüler olarak tırnaklı yapıda kilitlenerek birleşmelidir.
3-	Reverse Shoulder Glenosphere:
-	ISO 5832-3 uluslararası standartlara uygun (Ti6Al4V) titanyum malzemeden olmalıdır. İstenirse ISO 5832-4 uluslararası standartlara uygun CoCrMo malzemeden olmalıdır?
-	Reverse Shoulder Glenosphere 36-38-41mm çaplarında ve her çap için 0, +3, +6 kalınlıkta seçenekler olmalıdır.
-	Reverse Shoulder Glenosphere Gamma steril yapılmış biçimde sunulmalıdır.
-	Reverse Shoulder Humeral Glenosphere üzerine takılan Baseplate ile konik yapıda modüler olarak birleşmelidir.

4-	Reverse Shoulder Baseplate:
-	ISO 5832-3 uluslararası standartlara uygun (Ti6Al4V) titanyum malzemeden olmalıdır.
-	Reverse Shoulder Baseplate çimentosuz kullanıma uygun Porous üzeri HA (Hydroxyapatite) kaplı olmalıdır.
-	Reverse Shoulder Baseplate üzerine takılan Glenosphere ile konik yapıda modüler olarak birleşmelidir.

5-	Reverse Shoulder Screw- Ø4,75mm (Omuz Vidası)
-	ISO 5832-3 uluslararası standartlara uygun (Ti6Al4V) titanyum malzemeden olmalıdır.
-	Reverse Shoulder Screw-4,75mm ölçüsündeki vidalar 20-25-30-35-40-45-50mm boy ölçüsünde olmalıdır.
-	Reverse Shoulder Screw-4,75mm uç kısımları self tapping özellikte olmalıdır.
-	Reverse Shoulder Screw-4,75mm ölçüsündeki vidalar Gamma Steril yapılmış biçimde sunulmalıdır.
-	
6-	Reverse Shoulder Locking Screw-Ø4,75mm (Omuz Kilit Vidası)
-	ISO 5832-3 uluslararası standartlara uygun (Ti6Al4V) titanyum malzemeden olmalıdır
-	Reverse Shoulder Locking Screw-4,75mm ölçüsündeki vidalar 20-25-30-35-40-45- 50mm boy ölçüsünde olmalıdır.
-	Reverse Shoulder Locking Screw-4,75mm uç kısımları self tapping özellikte olmalıdır.
-	Reverse Shoulder Locking Screw-4,75mm ölçüsündeki vidalar Gamma Steril yapılmış biçimde sunulmalıdır.
-	Reverse Shoulder Locking Screw baseplate üzerine kilitlenebilir yapıda olmalıdır.

7-	Reverse Shoulder Screw-Ø6,5mm(Omuz Vidası)
-	ISO 5832-3 uluslararası standartlara uygun (Ti6Al4V) titanyum malzemeden olmalıdır
-	Reverse Shoulder Screw-6,5mm ölçüsündeki vidalar 35-40-45-50-55-60-65mm boy ölçüsünde olmalıdır.
-	Reverse Shoulder Screw-6,5mm uç kısımları self tapping özellikte olmalıdır
-	Reverse Shoulder Screw-6,5mm ölçüsündeki vidalar Gamma Steril yapılmış biçimde sunulmalıdır.
8-	Reverse Shoulder sistem implantları modular yapıda olmalıdır.
9-	Reverse Shoulder Stem için kullanılan raspa ve reamer (oyucu) modüler olmalı, raspalar deneme protezi olarak kullanılabilmelidir.
10-	Reverse Shoulder sistem implantları ile aynı ölçü özelliğinde denemeler set içerisinde olmalıdır.
11-	Baseplate implantı glenoid bölgesine sabitlemek için kullanılan vidalar için tornavidalar, derinlik ölçerler , drill ve drill guide el aletleri tam olmalıdır.
12-Set içerisinde çakma çıkarma aletleri tam olmalıdır.

Sut Kodu: Reverse Shoulder Humeral Stem (Standart-Mini) AP3090 (1 adet)
Sut Kodu: Reverse Shoulder Humeral Cup AP3060 (1 adet)
Sut Kodu: Reverse Shoulder Glenosphere AP3070 (1 adet)
Sut Kodu: Reverse Shoulder Screw- Ø4,75mm AP3110 ( (5 adet)
Sut Kodu: Reverse Shoulder Locking Screw-Ø4,75mm AP3110 (5 adet)
Sut Kodu: Reverse Shoulder Screw-Ø6,5mm AP3110 (5 adet)

2
Sayfa