TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
STERİLİZASYON ÜNİTESİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI
STERİLİZASYON ÜNİTESİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
71990
: 21/2238
Alım No
:
:
:
:
21.12.2021
23.12.2021
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
BUHAR İNDİKATÖRLÜ ETİKET (3 SATIRLI)
100.000,00
ADET
1
BUHAR KİMYASAL ENTEGRATÖRÜ
40.000,00
ADET
2
BUHAR KİMYASAL İNDİKATÖRÜ
70.000,00
ADET
3
H2O2 KİMYASAL İNDİKATÖRÜ,
70.000,00
ADET
4

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

1.KALEM: BUHAR İNDİKATÖRLÜ ETİKET ŞARTNAMESİ ( ÜÇ SATIRLI)
1.	Etiketler yazıcıdan geçerken her baskıda aynı mesafede ilerlemeli, yazıcıda kaydırma ve tutukluk yapmamalıdır.
2.	Etiket üzerindeki buhar indikatörü sterilizasyon işlemi sonrasında renk değiştirmeli ve kesin sonuç vermeli, yorum hatalarına neden olmamalı. Renk değişimi net olmalıdır.
3.	Etiketler 3 haneli, çift yapışkanlı olmalıdır. Yapışkanlarını sterilizasyon işlemi boyunca ve sonrasında devam ettirmelidir, kolayca yapıştırıldığı yerden ayrılmamalıdır.
4.	Etiket üzerine operatör adı, sterilizatör numarası, çevrim numarası, malzemenin ait olduğu bölümün kodu, üretim ve son kullanma tarihi yazıla bilmesi için 3 ayrı hane olmalıdır.
5.	Etiketin ebatı 19x37 mm veya uhdesinde kalan firma tabancaya uygun boyda etiket vermelidir.
6.	 Çift katlı etiketin pakette kalacak olan alt tabakası hasta kartına kolay transferi için etiketten büyük olmalıdır.
7.	Etiketler takılmadan düzgün şekilde yapışmalı, yapıştırıldıkları yerde atık bırakmamalıdır.
8.	Etiket cihazına kolayca takılabilmelidir.
9.	Etiketler rulo şeklinde olmalıdır, her ruloda 600 ile 750 adet etiket olmalıdır.
10.	Teklif veren firma   4 adet etiket tabancası ve 4 adet kartuşları ücretsiz verilecektir. Etiket tabancası ve kartuşların tamamını ilk ürün tesliminde hastaneye tamamını teslim edecektir. 
11.	Etiket tabancaları bölümde kullanıldığı sürece arızalanması veya kırılması durumunda firma yenisini veya tamirini yapıp bölüme teslim edecektir.
12.	Teklif veren firmalar 2 paket rulo numune ile kullanılacak tabancanın numunesini bırakacaktır. İstenilen miktarda numune bırakmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler bölümde denendikten sonra karar verilecektir.

2.KALEM: BUHAR KİMYASAL ENTEGRATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.Doymuş buhar, zaman ve sıcaklık parametrelerine duyarlı olmalıdır.
2.118oC’den 138oC’ye kadar olan tüm gravite ve ön vakumlu buhar otoklavlarında paket kontrolünde kullanılmalıdır.
3.Entegratörün üst kaplaması buharı belli bir hızda içeriye verebilecek kağıt/polymerik filmden yapılmış olmalıdır.
4.Biyolojik indikatörle uyumlu sonuç vermelidir.
5.Entegratör buhar sırasında oluşan neme karşı bariyer oluşturan aliminyum folyodan yapılmış olmalıdır.
6.Özel tablet içerisindeki kimyasal maddenin ilerlemesi pencereden izlenebilmelidir.
7.Entegratör sterilizasyon sonrasında ısı ve nemden etkilenerek form bozukluğu göstermemelidir. 
8.Entegratör sterilizasyon sonrası tekstil ve cerrahi aletler üzerinde leke ve boya kalıntısı bırakmamalıdır.
9.Entegratör koyu renge dönerek kabul (accept) penceresine geçmeli, geçmezse sterilizasyonda gerekli şartların sağlanmadığı anlaşılmalıdır. 
10.Yetersiz sterilizasyonda siyah renk red (reject) penceresinde kalmalıdır.
11.Kimyasal madde non-toksik olmalı, steril olan malzemeye transfer olsa bile herhangi bir zarar vermemelidir.
12.Ürün üzerinde lot numarası ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
13.Sterilizasyondan sonra renk değişimi 6 ay sabit kalmalı, kayıt olarak saklanabilmelidir.
14.Normal oda şartlarında (15-30 0 C, % 35-60 nem) (<50% Relatif-Bağıl-Nem) saklanabilmelidir.
15.Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıl olmalıdır ve son kullanma tarihine 4 ay  kalan malzemeler yeni miad ile  değiştirilmelidir.
16.Malzemeler uluslararası kalite standartlarına uygun olmalıdır.
17.Teklif veren firma en az 500 adet indikatör  numune bırakacaktır. İstenilen miktarda numune   bırakmayan   firmalar değerlendirmeye  alınmayacaktır. Numuneler bölümde denendikten sonra  karar verilecektir.

3.KALEM: BUHAR KİMYASAL  İNDİKATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	İndikatör; buhar, zaman ve sıcaklık parametrelerine duyarlı olmalıdır.
2.	Bölümde kullanılan 1340C ön vakumlu buhar otoklavlarında paket kontrolünde kullanılmalıdır.
3.	Kesin sonuç vermeli, yorum hatalarına neden olmamalı. Renk değişimi net olmalıdır.
4.	Doymuş buhar, sıcaklık ve zaman parametrelerine duyarlı olmalıdır.
5.	İndikatörün üzerinde 3 ayrı renk değişim bölgesi bulunmalı ve 1340C derece sıcaklık için üretilmiş olduğu belirtilmelidir.
6.	Kimyasal madde non-toksik olmalı, steril olan malzemeye transfer olmamalıdır.
7.	İndikatör sterilizasyon sonrasında ısı ve nemden etkilenerek form bozukluğu göstermemelidir.
8.	Ürünün Class  6 indikatörü olduğu belli olmalıdır.
9.	Sterilizasyondan sonra renk değişimi 6 ay sabit kalmalı, kayıt olarak saklanabilmelidir.
10.	Normal oda şartlarında (15-300C, %35-60) saklanabilmeli. Oda koşullarındaki sıcaklık  ve nemden etkilenmemelidir.
11.	Yüzeyi lamine film kaplı olmalı, direk kâğıt üzerine baskı olmamalıdır.
12.	Paketin üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
13.	Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
Firma, deneme amaçlı 2 kutu ( 500 adet) indikatör göndermelidir. İstenilen miktarda numune bırakmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler bölümde denendikten sonra karar verilecektir.
4.KALEM: H2O2 KİMYASAL İNDİKATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Hidrojen peroksit gaz plazma sterilizatörüne uygun olmalıdır.
2.	Hidrojen peroksit gaz plazma sistemi için özel üretilmiş olmalıdır.
3.	Hidrojen peroksit kimyasal indikatörü polistirenden mamul ve opak bir strip olmalıdır.
4.	Hidrojen peroksit kimyasal indikatörünün kimyasal formülü ve reaksiyon mekanizması numune değerlendirme aşamasında istenildiği  zaman belgelenebilmelidir.NOT: Ürünün gerektiğinde içeriğinin belgelendirilmesi sterilizasyon güvenliği açısından gerekli ve önemlidir.
5.	Ürünlerin son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır. Son kullanım tarihi yaklaşan ürünler miyatlarının dolmasına 2 ay kala firma tarafından uzun miyatlı ürünlerle değiştirmelidir.
6.	Kimyasal indikatörler hem ısı hem de H2O2 ‘ye duyarlı olmalıdır. H2O2 ortamda olmaksızın  tek başına ısı verildiğinde renk değişimi izlenmemelidir
Teklif veren firma en az 2 kutu (500 adet ) numune bırakacaktır. İstenilen miktarda numune bırakmayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler bölümde

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa