TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
HEMODİYALİZ KLİNİĞİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
HEMODİYALİZ KLİNİĞİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
72668
: 22/148
Alım No
:
:
:
:
27.01.2022
28.01.2022
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
YÜKSEK AKIMLI (HİGH-FLUX) DİYALİZÖR  (HOLLOW FİBER) 1,5-1,7
1.600,00
ADET
1
NF1007 -    18.70

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

High flux Sentetik Hemodiyaliz Filtresi (Diyalizör) Teknik Şartnamesi:

1.	Membran materyali sentetik (polisülfon, poliamide, helixone, polietersülfone, polyamix , PAES/PVP gibi) olmalıdır.
2.	Diyalizörler hollow-fiber yapıda ve kuru olmalıdır.
3.	Diyalizörler steril ambalajda olmalı, sterilizasyon şekli; electron beam, gama veya buhar olmalıdır.
4.	Diyalizörler tek kullanımlık olmalıdır.
5.	Membranlar 500 mmHg’lik TMP’ye dayanıklı olmalıdır. Bu basınçta rüptürasyon olmamalıdır.
6.	Diyalizör membranı maksimum 42 ºC ısıda fonksiyon gösterebilmeli, bu ısılarda rüptürasyon olmamalıdır.
7.	300 ml/dk kan akım hızı ve 500 ml/dk diyalizat akım hızlarında ve Qf=0 ml/dk’da gerekli olan invitro minimum (en az) klirensler ve minimum ultrafiltrasyon katsayısı şu şekilde olmalıdır. B12 klirensi ise en fazla olacak şekildedir.

Diyalizör Yüzey Alanı (m2)  	Üre Klirensi (ml/dk)	Kreatinin Klirensi (ml/dk)	Fosfat Klirensi (ml/dk)	B12 Klirensi (ml/dk)	UF katsayısı (ml/saatxmmHg)	
1,5-1,7	268	244	230	185	42	

8.	Diyalizör membran çapı 170-220 mikron, membranduvar kalınlığı 20-60 mikron arasında olmalıdır.
9.	Diyalizörün dış yüzeyi mekanik travmalara, çatlamalara karşı dayanıklı olmalıdır.
10.	Diyalizör maksimum kan akım hızı 200-600 ml/dk, diyalizat akım hızı maksimum 400-800 ml/dk arasında fonksiyon görebilmelidir. Başlangıç kan volümü düşük tutulduğunda da fonksiyon görebilmelidir.
11.	Rezidüel kan volümü 1 ml’den düşük olmalıdır.
12.	Sterilizasyon miatları teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalıdır. Etiketlerin üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.
13.	Klinik kullanımdaki avantajlar göz önünde tutulacaktır. Teklif edilen diyalizörlerin; özellikle klirens değerleri başta olmak üzere, trombojenite, heparin ihtiyacı, invivo efektivite, biyouyumluluk ve kullanım kolaylıkları yönünden üstün özellikleri taşıması tercih nedeni olabilecektir.
14.	Teknik şartnameye uygun olan, deneme için getirilen ve merkezimizce uygun görülen diyalizörler yıl boyunca aynı marka olarak teslim edilmeli ve farklı markalarda malzeme verilmemelidir.
15.	Kırık, arızalı veya deforme diyalizörler tespit edildiğinde yenisi ile değiştirilmelidir.
16.	Teklif edilecek diyalizörler daha önce merkezimiz tarafından hiç kullanılmamış ise ihale tarihi itibari ile 3 (üç) iş günü içerisinde en az 5 adet, teknik şartnamedeki istenen özelliklere uygun olup olmadığının incelenmesi için deneme amacıyla verilmelidir.

		

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa