TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI (33305360654 ALİ
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
74905
: 22/1506
Alım No
:
:
:
:
13.06.2022
Talep Edilen Hasta
ALİ VARLI
:
14.06.2022 14:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
DİZ PRİM. FEMORAL KOMP. BAĞ KESEN  -ÇMNT.LU COCR/TİTAN. KAPLAMASIZ
1,00
ADET
1
AP2230 -  3562.41
DİZ PRİM. TIBIAL KOMP. (ANATOMİK VEYA  DEĞİL) KENDİNDEN  STEMLİ/KANATLI/VİDALI/PEGLİ VS.  SABİT-ÇMNT.LU COCR/TİTAN. KAPLAMASIZ
1,00
ADET
2
AP2800 -  2370.06
DİZ PRİM. TIBIAL İNSERT SABİT BAĞ KESEN  UHMW POLİETİLEN
1,00
ADET
3
AP2560 -   987.53
DİZ PRİM. TIBIAL İNSERT SABİT BAĞ KESEN  HYPERFLEX UHMW POLİETİLEN
1,00
ADET
4
AP2580 -  1206.98
DİZ PRİM. PATELLAR KOMP. TÜM BOYLAR UHMW  POLİETİLEN TAMAMI POLİETİLEN
1,00
ADET
5
AP2420 -   603.49

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

1
Sayfa

TEKNİK ÖZELLİKLER
ÇİMENTOLU BAĞ KESEN TOTAL DİZ PROTEZİ
1.	Malzeme steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir
2.	Ambalajlar üzerinde; sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası, CE işareti, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmelidir.
3.	Son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmelidir. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
ANATOMİK BAĞ KESEN FEMORAL KOMPONENT
SUT KODU: AP2230
1.	Femoral komponent, sağ ve sol diz eklemleri için  anatomik yapıda olmalıdır.
2.	Femoral komponent Co Cr (ASTM F75 ve ISO 5832/4) alaşımdan imal edilmiş olmalıdır.
3.	Femoral komponent’in tüm boyları ile tibial komponentlerin tüm boyları birbiriyle uyumlu olmalıdır. Örneğin en küçük femoral komponent ile en büyük tibial komponent veya tersi kullanılabilmelidir.
4.	Femoral komponent 135’ flexsiyona izin verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
5.	Femoral komponent  arka çapraz bağı kesen yapıda olmalıdır.
6.	Femoral komponent 1 ile 8 arasında 8 boy seçeneğe sahip olmalıdır.
7.	Femoral komponent çimentolu uygulanmaya uygun olmalıdır.
8.	Femoral kesinin yüzeyi 2 çapraz kesi ile desteklenmelidir.
9.	Femoral  3 derece dış rotasyon implant dizaynı ile sağlanmalı, ek kesiye ihtiyaç göstermemelidir.
10.	Femoral kesimin , femurun medullasının kullanılamadığı durumlarda (hastaya daha önce kalça protezi yapılmış olması yada  femurun malpozisyonu ihtimaline karşı) intramedüller yada ekstramedüller guide ile yapılmasına vaka içinde karar verilebilmeli, her iki donanım set içinde mevcut olmalıdır.
11.	Femoral  komponentte rotasyon ve kaymaları önleyecek çıkıntı, kanat ve benzeri elemanlar bulundurmalıdır.
12.	Femoral  komponentin  insert ile temas eden yüzeyi parlatılmış ve metal yüzeyinde engebe  mikro düzeyde bile olmamalıdır.
13.	Femur anterior, posterior ve çapraz yüzey kesileri tek bir blokla ve milimetrik kaymalara izin vermeyecek şekilde slotlu olarak yapılabilmelidir.
14.	Primer vakalarda da gerektiğinde intramedüller stem eklemek mümkün olmalıdır.
15.	Protezlerin minimal invazif uygulamasına olanak sağlayan seti bulunmalıdır.
16.	Protez hiperfleksiyona 155 derece izin veren seçeneklere sahip olmalıdır.
17.	Protezin ortasında gagalı insert kullanımı için box bulunmalıdır.
18.	Protezler bilgisayar destekli olarak uygulanabilmeli ve firma bu hizmeti sunabilmelidir.
19.	Primer ameliyatlarda revizyon için gerekli elemanlar beraberinde ve steril bulundurulmalıdır.
20.	Protezin tüm parçaları uluslar arası standart belgelerine (FDA, ISO, CE) sahip olmalıdır.
21.	Ürün Gama inert , gaz  plazma veya EO sterilizasyonla steril edilmiş olacaktır. İç içe iki  kat steril ambalajla paketlenmelidir.
ANATOMİK TİBİAL KOMPONENT
SUT KODU: AP2800
1.	Tibial komponent (6A1-4V alloy (ISO 5832/3)  titanyum alaşımdan imal edilmiş olmalıdır.
2.	Tibial komponent anatomik yapıda sağ ve sol eklemler için ayrı ayrı olmalıdır.
3.	Tibial komponent kullanılacak femoral komponentin tüm boylarıyla uyumlu olmalıdır.
4.	Tibial komponente  istenildiğinde stem eklenebilmelidir.
5.	Tibiall base plate 1 ile 8 arasında 8 boy olmalıdır.
6.	Protezin tüm parçaları uluslar arası standart belgelerine (FDA, ISO, CE) sahip olmalıdır.
7.	Tibial komponent çimentolu uygulanmalıdır. İmplant iç yüzeyi çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış olmalıdır.
8.	Tibial kesinin intramedüller yada ekstramedüller guide ile yapılmasına vaka içinde karar verilebilmeli, her iki donanım set içinde mevcut olmalıdır.
9.	Tibial kesi en az 3 derece posteriora  eğimle  yapılabilmelidir.
10.	İmplant üzerinde 3 derece  posterior  eğim olmalıdır.
11.	Tibial stem intramedüller uyumu arrtırmak için mediale ofsetli olmalıdır.
12.	Tibial komponentte rotasyon ve kaymaları önleyecek çıkıntı, kanat ve benzeri elemanlar bulundurmalıdır.
13.	Tibianın insert ile temas eden yüzeyi  PE mikro parçacık oluşumunu  önlemek için parlatılmış olmalıdır.
14.	Tibial defektlerde gerektiğinde metal destek eklenebilmelidir.
15.	Tibial komponentin insert  kilitleme mekanizması minimal harekete dahi izin vermeyecek yapıda olmalıdır.
16.	Ürünler Inert Gama,gazplazma veya  EO sterilizasyonla steril edilmiş olacaktır. İç içe, iki kat steril ambalajla paketlenmelidir.
TİBİAL INSERT 
SUT KODU: AP2560
(HYPERFLEX) AP2580
1.	Femoral komponentin insert üzerindeki aşındırma etkisini minumuma indirmek için,Tibial insert  Arcom Processed Polyethylene (UHMWPE) (ASTM F 648) ( Argon Packed Compression  Moulded Polyethylene) tekniği kullanılarak üretilmiş olmalıdır.
2.	İnsert çakılarak değil bastırılarak veya ittirilerek oturtulabilmelidir.
3.	Polietilen insertin en incesi 9 mm kalınlıkta olmalı ve 2 mm aralıklarla en az 5 boy olmalıdır.(9,11,13,15,18 mm)
4.	Revizyon vakaları için insert boyu 8 olmalıdır.( 11,13,15,18,21,25,30mm)
5.	Ürün Gama inert ,gazplasma veya EO sterilizasyonla steril edilmiş olacaktır. İç içe iki  kat steril ambalajla paketlenmelidir
6.	Protezin tüm parçaları uluslararası standart belgelerine (FDA, ISO, CE) sahip olmalıdır.
7.	Deep flex İnsert’in patella ile temas eden yüzeyi 155 derece flexiyona izin verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
8.	High flex insert’in patella ile temas eden yüzeyi 155 derece flexiyona izin verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
9.	Vaka esnasında karar hastanın durumuna ve oluşabilecek komplikasyonlara çözüm üretmek amacı ile aynı set ile  C/R, P/S, DEEP DISHED,HİGH FLEX ve DEEP FLEX ,hareketli insert seçenekleri uygulanabilmelidir.
10.	Revizyon vakaları için CONSTRAINED insert seçeneği bulunmalıdır. İnsert kalınlığı 30 mm’e kadar yükselmelidir.

PATELLAR KOMPONENT
SUT KODU: AP2420
1.	Patellar komponent  etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
2.	Patellar komponent yekpare polietilen yapıda olmalıdır.
3.	Patellar komponent inset oyularak kullanıma uygun olmalıdır.
4.	Protez patella yapısına göre değişik kalınlıklarda olmalıdır.(9 ve 13 mm)
5.	Protez hem üç peg li hem de tek peg li kullanıma uygun olmalıdır.
6.	Protezin en az üç değişik çap seçeneği olmalıdır.(26, 29 ve 32 mm)
7.	Protezin tüm parçaları uluslar arası standart belgelerine (FDA, ISO, CE) sahip olmalıdır.
8.	Protez setinde kalınlık ölçer ve törpü bulunmalıdır.
9.	Patella protezin kullanım  ömrünü ve konforunu arttıran  (ASTM F 648) Polyethylene malzemesinden üretilmiş olmalıdır.

 

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa