TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ ANJİYO İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI
KARDİYOLOJİ ANJİYO
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
74936
: 22/1542
Alım No
:
:
:
:
06/07/2022
08/07/2022
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
PTCA MİKRO KATETERİ TEK LÜMENLİ 45 DERECE  150 CM
1,00
ADET
1
KR1134 -  2945.25
PTCA MİKRO KATETERİ TEK LÜMENLİ 90 DERECE  150 CM
1,00
ADET
2
KR1134 -  2945.25
KARDİYOLOJİ EMBOLİZAN, KOİL, PERİFERİK,  ANINDA AYRILAN, TÜM ŞEKİL ÖZELLİKLİ
20,00
ADET
3
KR2041 -  2021.25
RADYOLOJİ KATETER, YABANCI CİSİM  YAKALAMA, KEMENT, NÖROVASKÜLER 2-4 MM
5,00
ADET
4
GR1291 -  1715.18
RADYOLOJİ KATETER, YABANCI CİSİM  YAKALAMA, KEMENT, PERİFERİK
15,00
ADET
5
GR1290 -  1448.37

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38

            1-2  PTCA MICRO KATETER ( 0,014 GUIDE WIRE YONLENRİRME VE DESTEK KATETERİ ) KR1134
1.	Mikrokateter tam tıkalı, tortüyoz, kıvrımlı ve açılı lezyonlarda 0,014’’ guide wireları yönlendirmek ve desteklemek için üretilmiş olmalıdır.
2.	Kateterlerin 130cm  ve 150cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
3.	Farklı lezyon veya damarlarda kullanılması için Kateterin Düz, 45°,90° ve 120° olmak üzere 4 çeşit uç şekli mevcut olmalıdır. 
4.	Düz uçlu kateterin Distal dış çapı 1,8F Proximal dış çapı 2,5F, diğer uç şekillerine sahip kateterlerin  Distal dış çapı 2,4F Proximal çapı 3,2F olmalıdır.
5.	Düz uçlu kateterler örgülü, diğer uç şekline sahip olan kateterler sarmal gövde yapısına sahip olmalıdır.
6.	Guidewireları yönlendirme, lezyon geçmek  ve destek sağlamak Düz uçlu kateterlerin distal kısmının 40 cm’lik , diğer uç şekline sahip kateterlerin 80cm’lik kısmı hidrofilik kaplama ile kaplanmış olmalıdır.
7.	Kateterlerin uç kısmı damara zarar vermemek için atravmatik olmalıdır.
8.	Kateterlerin yerinin belirlenmesi için distal ucunda marker bulunmalıdır. Ayrıca kateterin konumunun belirlenmesi için distalden geriye doğru 95.ci cm’de tek marker, 105.ci cm’de ise çift  marker bulunmalıdır.
9.	Kateterler 0,014’’ guidewirelar ile uyumlu çalışmalı ve destek sağlamalıdır.
10.	Kateterlerin birebir tork özelliği olmalıdır.
11.	Kateterlerin uç yapısı guidewireların yan dal veya stent strutları  aralarından geçişlerine destek olacak şekilde esnek olmalıdır.
12.	 Kateterlerin UBB kaydı bulunmalıdır.
13.	İhaleyi alan firma, kliniğin istediği uç açılarına sahip kateterleri teslim etmelidir.
14.	Ürünler tek tek orijinal steril paketlerde teslim edilmelidir. 

        3- KOIL TEKNİK ŞARTNAMESİ – GR 2035- KR2041

1.	KOIL, EMBOLIZASYONLAR ICIN OZEL OLARAK URETILMIŞ OLMALIDIR.
2.	KOIL, PERIFERIK VASKÜLATÜRDE ARTER VE VENÖZ EMBOLIZASYONLARI ICIN KULLANIM ENDIKASYONLARINA SAHIP OLMALIDIR. 
3.	KOIL, HIZLI ANJIOGRAFIK HEMOSTAZ SAGLAMAK AMACIYLA MIKROFILAMENT ILE SARGILI OLMALIDIR.
4.	KOIL UZERINDE BULUNAN MIKROFILAMENTLER, ANEVRIZMA ICI TROMBUS FORMASYONUNU VE FIBROZ YAPIYI HIZLANDIRMAK VE ARTTIRMAK AMACIYLA PGLA(POLIGLIKOLIKLAKTIKASIT) VEYA NAYLON MADDESIYLE KAPLANMIŞ OLMALIDIR.
5.	KOIL, UZERINDE BULUNAN MIKROFILAMENTLER SAYESINDE DAHA AZ SAYIDA KOIL ILE DAHA IYI DOLDURMA IMKANI SAGLAMALIDIR.
6.	KOIL, HEDEF BOLGEDE EMNIYETLI SEKILDE YERLESTIRILENE KADAR GONDERIM TELINE BAGLI KALABILMELI, SONRASINDA OZEL OLARAK URETILMIS AYIRMA AYGITIYLA ANINDA MEKANIK OLARAK AYRILABILMELİDİR.
7.	KOIL, YUMUSAKLIK, STABILITE VE HACIM ALANLARINDA OPTIMUM DENGEYI SAGLAMAK AMACIYLA, 0.00215” ILE 0.0025” ARASINDA DEGISEN TEL CAPI VE 0.0115” ILE 0.0135” ARASINDA DEGISEN SARMAL TEL DIS CAPI SECENEKLERI MEVCUT OLMALIDIR.
8.	KOILIN, 2MM DEN 20 MM YE KADAR DEGISEN CAP SECENEKLERI, 4CM DEN 50 CM YE KADAR DEGISEN UZUNLUK SECENEKLERI MEVCUT OLMALIDIR.
9.	KOILIN SEKLI HELIKAL YAPIDA OLMALIDIR.
10.	KOIL, MINIMUM IC CAPI 0.0165” – 0.021” VE UZERINDE OLAN MIKROKATETER ILE UYUMLU ÇALIŞABİLMELİDİR.
11.	KOIL, CE ONAYLARINA SAHIP OLMALIDIR.
12.	KOILLER, STERIL TEKLI AMBALAJDA VE UZERLERINDE SON KULLANIM TARIHI,STERIL SEKLI VE SAKLAMA KOSULLARI BELIRTILMIS SEKILDE AMBALAJLANMIŞ OLMALIDIR. 

          4-5                                 SNARE VE MIKROSNARE KIT – GR1290, GR1291 
1)	SNARE KIT DAMAR ICINDE DIGER MALZEMELERIN YERLESTIRILMESINE VEYA CIKARTILMASINA YARDIMCI OLMAK VEYA YABANCI MADDELERI YAKALAMAK ICIN KULLANILMAKTADIR.
2)	SNARE KIT SNARE VE MIKROKATETERDEN OLUSMAKTADIR.
3)	DAHA KUCUK PARCACIKLARI YAKALAYABILMESI ICIN MIKRO SNARE OLARAK ADLANDIRILAN KUCUK SIZE LARI DA BULUNMAKTADIR.
4)	SNARE VE MIKROSNARE I TASIYAN TEL, SUPER ELASTIK NITINOL MALZEMEDEN URETILMISTİR.
5)	SNARE IN MALZEMELERI YAKALAMAK ICIN HALKA SEKLINDE BIR YAPISI OLUP DOKSAN DERECELIK ACIYLA TELE SABITLENMISTİR .
6)	SNARE IN FLOROSKOPI ALTINDA DAHA IYI GORULEBILMESI ICIN HALKA KISMI TUNGSTEN DEN IMAL EDILMISTIR.
7)	SNARE IN HALKA CAPLARI  5, 10, 15, 20, 25, 30 VE 35MM, TEL UZUNLUGU ISE 65 VE 120CM BOYLARINDA OLUP, MIKROKATETERLER DE BUNLARLA UYUMLU OLACAK SEKILDE 48 VE 102CM UZUNLUGUNDADIR.
8)	SNARE ILE BIRLIKTE KULLANILACAK MIKROKATETERLER 5 VE 10MM LIK CAPLAR ICIN 4F DIGER CAPLAR ICIN 6F’TEN ÇALIŞABİLMEKTEDİR.
9)	MIKROSNARE IN HALKA CAPLARI 2, 4 VE 7MM, TEL BOYLARI 175 VE 200CM BOYLARINDA OLUP, MIKROKATETER DE BUNLARLA UYUMLU OLACAK SEKILDE 150 VE 175CM UZUNLUGUNDADIR.
10)	MIKROSNARE, 2.3-3F MIKROKATETERLER İLE ÇALIŞABİLMEKTEDİR.
11)	SNARE VE MIKROSNARE, STERIL TEKLI, ORJINAL AMBALJINDA GELMEKTEDİR.
12)	SNARE VE MIKROSNARE, AMBALAJI UZERINDE SON KULLANMA TARIHI VE STERILIZASYON SEKLI BELIRTILMISTIR.

1
Sayfa