TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI (43960594202 DUDU SOYDA
GÖZ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
75164
: 22/1601
Alım No
:
:
:
:
23.06.2022
Talep Edilen Hasta
DUDU SOYDAN
:
27.06.2022 14:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI LENSLER  (KARTUŞLAR DAHİL) NO:3
1,00
ADET
1
GZ1018 -   103.95

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1

(HİDROFOBİK  AKRİLİK) 3 PARÇA LENS TEKNİK ÖZELLİKLERİ
•	LENSLER HİDROFOBİK AKRİLİK YAPIDA OLMALI (SIVI İLE DOLDURULMUŞ FLAKONLAR İÇİNDE OLMAMALIDIR.) VE KATLANABİLME ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.
•	 LENSLERİ İMPLANTE ETMEK İÇİN HER LENSİN YANINDA  1 ADET KARTUŞ VE TOPLAM 1 ADET RESUABLE  İMPLANTASYON ENJEKTÖRÜ VERİLMELİDİR.
•	LENSLER  3 PARÇALI  OLMALIDIR.3 PARÇA LENSLER PMMA HAPTİKLİ OLMALIDIR.
•	LENSLERİN ÖN KAMARA DERİNLİĞİ 5.20 VEYA 5.50 OLMALIDIR.
•	LENSLER HİDROFOBİK KAPLAMA OLMAMALIDIR.
•	ANTERİOR BİKONVEKS OLMALIDIR.
•	LENSLERİN A SABİTİ 118,4  OLMALIDIR.
•	LENSLERİN SU İÇERİĞİ %3 ‘DEN FAZLA OLMAMALIDIR. 
•	REFRAKTİF İNDEKSİ 1.45 VEYA 1.55 OLMALIDIR.
•	AÇISI 0-10 DERECE ARASI OLMALIDIR.
•	LENS ÖLÇÜLERİ: 6.0 mm OPTİK ÇAPINDA OLMALIDIR. TOPLAM  LENS UZUNLUĞU  13.0 mm OLMALIDIR.
•	LENSLER LAZERE DAYANIKLI VE UV KORUYUCULU  OLMALIDIR.
•	LENSLER EN AZ 6  İLE  30  DİOPTRİ ARASINDA TÜRKİYE PAZARINDA STOKLU OLMALIDIR. 
•	PAKET ÜZERİNDE STERİLİZASYON NUMARASI VE ÜRETİM LOT NUMARASI YAZILI OLMALIDIR.
•	LENS NUMUNESİ VE LENSİN YUKARIDA BELİRTİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ GÖSTEREN DETAYLI KATALOĞU İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMELİDİR.
•	LENSLERİN SON KULLANMA TARİHİ EN AZ 2 YIL OLMALIDIR.
•	EĞİTİM HASTANELERİNDE VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE  LENSİN KULLANILDIĞINA DAİR REFERANS LİSTESİ  OLMALIDIR.
•	LENSLERİN OPAKLAŞMA VE DİOPTRİ HATASI OLDUĞUNDA ÜRETİCİ VEYA TEMCİLCİ FİRMANIN SORUMLULUK ALMA VE TAZMİN ETME GARANTİSİ VERMESİ GEREKMEKTEDİR.
•	GEREKLİ DİOPTRİ DEĞİŞİKLİĞİ VEYA MİADI YAKLAŞAN LENSLERİN YENİLERİ İLE DEĞİŞİMİ SATICI VEYA DİSTRİBÜTÖR FİRMA TARAFINDAN YAPILMALIDIR.
•	STERİLİZASYONU BOZULAN LENSLERDE YENİSİ İLE DEĞİŞTİRME VE  GEREKTİĞİNDE STOKTA BİTEN DİOPTRİLERİN TAKAS YOLUYLA DEĞİŞTİRME GARANTİSİ BAYİ VE DİSTRİBÜTÖR FİRMA   TARAFINDAN VERİLMELİDİR.
•	ÜRÜNLERİN NUMUNELERİ İLGİLİ HEKİM TARAFINDAN DENENEREK UYGUNLUĞUNA KARAR VERİLECEKTİR

Sayfa