TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
BİYOKİMYA İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
BİYOKİMYA
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
75726
: 23/1315
Alım No
:
:
:
:
17.05.2023
22.05.2023 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
SANTRİFÜJ CİHAZI
2,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

İKİ ADET LABORATUVAR SANTRİFÜJÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz hem açılır hem de açılı rotorlar için laboratuarda çalışabilecek ve masa üstü tipte olmalıdır.
2. Cihazın haznesi paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Cihaz mikro işlem kontrollü olmalı, hız, zaman dijital olarak ve iki ayrı buton ile kolayca yapılabilmelidir.
4. Cihazın  LCD dijital veya LED ekranı olmalıdır. Ekranda çalışma süresi, hız (RPM) ve çöktürme gücü (RCF) bilgileri okunabilmelidir. 
5. Cihaz  içine  yerleştirilen  rotoru  tanımalı veya manuel olarak tanıtılmalı ve  otomatik  olarak  RCF   hesaplamalıdır.    
6. Cihazda programlanan değerler hafızaya alınabilmeli ve en az 10 programlık hafızası
olmalıdır.
7. Cihazda rotorun hızlanması ve yavaşlaması için en az 5 hızlanma ve 5 adet de yavaşlama profili olmalıdır.
8.   Cihazın çalışma süresi en az 2 saate kadar veya sürekli çalışma şeklinde ayarlanabilmeli ve kalan zaman dijital ekrandan gözlenebilmelidir.
9.  Cihazın Fast ve Soft hızlanma, Fast, Soft ve Brake of yavaşlama özellikleri olmalıdır.
10. Cihaz dengesiz yüklemeleri hissedebilmeli ve böyle bir durumda çalışmasını durdurarak kullanıcıyı uyarmalıdır.
11. Maksimum hızda gürültü seviyesi yaklaşık 63-65 dB olmalıdır.	
12. Cihazın maksimum hızı açılır rotor için en az 4.000 rpm (en az 2000 g) olacaktır.
13. Santrifüjle birlikte en az 4.000 rpm hıza sahip max. 48 adet 16*100ml lik tüp kapasiteli  rotor verilmelidir
14. Cihaz  kapak  kilit  emniyetli  olmalı , kapak  açıkken  cihazın   çalışması  veya  cihaz        çalışırken kapağın açılması mümkün olmamalıdır.
15. Cihaz, bakım gerektirmeyen fırçasız tipte motora sahip olmalıdır.
16.   Cihaz istenildiğinde farklı kapasitelerdeki sabit açılı ve açılır (swing-out)  tipte rotorlar ile kullanılabilmelidir
17.  Teklif veren firmalar teklif ettikleri marka cihaz için TSE’den aldıkları Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifine eklemelidir.
18.  Teklif edilen cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı en az 3 yıl ücretsiz garantili olmalı       ve garanti süresi sonrası en az 10 yıl süre ile ve ücreti mukabilinde servis,yedek parça ve aksesuar temin edilmelidir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa