TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
77436
: 22/3140
Alım No
:
:
:
:
22.11.2022
25.11.2022 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
EKSPİRASYON KASETİ (MAQUET MARKA  VENTİLATÖR İÇİN)
6,00
ADET
1

  

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

77436 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ŞARTLAR

A.	Numune teslim edilmelidir ve numuneler orijinal ambalajında olmalıdır. Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
B.	Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
C.	Nakliye ücreti firmaya aittir.

EKSPİRASYON KASETİ (MAQUET MARKA VENTİLATÖR İÇİN)

1.	Ekspirasyon kaseti hastanemizde kullanılmakta olan Maquet marka Servo-i ve Servo-s model yoğun bakım ventilatörleri ile uyumlu olmalı ve çalışabilmelidir.
2.	Ekspirasyon kaseti komple olarak tek parçadan oluşmalı, kullanıcıların kaset üzerinden kullanım esnasında (temizlik, sterilizasyon amacıyla) parça söküp takmasına gerek olmamalıdır.
3.	Ekspirasyon kaseti en az 121 °C en az 5 dakika süreyle buhar otoklav yapılabilecek özellikte malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4.	Kaset üzerinde ventilatör cihazı ile iletişimi sağlayan bağlantı yuvası bulunmalıdır.
5.	Teklif veren firma kasetlerle birlikte iki (2) paket (20 adet) kaset membranını ücretsiz verecektir.
6.	Ekspirasyon kasetinin içerisinde aşağıdaki elemanlar bulunmalıdır:
a.	En az 2 adet ultrasonik yöntemle akış ölçümleri yapabilen transduser,
b.	Kasetin iç tarafı ekspirasyon gazının ısısını stabil tutabilmek için folyo kaplı olmalıdır,
c.	Ekspirasyon gazının kasete giriş tarafında nem tutucu bulunmalıdır,
d.	Üzerinde membran bulunan ekspirasyon valfi bulunmalıdır, kalan membran ömrü ventilatör cihazının ekranında izlenebilmelidir,
e.	Kasetin içinde entegre bakteri filtresi bulunmalıdır,

7.	Kasetin üzerinde üretim ile ilgili seri numarası yazmalıdır, ayrıca kaset cihaza takıldığında aynı seri numarası cihaz ekranında da görülebilmeli ve kaset üzerinde yazan seri numarası ile tutarlı olmalıdır.
8.	Teklif verilen kasetler fabrikasyon hatalarına karşı en az 1 (bir) yıl yüklenici firma garantisinde olmalıdır.
9.	Kasetler ilgili birim tarafından cihazlar üzerinde denenerek uygunluk ve sağlamlık kontrolü yapıldıktan sonra teslim alınacak olup, bu aşamalardan geçemeyen firmaların kasetleri geri gönderilecek ve herhangi bir ödeme tarafımızca yapılmayacaktır.
10.	Nakliye ücreti firmaya ait olup nakliye esnasında oluşabilecek her türlü hasardan firma sorumludur.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa