TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KARDİYOLOJİ ANJİYO İÇİN 5 KALEM MALZEME ALIMI
KARDİYOLOJİ ANJİYO
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
79752
: 23/286
Alım No
:
:
:
:
27.02.2023
01.03.2023
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
KATETER, FİX CURVE DİAGNOSTİK 4 POL
10,00
ADET
1
KR1057 -  1155.00
KATETER, ABLASYON, Bİ-DIRECTIONAL
10,00
ADET
2
KR1043 -  4158.00
KATETER, INTRAKARDIYAK LONG SHEATH
20,00
ADET
3
KR1051 -  2391.14
KARDİYOLOJİ PTCA, BALON
200,00
ADET
4
KR1123 -   324.84
"GÖĞÜS ELEKTRODU (ERİŞKİN).
10.000,00
ADET
5

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

  EPS DIAGNOSTIC TEKNİK ÖZELLİKLERİ-KR1057

1.	Kateterin Ucunda Değişik Aralıklarda 4 Elektrod Olmalıdır.
2.	Kateterin Uzunluğu en fazla 115 Cm Olmalıdır.
3.	Kateterin Kalınlığı en fazla 6 F Olmalıdır.
4.	Elektrod Uzunluğu en fazla 1.3 Mm Olmalıdır.
5.	2/5/2 Mm Elektrod Aralığında Olmalıdır.
6.	Kateter Materyali Pebax Olmalıdır.
7.	Kateter şaft kısmında kateter curveünü belirten renkli kısım bulunmalıdır.
8.	Kateter 3 boyutlu haritalama sistemine tek kablo ve tek bacak bağlantı ile direk olarak bağlanabilmelidir.
9.	Kateter eps sistemine 4-8-10 bacaklı kablolar ile bağlanabilmelidir.
10.	Malzemeler, Steril Ve Orjinal Ambalajında Teslim Edilmelidir.
11.	Ambalajlar Üzerinde Sterilizasyon Tarihi Ve Yöntemi İle Son Kullanma Tarihi Belirtilmiş Olmalıdır.
12.	Teslim Edilen Herbir Malzeme Teslimat Tarihi İtibari İle En Az 1 Yıl Miadlı Olmalıdır.
13.	Malzemeyi teslim edecek firma her 2 malzeme için bir adet kablo verecektir.

ABLASYON KATETERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ-KR1043

1. Kateter 4 elektrodlu olmalıdır.
2. Kateter elektrod dizilimi 1-7-4 mm şeklinde olmalıdır.
3. Kateter  uzunluğu en fazla 115cm olmalıdır.
4. Kateter kalınlığı 7F olmalıdır. 
5. Kateter üzerinden RF enerjisi verilebilir olmalıdır.
6. Kateter uç elektrodu 4 mm olmalıdır. 
7. Mekanizması sayesinde kateter çift yöne farklı açılarda manevra yapabilir olmalıdır.
8. Malzemeyi teslim edecek firma her 2 malzeme için bir adet kablo verecektir.

Transseptal Sheath Teknik Özellikleri (KR1051)

1)	Sheath iç çapı 8F ve pürüzsüz kateter geçimi için Naylon’dan yapılmış olmalıdır.
2)	İnceltilmiş yumuşak uç yapısıyla sheath ve dilator arasında pürüzsüz bir geçiş sağlamalıdır.
3)	Uzunluğu 62cmolmalıdır.
4)	Curve “multipurpose” dur ve değişik erişimler için kullanılabilir olmalıdır.
5)	Multi-segment yapısıyla sheath ucuna doğru dereceli esneklik sağlamalıdır.
6)	Radyopak BRITE Tip teknolojisi ile floro altında gerçek uç görünümünü sağlamalıdır.
7)	0.032” guidewire geçişi için uygun olmalıdır. 

				KORONER BALON TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Balon materyali, Fulcrum™ Lite semi-compliant balon materyali olmalıdır.
2. Balon kateter Monorail (rapid exchange) sistem, semi-compliant yapıda olmalıdır.
3. Koroner balonun lezyon giriş profili 0.016″ olmalıdır
4. Geçiş profili 2.50mm çapındaki balon için 0.027″ olmalıdır.
5. Balon kateter üzerinde 2 (iki) adet platin-iridyum radyoopak marker vardır. 1.50mm çapındaki balonlarda 1 (bir) adet
platin-iridyum radyoopak marker olmalıdır.
6. Balon, geçiş çapının düşük olması için kapalı iken yapraklar (fold) şeklinde kendi üzerine kapanmış haldedir ve şişirilip
indirildiği zaman bu yapıyı tekrar kazanabilmektedir. 1.50 mm çapında 2 yaprak (folds), 2.00-3.50 mm çaplarında 3
yaprak (folds) ve 3.75-4.00 mm çaplarında 5 yaprak (folds) var olmalıdır.
7. Kateterin uzunluğu 142 cm olmalıdır
8. Balon kateterin proksimal şaft kalınlığı 2.1 F ve distal şaft kalınlığı maksimum 2.7 F’dir. 1.50-3.50 mm çapındaki balonlar
için distal şaft kalınlığı 2.5 F iken, 3.75-4.00 mm çapındaki balonlar için distal şaft kalınlığı 2.7 F olmalıdır.
9. Lezyon geçişini kolaylaştırmak için, balonun yüzeyi Selective Dura-Trac hidrofilik kaplama ile kaplanmıştır. Selective
Dura-Trac hidrofilik kaplama balonun sadece geçiş yaparken (kapalıyken) damar duvarı ile temas eden yüzeylerinde
vardır. Balon şişirildiğinde açığa çıkan kısımlarında kaplama yoktur. Bu özellik sayesinde; şişirilmiş balonun kayması ve
kenar diseksiyonları oluşumu minumuma indirilmiş olmalıdır.
10. Balonun nominal basıncı 8 atm ve ölçülen patlama basıncı (rated burst pressure) 14 atm olmalıdır.
11. Balon patlama basıncına ulaşana kadar 10 defa tekrar şişirilebilme kapasitesine sahip olmalıdır.
12. Balon 0.014&quot; (inch) çapındaki kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
13. Balonun çap olarak 1.50-4.00 mm arası 10 (on) farklı çap seçeneği ve uzunluk olarak
6-30 mm arası 7 (yedi) farklı uzunluk seçeneği olmalıdır. (6-10-12-15-20-25-30mm uzunluk seçenekleri olmalıdır..)

TEK KULLANIMLIK KÖPÜK SIRTLI YETİŞKİN ELEKTRODU 
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.	Sırt yapısı sıvı geçirimsiz polietilen köpük olmalıdır.
2.	Ebatları 3,3 cm x 4 cm olmalıdır.
3.	Yapışkanı hipoallerjenik katı yapıkan akrilat jel olmalı, cildi tahriş etmemelidir.
4.	Ön kısımdaki etiket polietilen filmden yapılmış olmalıdır.
5.	Sensör malzemesi Ag/AgCl malzeme olmalı, hızlı ve kaliteli trase vermelidir.
6.	Elektrot jeli transparan ve non-irritan olup cildi tahriş etmemelidir.
7.	Dış çıtıçıtı paslanmaz çelik olmalıdır.
8.	Hasta üzerinde 3 gün kalabilmelidir.
9.	PVC ve lateks muhteva etmemelidir.
10.	Poşet açıldıktan sonra, poşet ağzı kapalı bir şekilde 30 gün kullanıma uygun olmalıdır.
11.	Bir poşette 50 adet bulunmalı ve paket hava temasını önleyecek dizaynda olmalıdır.
12.	Elektrotlar palet üzerine yerleştirilmiş olmalı, bir palette10 adet elektrot bulunmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa