TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
80701
: 23/964
Alım No
:
:
:
:
20.04.2023
25.04.2023 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
MODÜL (HASTABAŞI MÖNİTÖRÜ )
10,00
ADET
1

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

80701 MODÜL (HASTABAŞI MONİTÖRÜ)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Hastanemiz genelinde bulunan Philips marka MP-20 model hastabaşı monitörü modülleri arızalı olup, değişimi gereklidir.
2.	Teklif verilen hastabaşı monitörü modülü, yukarıda marka ve modeli belirtilen cihaza uyumlu olmalıdır.
3.	Modül yetişkin, pediatrik ve yenidoğan olmak üzere tüm hasta gruplarında kullanılabilmelidir.
4.	Modüller dâhili hafızaya sahip olmalıdır. Bu sayede en az 8 saat süre ile ölçüm verilerini hafızasında saklayabilmelidir.
5.	Yüklenici firma fiyat teklifinin yanında, malzemenin ilgili cihaza ait donanımsal sisteme uygunluğuna dair yazılı ve onaylı bir belgeyi kurumumuza teslim etmelidir.
6.	Modül ile aşağıdaki parametrelerin tamamı ölçülebilmelidir;
a)	Ekg (en az 3 kanal)
b)	Kalp atım hızı
c)	Solunum
d)	SPO2
e)	NIBP
f)	Sıcaklık
g)	2 kanal IBP
h)	EtCO2 (opsiyonel olarak eklenebilmelidir.)
8.	Modüllerin ekg/kalp atım hızı ve st analizi ölçümleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
•	Cihazın EKG ölçümü 3 ve 5 veya 6 uçlu kablo ile yapılabilmelidir.
•	Modül ile 12 derivasyon EKG ölçümü yapılabilmelidir.
•	Modüllerde kalp atım hızı en az 30 – 300 atım/dk arasında ölçülebilmelidir.
•	Kalp atımı EKG, SpO2 ve IBP veya NIBP üzerinden görülebilmelidir.
9.	Modüllerin oksijen saturasyonu ölçümleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
•	Oksijen saturasyon ölçümü infrared ışık emme metodu ile % 30 ile %100 arasında yapılmalıdır.
10.	Modüllerin sıcaklık ölçümleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
•	En az 1 kanal sıcaklık ölçebilmelidir ve ölçüm aralığı en az 25 °C ile 45 °C arasında olmalıdır.
•	Ölçüm doğruluğu en az ± 0.2 °C olmalıdır.
11.	Modüllerin solunum sayısı ölçümleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
•	Modül solunum sayısını empedans metodu ile veya doğrudan solunumdan ölçebilmelidir.
•	Ölçüm aralığı; yetişkin hastalarda en az 4– 120 solunum/dakika, yenidoğan hastalarda en az 4-150 solunum/dakika arasında olmalıdır.
12.	Modül en fazla 1,5 kg ağırlığında olmalı ve kolaylıkla taşınabilmelidir.
13.	Teklif verilen hastabaşı monitörü modülü herhangi bir hasar/tamir işlemi görmemiş olmalı ve kurumumuza açılmamış orijinal paketinde teslim edilmelidir. 
14.	Teklif veren firma tarafımıza sattığı ürün için, fabrikasyon hataları ile bozulmaya karşı en az 1 (bir) yıl süreli garanti vermelidir.
15.	Nakliye ücreti yüklenici firmaya aittir. Nakliye esnasında oluşabilecek her türlü hasardan firma sorumludur.
16.	Hastanemiz tarafından alınan malzemenin uygunluk ve sağlamlık kontrolü yapıldıktan sonra teslim alınacaktır. Ayrıca söz konusu malzemenin montaj işleminden sonra ilgili cihaz tam fonksiyonlu olarak çalışmalı ve ilgili modül kaynaklı yeni bir arıza meydana gelmemelidir. Bu nedenle fiyat teklifi verilecek olan donanımın ilgili cihazın orijinal parçası olması önem arz etmektedir.
17.	Cihazın çalışması bölüm sorumlu teknisyeni, biyomedikal birimi personeli ile cihaz kullanıcıları tarafından teyit edilmelidir. Bu kriterlerde değerlendirmeye alınan ve uygun görülmeyen modülün firmaya iadesi yapılacak olup, bu malzeme için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa