TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI (52699326596 HAKKI ERİ
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
80723
: 23/967
Alım No
:
:
:
:
20.04.2023
Talep Edilen Hasta
HAKKI ERİM
:
21.04.2023 10:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
MEKANİK KALP KAPAKLARI (MİTRAL)
1,00
ADET
1
KV1000 - 10048.50

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

BİLEAFLET MEKANİK DÖNDÜRÜLEBİLİR MİTRAL KAPAĞI 
TEKNİK ŞARTNAMESİ
KV1000 
1.	Mekanik kalp kapağının CE belgesi ve FDA onayı olmalıdır.
2.	Mekanik kalp kapağı; bileaflet yapıda olmalıdır.
3.	Mekanik kalp kapağının yaprakları kapak halkası içinde dönebilme (rotatable) özelliğine sahip olmalıdır.
4.	Mekanik kalp kapağının açılma açısı 78° olmalıdır; bu sayede hemodinamik testlerde ileri ve geri akımlar arasında optimal dengenin sağlandığı gösterilmelidir. Bu denge; enerji kaybını en aza indirmeli ve kapağın sessiz çalışmasını sağlamalıdır. 
5.	Mekanik kalp kapağının seyir açısı en az 53° olmalıdır. 
6.	Mekanik kalp kapağının halkası ve yaprakları pirolitik karbondan yapılmış olmalıdır.
7.	Kalp kapağının dikiş halkası esnek polyester yapıda yapılmış olmalıdır.
8.	Mekanik dikiş halkası; iğnenin kolay geçirilmesine izin verecek yumuşaklıkta ve üzerine oturduğu dokuya uyum sağlayabilecek esneklikte olmalıdır.
9.	Dikiş halkasının şekli; paravalvular kaçakları önleyebilmek amacıyla, annulusa rahat şekilde oturabilir yeterli genişlikte olmalıdır.
10.	Cerrahın kapak dikişlerini düzenli aralıklarla yerleştirebilmesini sağlamak için; dikiş halkası üzerinde 4 adet dikiş işareti bulunmalıdır.
11.	Mekanik kalp kapağı gövdesi ile yaprakların birleştiği menteşe tasarımı; yaprakların açılma ve  kapanması sırasında hem mekanik hem de hidrolik olarak her kardiyak döngüde aktif ve pasif yıkanmasını sağlamalıdır;  böylece pıhtı oluşma riskini en aza indirmelidir.
12.	Kapağın menteşe tasarımı, daha düşük tromboemboli oranları sağlamak amacıyla tam yıkanma özelliğine sahip olmalıdır.
13.	Mekanik kalp kapağının profili minimal invaziv cerrahi uygulamalarında küçük kesilerden rahatlıkla geçilmesini sağlayacak özellikte olmalıdır. 
14.	Mekanik kalp kapağının hem halkası hem de yaprakları MRI tanı yöntemiyle uyumlu ve radyopak olmalıdır; sinefluoroskopi sırasında x-ray ışını altında yaprakçıkların hareketleri görülebilmelidir.
15.	Mekanik kalp kapağının kolaylıkla döndürülebilmesi için kapak üzerinde, kapak tutucu ve yumuşak yapıda bir döndürücü bulunmalıdır.
16.	Mekanik kalp kapağının her ölçüsü için şekillendirilebilinir tutucu ve ölçme seti bulunmalıdır.
17.	Mekanik kalp kapağı mitral pozisyon için için 23 mm’den başlayarak 33 mm’ye kadar 2’şer olarak artan ölçülere sahip olmalıdır.(23, 25, 27, 29, 31, 33 mm)
18.	Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miyadı olmalıdır. Kullanılmayan ürünler en az 6 (altı) ay önceden haber verilmesi halinde daha uzun miadlı ürünlerle değiştirilebilmelidir. 
19.	2 (iki) adet belirtilen numaraların tamamını içeren kapak serisi, tutucu ve ölçme seti klinikte hazır bulundurulacaktır.
20.	Eldeki bütün kapaklar bitene kadar eksilen kapak numarası yenisi ile tamamlanacaktır ve kapak serisinin her zaman tam olarak bulunması sağlanacaktır. 
21.	Tekli steril orijinal ambalajında olacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa