TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ SERVİSİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
81743
: 23/1473
Alım No
:
:
:
:
16.06.2023
19.06.2023

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
ŞARJLI DERMATOM
1,00
ADET
1

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38

KABLOSUZ ŞARJ EDİLEBİLİR DERMATOM CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Dermatom cihazı plastik cerrahi, genel cerrahi ve pediatrik cerrahi amaçlarına uygun olmalıdır.
2.	Kablosuz dermatom cihazı (cihaz)  hastalardan deri grefti alınması amacıyla kullanılacaktır.
3.	Cihaz, şarj edilebilir batarya ile çalışacaktır. Batarya Li-ion(Lityum İyon) ve en az 7,4 V-2.400 mAh olmalıdır. Bataryanın Nimh(Nikel Metal Hydrate) bataryalarda olduğu gibi hafıza efekti olmamalıdır.
4.	Şarj edilebilir pil ve motor birimi sterilizeyi bozmadan cihaza yerleştirilebilme özelliğine sahip olacaktır.  Pil ve motorun steril edilmemesi kullanım sürelerini  uzatacağından, seçilecek cihazda bu husus, özellikle aranacaktır. Ameliyat sırasında pil ve motorun sterilizasyonu bozmadan değiştirilmesini sağlayacak kavrama aparatı ve silindir adaptör ücretsiz olarak cihaz ile beraber verilecektir. 
5.	Cihaz, şarj edilebilir pil ve motor birimi çıkartılmış olarak etilen oksit (EO) veya en az 134 (yüz otuz dört) Cº  buharda steril edilebilecektir.
6.	Şarj edilebilir pil ve motor birimi çıkartılmış olarak steril edilebilmesi amacıyla cihazın özel container (taşıyıcı metal kasası) olmalıdır.
7.	Dermatom aksesuarları için bölümleri bulunan orijinal taşıma çantası olmalıdır.
8.	Cihaz boş başının toplam genişliği 104 mm, standart greft alma genişliği 80 mm olacaktır. Gerektiği durumlarda takılacak daraltma klempleri ile kesme aralığı 35-50-65 mm olarak değiştirilebilir olmalıdır. Daraltma klempleri her hangi bir anahtar ya da tornavida kullanmadan takılıp sökülebilir olmalıdır.
9.	Cihaz gref alma kalınlığı ayar manivelası, cihazın yanında, hekimin el pozisyonu değiştirmeden kontrol edilebilir şekilde olmalıdır. Bu manivela aynı zamanda fixe edilebilir (sabitlenebilir) olmalı ve bu sayede greft alma sırasında alınan greft kalınlığının korunmasına (aynı kalmasına) izin vermelidir.
10.	Cihaz ile 0.0 - 1.2 mm kalınlıklarda deri grefti alınabilecek, bu kalınlıklar arasında ayar taksimat çubuğu olmalıdır. Greft alma kalınlığı 0.1 mm aralıklarla arttırılıp azaltılabilmelidir. 
11.	Cihazın üzerinde açma/kapama anahtarı/düğmesi ve emniyet kilidi mekanizması bulunmalıdır.
12.	Cihaz, şebeke geriliminden şarj olabilecek, pil ve pil şarj cihazı, cihazla birlikte verilmelidir.
13.	Pil 2-3 saat içinde tam olarak şarj edilebilir olmalıdır. 
14.	Pil, en az hiç kesintisiz 75 (yetmiş beş) dakika hiç durmadan  cihazın çalışmasına imkan vermelidir. Bu süre greftin kalınlığı ile beraber bir miktar azalmalıdır. 
15.	Daha düzgün bir kesme düzeyine sahip olabilmesi için, cihaz en hızlı seviyede dakikada 7000 (yedi bin) kesme hareketi yapabilmelidir. 
16.	Kablosuz dermatom cihazına uygun 10 (on) adet dermatom bıçağı beraberinde verilmelidir.
17.	Cihaza/cihazlara ait her türlü kullanım, bakım, onarım ve devre şemalarını içeren dokümanlardan orijinal olmak üzere 1 (bir)’ er takım verilmelidir. 
18.	Üniversitelerin, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet Hastaneleri  genel cerrahi, plastik cerrahi, çocuk cerrahisi, ortopedi kliniği olarak referans listesi verilmelidir.       
19.	Ürünlerin TİTUBB’A Kayıt Bildirimi Yapılmış Ve Sağlık Bakanlığı’ndan Onaylanmış Olmalıdır.     (bu belgeler teklif ile beraber sunulmalıdır.)
20.	İdaremizce sunulmuş olan bu şartnameye ihaleye iştirak edecek firmalardan şartname maddelerine göre Uygunluk Belgesi verilmelidir.

1
Sayfa