TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 8 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
82693
: 23/1857
Alım No
:
:
:
:
18.08.2023
22.08.2023 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
SPO2 PROBU (HASTA BAĞLANTISI) YENİDOĞAN
15,00
ADET
1
PHILIPS YETİŞKİN MANŞON
75,00
ADET
2
DEFİBRİLATÖR EKG KABLOSU 3 LEADLI
20,00
ADET
3
NIBP ARA HORTUMU (PHİLİPS MP 20)
25,00
ADET
4
NIBP ARA HORTUMU
25,00
ADET
5
HASTA BAĞLANTI KABLOSU 5 UÇLU (EKG  HOLTER İÇİN )
5,00
ADET
6
SPO2 KABLOSU VE PROBU (PHİLİPS MP20)
120,00
ADET
7
SPO2 KABLOSU VE PROBU (MX800)
50,00
ADET
8

  

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç  fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza  gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA  İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

1
Sayfa

82693 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	SPO2 Probu (Hasta Bağlantısı) Yenidoğan
a)	Prob, Philips marka MP 20 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
b)	Prob, hastanın parmağını sıkmamalı ya da rahatsız edici olmamalıdır.
c)	Prob, pediatrik hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
d)	Probun kablosu TPU materyalden yapılmış olmalıdır.
e)	Probun kenar kısımları ışık geçirmemesi için kapalı olmalıdır.
f)	Prob yekpare olmalıdır.
g)	Prob PVC ve latex içermemelidir.
h)	Prob çok kullanımlık (Reusable) olmalıdır.
i)	Prob hasta cildine uygun anti-alerjik özellikte olmalıdır.
j)	Teklif verilen prob, mandallı yapıda olmamalı, silikon yapıda olmalıdır.
k)	Teklif verilen prob kablo uzunluğu en az 2 metre olmalıdır.
2.	Philips Yetişkin Manşon
a)	Malzeme hastanemizde bulunan Philips MP-20 monitörlere uyumlu olmalıdır
b)	Malzeme 23-33 cm (±3 cm) standart yetişkin cuff’ dan oluşmalıdır. 
c)	NIBP Cuff tek tubingli olmalıdır.
d)	NIBP cuff’ın üzerinde arter işareti olmalıdır.
e)	NIBP Cuff’ı kendiliğinden yapışkanlı olmalıdır
f)	Malzeme 300 mmHg basınca dayanabilir olmalıdır.
g)	Manşon PVC ve latex içermemelidir.
h)	Manşon çok kullanımlık (Reusable) olmalıdır.
i)	Manşon hasta cildine uygun anti-alerjik özellikte olmalıdır.
j)	Ayrıca her bir manşon için 1 adet ara hortumu bağlantı konektörü verilecektir.

3.	Defibrilatör EKG Kablosu 3 Leadli
a)	Defibrilatör EKG Kablosu; Nihon Kohden marka TEC-7621K model defibrilatörlere uyumlu olmalıdır.
b)	Kablo cihazın giriş jakına uygun bir jaka sahip olmalıdır.
c)	Kablo cihaza giren ana gövde ve çıkarılabilir leadlerden oluşmalıdır.
d)	Leadlerin 3 ucu da gövdeye tek parça halinde takılıp çıkartılabilmelidir.
e)	Leadlerin gövdeye bağlanan kısımları tek girişli olmalıdır.
f)	Leadlerin her iki ucunda da renk kodları olmalıdır.
g)	Kablonun gövdesinde belirtilen renk kodları hem IEC hem AHA kodlarını göstermelidir.
h)	Kablolar CE ve ISO belgelerine sahip olmalıdır.
i)	Leadler mandal uçlu olmalıdır.
j)	Arıza durumunda leadlerin tek tek değiştirilebilme özelliği olmalıdır.

4.	NIBP Ara Hortumu (Philips MP 20)
a)	NIBP Manşon Ara Hortumu Philips marka MP-20 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
b)	NIBP Manşon Hortumu en az 120 cm uzunlukta olmalıdır. 
c)	NIBP Manşon Hortumu tek tubingli olmalıdır.
d)	NIBP ara hortumlarının her iki ucunda da manşon ve cihazlara montaj işlemi için uygun konektör bulunmalıdır.
e)	NIBP Manşon Hortumu üzerindeki konektör mevcut yetişkin ve pediatrik manşonu ile uyumlu olmalıdır.
f)	NIBP Manşon Hortumu 300 mmHg basınca dayanabilir özellikte olmalıdır.

5.	NIBP Ara Hortumu
a)	NIBP manşon ara hortumu GE marka B40 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
b)	NIBP manşon ara hortumu en az 120 cm uzunlukta olmalıdır. 
c)	NIBP manşon hortumu çift tubingli olmalıdır.
d)	NIBP ara hortumlarının her iki ucunda da manşon ve cihazlara montaj işlemi için uygun konektör bulunmalıdır.
e)	NIBP manşon hortumu üzerindeki konektör mevcut yetişkin ve pediatrik manşonu ile uyumlu olmalıdır.
f)	NIBP manşon hortumu 300 mmHg basınca dayanabilir özellikte olmalıdır.

6.	Hasta Bağlantı Kablosu 5 Uçlu (Ekg Holter İçin)
a)	Teklif verilen kablo hastanemiz Kardiyoloji Polikliniği’ nde kullanılan Event marka DMS 300-3A model holter kaydedici cihazları için özel olarak imal edilmiş (uyumlu) olmalı ve sorunsuz olarak çalışmalıdır.
b)	Teklif edilecek kablo hastaya bağlandığında kaydedici kablonun iç direnç değerini okuyabilmelidir. 
c)	Kablo hastaya bağlandığında, kaydedicide veri kaybı olmadan kayıt işlemi yapılabilmelidir. Ayrıca toplam 5 lead kablodan cihazın ekranında 3 kanal EKG izlenebilmelidir. 
d)	Kaydediciye bağlanacak 15 pinli konnektör ile hasta bağlantısı arasında herhangi ek bir adaptör vs. olmamalıdır. 
e)	Kablo yapısından dolayı kayıt da gürültüye neden olmamalıdır.

7.	SPO2 Kablosu ve Probu (Philips MP-20)
a)	Prob, Philips marka MP 20 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
b)	Prob, hastanın parmağını sıkmamalı ya da rahatsız edici olmamalıdır.
c)	Prob, yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
d)	Probun kablosu TPU materyalden yapılmış olmalıdır.
e)	Probun kenar kısımları ışık geçirmemesi için kapalı olmalıdır.
f)	Prob yekpare olmalıdır.
g)	Prob PVC ve latex içermemelidir.
h)	Prob çok kullanımlık (Reusable) olmalıdır.
i)	Prob hasta cildine uygun anti-alerjik özellikte olmalıdır.
j)	Teklif verilen prob, mandallı yapıda olmamalı, silikon yapıda olmalıdır.
k)	Teklif verilen prob kablo uzunluğu en az 2 metre olmalıdır.
8.	SPO2 Kablosu ve Probu (MX800)
a)	Teklif verilen spo2 ara bağlantı kablosu, Philips marka MX800 model hastabaşı monitörleri üzerinde bulunan masimo tip modüller ile cihaz spo2 prob giriş soketlerine uyumlu olmalıdır.
b)	SPO2 ara bağlantı kablosu yekpare olmalıdır.
c)	SPO2 ara bağlantı kablosu PVC ve latex içermemelidir.
d)	SPO2 ara bağlantı kablosu çok kullanımlık (Reusable) olmalıdır.
e)	Teklif verilen spo2 ara bağlantı kablosu uzunluğu en az 1,5 metre olmalıdır.
f)	Teklif veren firma, teklif vereceği ürünün numunesini hastanemiz biyomedikal birimine göndermelidir. Numune göndermeyen firmaların teklifleri onaylanmayacaktır.
•	GENEL ŞARTLAR
a)	Teklif verilen malzemelerin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numuneler tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere cihazlar üzerinde denenecektir. Bu süre zarfında numune ürünlerde meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
b)	Her kalem istemin tüm parçaları tek bir firma ürünü olmalıdır, toplama parçalardan oluşmamalıdır.
c)	Kurumumuza teslimi yapılan ürünler fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.
d)	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzeme tarafımıza teslim edilmelidir.
e)	Nakliye ücreti firmaya aittir. Nakliye esnasında oluşabilecek her türlü hasar ve aksaklıktan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa