TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ PERFÜZYON İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ PERFÜZYON
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
83187
: 23/2486
Alım No
:
:
:
:
10.10.2023
13.10.2023

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
TUBİNG SETLER- PEDİYATRİK
10,00
ADET
1
KV2009 -   821.13
TUBİNG SETLER İNFANT (KAPLAMASIZ)  FİLTRELİ/FİLTRESİZ
10,00
ADET
2
KV2009 -   821.13

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38

1.KALEM TUBİNG SET - PEDİYATRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ 
1 . Tüp set aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır.
a . 1 adet arteriyel hat
b . 1 adet venöz hat
c . 1 adet sump hattı
d . 1 adet suction hattı
e . 1 adet arter membran hattı
f . 1 adet oksijen hattı 
2 . 2 adet 3 yollu musluk
3 .1 adet basınç hattı
4. 1 adet 3/8 X 1/4 konnektör
5 . 1 adet uzatma hattı
6 . 1 adet holder ve 1 adet h hattı 
7 . Arter hattı 190 cm toplam uzunluğunda 1/4 çapında ve 1/16 duvar kalınlığında olacaktır.
8 . Venöz hat 190 cm uzunluğunda 1/4 çapında 1/16 duvar duvar kalınlığında olacaktır.
9 . Sump hattı 240 cm uzunluğunda 1/4 çapında 1/16 duvar kalınlığında bir parça 1/4 x 1/4 x 1/4 Y konnektör  ile 2 adet 20 cm lik 1/4 çapında 1/16 duvar kalınlığındaki parçalara bağlı olacaktır.
10 . Suction hattı 380 cm uzunluğunda 1/4 çapında 1/16 duvar kalınlığında olacaktır.
11 . Arter membran hattı 190 cm uzunluğunda 1/4 çapında 1/16 duvar kalınlığında olacaktır.İki ucu steriliteyi korumak için kapaklı olacaktır.
12 . Oksijen hattı 115 cm uzunluğunda 1/4 çapında 1/16 duvar kalınlığında olacaktır..Bir ucunda 35 cm de gaz filtresi bulunacaktır.
13 . Uzatma hattı 190 cm uzunluğunda 1/4 çapında 1/16 duvar kalınlığında iki ucu steriliteyi korumak için kapaklı olacaktır.
14 . Basınç hattı 120 cm uzunluğunda M/F .olacaktır.2 adet 3 yollu musluk tekli steril paketlerde olacaktır.
15 . Hemşire masası tarafında arter hattının bir ucu ile venöz hattının bir ucu 1/4 x 1/4 konnektör ile birleştirilmiş olacaktır.Arter ve venöz hattının diğer uçları steriliteyi korumak için kapaklı olacaktır.
16 . Arter ve venöz hatlarının 1/4 x 1/4 konnektör ile birleştirilmiş uçlarından 130’ar cm sinde arterde kırmızı bant , venözde mavi bant , sump hattını Y konektörlü tarafından 130 cm sinde yeşil bant , suction hattının bir ucundan 130 cm sinde sarı bant olmalı ve bu renkli bantlara kadar olan kısımlar hasta tarafında (hemşire masasında) kalacak şekilde ağzı bağcıklı ayrıca steril torba ile paketlenmiş olmalı suction ve sump hatlarının açıkta kalan uçları steriliteyi korumak için kapaklı olacaktır.
17.Arter hat ile venöz hat pre-bypass filtre ile birleştirilmiş olmalıdır.
18 . Hat holderi bu steril torba içinde kalmalı ve renkli çizgilere 20 cm mesafede bulunmalı pompaya göre soldan sağa arter, venöz , sump ve suction diziliminde olmalıdır.
19 . Tubing set sistemi tümüyle steril paketlenmiş olmalıdır.Paket üzerinde içindeki sistemin infant tubing seti olduğunu imal ve son kullanma tarihlerini içeren bilgiler bulunmalıdır.
20. Tubing set 84. Kalem membran  oksijenatör  pediatric  ile birlikte değerlendirilecektir.
21 . Firma teklif ettiği ürünün bir adet numunesini bırakacaktır.
2.KALEM TUBİNG SET - İNFANT TEKNİK ŞARTNAMESİ 
1 . Tüp set aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır.
a . 1 adet arteriyel hat
b . 1 adet venöz hat
c . 1 adet sump hattı
d . 1 adet suction hattı
e . 1 adet arter membran hattı
f . 1 adet oksijen hattı 
g . 2 adet 3 yollu musluk
2 . 1 adet basınç hattı
3 . 1 adet holder ve 1 adet h hattı
4 . Arter hattı 150 cm toplam uzunluğunda 1/4 çapında ve 1/16 duvar kalınlığında olacaktır.
5 . Venöz hat 190 cm uzunluğunda 1/4 çapında 1/16 duvar duvar kalınlığında olacaktır.
6 . Sump hattı 360 cm uzunluğunda 1/4 çapında 1/16 duvar kalınlığında bir parça 1/4 x 1/4 x 1/4 konnektör  ile 2 adet 20 cm lik 1/4 çapında 1/16 duvar kalınlığındaki parçalara bağlı olacaktır.
7 . Suction hattı 380 cm uzunluğunda 1/4 çapında 1/16 duvar kalınlığında olacaktır.
8 . Arter membran hattı 210 cm uzunluğunda 1/4 çapında 1/16 duvar kalınlığında olacaktır.İki ucu steriliteyi korumak için kapaklı olacaktır.
9 . Oksijen hattı 115 cm uzunluğunda 1/4 çapında 1/16 duvar kalınlığında olacaktır..Bir ucunda 35 cm de gaz filtresi bulunacaktır.
10 . Uzatma hattı 190 cm uzunluğunda 1/4 çapında 1/16 duvar kalınlığında iki ucu steriliteyi korumak için kapaklı olacaktır.
11 . 2 adet 3 yollu musluk tekli steril paketlerde olacaktır.
12 . Hemşire masası tarafında arter hattının bir ucu ile venöz hattının bir ucu 1/4 x 1/4 konnektör ile birleştirilmiş olacaktır.Arter ve venöz hattının diğer uçları steriliteyi korumak için kapaklı olacaktır.
13 . Arter ve venöz hatlarının 1/4 x 3/8 konnektör ile birleştirilmiş uçlarından 130’ar cm sinde arterde kırmızı bant , venözde mavi bant , sump hattını Y konektörlü tarafından 130 cm sinde yeşil bant , suction hattının bir ucundan 130 cm sinde sarı bant olmalı ve bu renkli bantlara kadar olan kısımlar hasta tarafında (hemşire masasında) kalacak şekilde ağzı bağcıklı ayrıca steril torba ile paketlenmiş olmalı suction ve sump hatlarının açıkta kalan uçları steriliteyi korumak için kapaklı olacaktır.
14. Arter hat ile venöz hat pre-bypass filtre ile birleştirilmiş olmalıdır.
15 . Hat holderi bu steril torba içinde kalmalı ve renkli çizgilere 20 cm mesafede bulunmalı pompaya göre soldan sağa arter, venöz , sump ve suction diziliminde olmalıdır.
16 . Tubing set sistemi tümüyle steril paketlenmiş olmalıdır.
17 .Paket üzerinde içindeki sistemin pediatrik tubing seti olduğunu imal ve son kullanma tarihlerini içeren bilgiler bulunmalıdır.
18. Tubing set 85. Kalem  membran infant  oksijenatör ile birlikte değerlendirilecektir.

1
Sayfa