TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
83481
: 23/2699
Alım No
:
:
:
:
16.10.2023
20.10.2023 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
KALP AKCİĞER POMPASI BAKIMI
2,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

83481 KALP AKCİĞER POMPASI BAKIM VE ONARIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

A.	GENEL ŞARTLAR
1.	Bu şartname hastanemiz KVC ameliyathanesinde mevcut olan 2 adet Stöckert marka S3 model kalp akciğer makinelerinin teknik özelliklerine uygun tüm fonksiyonlarını doğru eksiksiz ve kesintisiz bir şekilde yerine getirmesini amaçlayan periyodik bakım işleri eğitimli ve nitelikli personeller tarafından yapılmalıdır.
2.	Bakımı yapacak olan firmanın teknik çalışanlarının, bakımı yapılacak olan cihazı üreten firma tarafından verilmiş olan YURT DIŞI “Eğitim Sertifikası” olmalıdır.
3.	Cihazların / sistemlerin bakım ve onarımı, firmanın yetkili kıldığı, konusunda uzman olan teknik personeli tarafından yapılacak ve bu uzman teknik personel kadrosu firma tarafından belgelenecektir.
4.	Bakımın yapılacağı gün, kalp ve damar cerrahisi ameliyathanesinin müsait olduğu zamanlarda yapılacaktır.
5.	Bakım ve onarım sonunda değişmesi gereken cihaz orijinal yedek parçaların vasıf ve özellikleri belirtilecek ve döner sermaye işletmesince alınacaktır ve değiştirilen yedek parçalar 12 ay garanti içerecektir.
6.	Değiştirilen yedek parçalar için firmaya ayrıca bir işçilik ücreti ödenmeyecektir.
7.	Cihazların kapsamlı periyodik bakımı yılda 1 kez yapılacaktır.
8.	Yüklenici, kendisine arıza bildirildikten sonra en geç 48 saat içinde arızaya müdahale edip arızanın nedeni tespit etmeli ve cihazı onarıp çalışır vaziyette teslim etmelidir.
9.	Arıza Bakım (Düzeltici Bakım) Tanımı yapılan cihazların teknik prospektüsünde performans ve fonksiyonlarının istendiği şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.
10.	Yüklenici firma cihazda arıza oluşması durumunda mesai saatleri dışında, hafta sonu veya resmi tatillerde arızaya müdahale edecek olup bunun için herhangi bir ek ücret talep etmeyecektir.
11.	Cihaz / sistemlerin bakım ve onarımından tümüyle firma elemanları sorumlu olacaktır.
12.	Bakım onarım esnasında firma elemanlarınca kırılan, bozulan ve tahrip edilen cihaz parçalarını firma ücretsiz temin edecektir.
13.	Yüklenici her türlü can ve mal güvenliğini tedbirlerini almak zorundadır. Bununla ilgili kurumumuz hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.
14.	Yüklenici bakım faaliyetlerinde cihaz/ürün/sistemin elektrik güvenlik testlerini yapmalıdır.
15.	Cihazlarda fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde onarım işleri bitmemiş sayılacaktır.
16.	Servis hizmeti sonunda, cihazların çalışma performansları test edilerek cihazlar çalışır durumda teslim edilecektir.
17.	Servis hizmeti sonunda cihazda ortaya çıkan fonksiyon kaybı, onarım öncesinde var olan işlevlerin iptali veya oluşan yeni bir arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Fonksiyon kaybından oluşan bu arızalarla ilgili yedek parça gereksinimleri yüklenici firma tarafından hiçbir bedel ödenmeden takılacaktır.  Bu durumda her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanarak cihaz tarafımıza faal şekilde teslim edilecektir.
18.	Aşağıda belirtilen yapılması gereken işler eksiksiz olarak yetkili firma tarafından yapılmalıdır.

B.	KALP AKCİĞER MAKİNESİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER:
1.	Roller pompa modülü motorunun ve akış yolunun bakımı ve kontrolü.
2.	Tubing rollerlarının ve tubing kılavuzu rollerlarının bakımı ve kontrolü.
3.	Roller pompa modülünün her iki yöne dönüş yapabildiğinin kontrolü.
4.	Roller pompa modülünün el kranklarıyla çalışmasının ve ters yöne dönüşte güvenlik alarmının kontrolü.
5.	Roller pompa modülü kapağının fonksiyonunu yerine getirip getirmediğinin bakımı ve kontrolü.
6.	Roller pompa modülünde kullanılan tubing ölçüsüne göre oklüzyon ayarlamasının bakımı ve kontrolü.
7.	Roller pompa modülünün ± 90° sağa ve sola dönebildiğinin kontrolü.
8.	Roller pompa modülüne ait tüm gösterge ledlerinin / ekranının kontrolü.
9.	Roller pompa modülüne ait tüm tuşların / butonların çalıştığının kontrolü.
10.	Roller pompa modülüne ait tüm menülerin ayarlanması ve kontrolü.
11.	Roller pompa modülüne ait "Alarm Susturma" ve "Override" fonksiyonunun çalışmasının kontrolü.
12.	Roller pompa modülünün hız ayarı potansiyometresinin / encoderinin bakımı ve kontrolü.
13.	Roller pompa modülünün set edilen yönde dönüş yaptığının kontrolü.
14.	Roller pompa modülüne ait tubing insertlerin ve tüm bağlantılarının bakımı ve kontrolü.
15.	Roller pompa modüllerinin master / slave modunda çalışmalarının kontrolü.
16.	Roller pompa modülünün renkli dokunmatik ekranının ve menülerin fonksiyon kontrolü.
17.	Roller pompa modülünün 0-250 RPM aralığında çalıştığının kontrolü.
18.	Roller pompa modülünün Bubble ve Level Kontrol modülleri vb. kontrol ve monitör modülleri tarafından direkt olarak etkilendiğinin kontrolü.
19.	Roller pompa modülünün elektrik kesintisi anında kesintiye uğramadan bataryadan otomatik olarak çalışmasının ve hesaplamaları yaptığının kontrolü.
20.	Soğutma fanının /  yüksek ısı alarmının normal çalışıp çalışmadığının kontrolü.
21.	Roller pompa modülü tubingini klemplemede kullanılan venöz hat klempi vb. elemanların bakımı ve kontrolü.
22.	Level / Bubble modülü, Temperature modülü ve Timer modülü vb. kontrol modüllerinin çalışmalarının kontrolü ve bakımı.
23.	Merkezi gösterge panelinin çalışmasının kontrolü ve menülerinin ayarlanması.
24.	Hava - oksijen mikseri çıkışının ve konsol lambasının kontrolü ve bakımı.
25.	Tüm güç kabloları, sensör kablolarının ve sigortaların bakımı ve kontrolü.
26.	Kalp akciğer makinesinin bakımı yapıldığında aşağıdaki malzemeler teslim edilecek olup bakım esnasında roller pompa modüllerine sürücü kayışları (driving belt) takılacaktır.

-	6 adet sürücü kayışı (driving belt) Tip – I
-	6 adet sürücü kayışı (driving belt) Tip – II

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa