TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 12 KALEM MALZEME ALIMI
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
85542
: 24/396
Alım No
:
:
:
:
29.02.2024
04.03.2024 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
MULTİ KABLO (ANESTEZİ CIHAZI İÇİN)
10,00
ADET
1
CİLT ISI PROBU VE ARA KABLOSU (GE  MONİTÖRÜ İÇİN)
10,00
ADET
2
ISI PROBU
10,00
ADET
3
EKG KABLOSU 3 LEAD (DRAGER PRİMUS)
60,00
ADET
4
EKG KABLOSU 3,LED (GE MONİTÖR İÇİN)
30,00
ADET
5
SATRASYON KABLOSU
30,00
ADET
6
SPO2 PROBU (YETİŞKİN)
40,00
ADET
7
DRAGER TANSİYON HORTUMU
5,00
ADET
8
PHİLİPS TANSİYON HORTUMU
5,00
ADET
9
MANŞON YETİŞKİN DRAGER İÇİN
70,00
ADET
10
MANŞON
30,00
ADET
11
SPO2 PROBU (MINDRAY HASTABAŞI MONİTÖRÜ)
15,00
ADET
12

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
1
Sayfa

85542 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ŞARTLAR
A.	Numune teslim edilmelidir. (numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
B.	Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
C.	Malzeme en az 6 (altı) ay boyunca kullanıcı kaynaklı hatalar hariç firma garantisinde olmalıdır.
D.	Nakliye ücreti firmaya aittir.

1- MULTİ KABLO (ANESTEZİ CİHAZI İÇİN)
a)	Multi kablo bölümde kullanılmakta olan DRAGER marka İnfinty kappa model hasta başı monitörler
uyumlu olmalıdır.
b)	Multi kablo çıkış ucunda EKG,SPO2 ve ISI Propları için çıkış konnektörleri olmalıdır.

2- CİLT ISI PROBU VE ARA KABLOSU (GE MONİTÖR İÇİN)
a)	Hastanemizde kullanılmakta olan Ge marka Aisys model anestezi cihazı monitör modülüne uyumlu
olmalıdır.
b)	Teklif edilen ısı probların 5 adeti nazal 5 adeti cilt probu olmalıdır.

3- ISI PROBU
a)	 Hastanemizde kullanılmakta olan Drager marka Primus model anestezi cihazı monitör modülün
uyumlu olmalıdır.
b)	Teklif edilen ısı probların 5 adeti nazal 5 adeti cilt probu olmalıdır.

4-	EKG KABLOSU (3 LEAD DRAGER PRİMUS)
a)	EKG kablosu bölümde kullanılmakta olan DRAGER marka anestezi cihazlarına uyumlu olmalıdır.
b)	EKG kablosu 3’lü ve renk kodlu olmalıdır.
c)	EKG kablosu elektrotlara bağlanabilir özellikte olmalıdır.
d)	EKG leadleri kablodan ayrılabilir özellikte olmalıdır.
e)	EKG kablosu kıvrılmalarda hasar görmeyecek şekilde elastik yumuşak kablodan imal edilmiş olmalıdır.
f)	EKG kablosunun gövdesinde renk kodları AHA ve IEC standartlarında olan kablo renkleri ile isimlendirilmiş olmalıdır.

5-	EKG KABLOSU 3 LEAD (GE MONİTÖR İÇİN)
a)	EKG kablosu bölümde kullanılmakta olan GE marka anestezi cihazlarına uyumlu olmalıdır.
b)	EKG kablosu 3’lü ve renk kodlu olmalıdır.
c)	EKG kablosu kıvrılmalarda hasar görmeyecek şekilde elastik yumuşak kablodan imal edilmiş olmalıdır.
d)	EKG kablosunun gövdesinde renk kodları AHA ve IEC standartlarında olan kablo renkleri ile isimlendirilmiş olmalıdır.

6-	SATRASYON KABLOSU (GE DASH 5000)
a)	Prob, GE marka Dash 5000 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
b)	Prob, hastanın parmağını sıkmamalı ya da rahatsız edici olmamalıdır.
c)	Prob, yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
d)	Probun kenar kısımları ışık geçirmemesi için kapalı olmalıdır.
e)	Prob yekpare olmalıdır. Ara kabloya ihtiyaç duyulmamalıdır.
f)	Prob PVC ve latex içermemelidir.
g)	Prob çok kullanımlık (Reusable) olmalıdır.
h)	Prob hasta cildine uygun anti-alerjik özellikte olmalıdır.
i)	Prob Nellcor teknolojisini desteklemelidir.

7-	SPO2 PROBU (YETİŞKİN)
a)	SPO2 Parmak probu bölümde kullanılan DRAGER marka Primus model anestezi cihazlarına uyumlu olmalıdır.
b)	Yetişkin SPO2 parmak probu çok kullanımlı (reusable)yapıda olmalıdır.
c)	SPO2 parmak probu elektriksel gürültüyü bastırmak için faraday ekranlamasına sahip olmalıdır.
d)	SPO2 parmak probu  kırılmalara, kopmalara ve dezenfektan kimyasallara dayanıklı yapıda olmalıdır.

8-	DRAGER  TANSİYON HORTUMU
a)	Tansiyon manşonu ara kablosu Draeger marka İnfinty kappa model hasta başı monitörlere uyumlu olmalıdır.
b)	Manşon ara kablosunun boyu en az 2 (İki) metre olmalıdır.
c)	Hortum hafif kırılmalarda hava akışını kesmemelidir.
d)	Hortumun bağlantı noktası manşona bire bir uyumlu olmalıdır. Kolay temizlenebilir olmalıdır

9-	PHILIPS  TANSİYON HORTUMU
a)Tansiyon manşonu ara kablosu Philips marka MP20 hasta başı monitör cihazına uygun olmalıdır.
b) Manşon ara kablosunun boyu en az 2 (İki) metre olmalıdır.
c) Hortum hafif kırılmalarda hava akışını kesmemelidir.
d) Hortumun bağlantı noktası manşona bire bir uyumlu olmalıdır. Kolay temizlenebilir olmalıdır

10-	MANŞON YETİŞKİN DRAGER İÇİN
a)	NIBP Cuff tek tubingli olmalıdır.
b)	NIBP cuff’ın üzerinde arter işareti olmalıdır.
c)	Manşon PVC ve latex içermemelidir.
d)	Manşon ara bağlantı hortumuyla uyumlu metal bağlantı konektörle birlikte verilmelidir.
e)	Manşon çok kullanımlık (Reusable) olmalıdır.
f)	Manşon hasta cildine uygun anti-alerjik özellikte olmalıdır.
g)	12 - 19 cm 30 adet
h)	17 - 25 cm 15 adet
i)	23 - 33 cm 20 adet
j)	38 - 50 cm 5 adet olacaktır.

11-	MANŞON 
a)	Hastanemizde kullanılmakta olan GE Marka Aisys Model anestezi monitörlerine uyumlu olmalıdır.
b)	NIBP Cuff çift tubingli olmalıdır.
c)	NIBP cuff’ın üzerinde arter işareti olmalıdır.
d)	Malzeme 300 mmHg basıncına dayanabilir olmalıdır.
e)	Manşon PVC ve latex içermemelidir.
f)	Manşon çok kullanımlık (Reusable) olmalıdır.
g)	Manşon hasta cildine uygun anti-alerjik özellikte olmalıdır.
h)	Manşon ara bağlantı hortumuyla uyumlu metal yada plastik bağlantı konektörle birlikte verilmelidir.
i)	32 – 42 cm 25 adet
j)	44 – 66 cm 5 adet olacaktır.

12-	SPO2 KABLOSU VE PROBU (MİNDRAY HASTABAŞI MONİTÖRÜ)
a)	Prob, Mindray marka uMEC 12 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
b)	Prob, hastanın parmağını sıkmamalı ya da rahatsız edici olmamalıdır.
c)	Prob, yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
d)	Probun kenar kısımları ışık geçirmemesi için kapalı olmalıdır.
e)	Prob yekpare olmalıdır. Ara kabloya ihtiyaç duyulmamalıdır.
f)	Prob PVC ve latex içermemelidir.
g)	Prob çok kullanımlık (Reusable) olmalıdır.
h)	Prob hasta cildine uygun anti-alerjik özellikte olmalıdır.

19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
2
Sayfa