TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ PERFÜZYON İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ PERFÜZYON
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
85703
: 24/414
Alım No
:
:
:
:
01.03.2024
04.03.2024

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
KVC. MEBRAN OKSİJENATÖR YETİŞKİN
10,00
ADET
1
KV1034 -  2802.80
TUBİNG SETLER ADULT (KAPLAMASIZ) FİLTRELİ (YETİŞKİN)
50,00
ADET
2
KV1058 -  1263.28

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
19) Genel Bütçe alımlarında E-Fatura Mükellefleri için Kurumumuz Vergi Kimlik Numarası; 759 005 5910 şeklindedir.
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38

1. YETİŞKİN MEMBRAN OKSİJENATÖR ŞARTNAMESİ(KV 1034)
1. Oksijenatör uygun polimerik malzeme ile üretilmiş olmalıdır.
2. Oksijenatörün maksimum kan akışı 7,0 l/dk olmalıdır.
3. Oksijenatörün toplam dolum hacmi 390 ml olmalıdır.
4. Oksijenatörün gaz esanjörünün etkin membrane alanı 2,2 m² olmalıdır.
5. Oksijenatörde luer kilidi bulunmalıdır.
6. Maksimum su sıcaklığı 42 ° C’yi geçmemelidir.
7. Oksijenatörde venöz drenaj spontan ve serbest gravitasyon ile gerçekleşmelidir.
8. Oksijenatörde dolaşımdaki kan atmosferik basınca açık yapıda olmalıdır.
9. Oksijenatörün kurulumu kolay ve az sayıda yardımcı aksesuar gerektirmektedir.
10. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal
Bilgi Bankası’na kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi
Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
2.KALEM TUBİNG SET- ERİŞKİN ARTERYEL FİLTRELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (KV1058)
1. Tüp set aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır.
a . 1 adet arteriyel hat
b . 1 adet venöz hat
c . 1 adet sump hattI
d . 1 adet suction hattı
e . 1 adet arter membran hattı
f . 1 adet oksijen hattı 
g . 1 adet arteryel filtre
h . 1 adet üç yollu musluk
i . 1 adet basınç hattı
j . 1 adet bypass filtre
k . 1 adet ouick prime hattı
l . 1 adet holder ve 1 adet h hattı

2. Arter hattı 240 cm toplam uzunluğunda 3/8 çapında olan 3 parçadan oluşacaktır.
a . 180 cm 3/8 x 3/32 lik ilk parça 3/8x3/8x3/8 lik bir Y konnektör ile 8 cm ve 25 cm olan 3/8 x 3/32 lik parçalara bağlanmış olacak , bunlardan 10 cm lik parçaya arteryel filtre bağlanacak.
b .Arteryel filtreden çıkan bir başka 18 cm 3/8 x 3/32 lik parça ile 25 cm 3/8 x 3/32 lik parça 3/8 - 3/8 - 3/8 Y konnektör ile birleştirilecektir.
c .Bu Y konektörün uzun eksende devamında 35 cm uzunluğunda 3/8 x 3/32 lik bir hat bağlı olacaktır.Son ucu steriliteyi korumak için kapaklı olacaktır.
d . Arter hattında bypass filtre bulunmalıdır.
3. Venöz hat 210 cm uzunluğunda 1/2 çapında 3/32 duvar kalınlığında olacaktır.
4 . Sump hattı 360 cm uzunluğunda 1/4 çapında 1/16 duvar kalınlığındaki bir parça 1/4 x 1/4 x 1/4 Y konnektör ile 2 adet 20 cm lik 1/4 çapında 1.16 duvar kalınlığındaki parçalara bağlı olacaktır.
5 . Suction hattı 370 cm uzunluğunda 3/8 çapında 1/16 duvar kalınlığında olacaktır.
6 .Arter membran hattı 180 cm uzunluğunda 3/8 çapında 1/16 duvar kalınlığında olacaktır.Silikonlu kısmı 1/2 çapında 3/32 kalınlığında olacaktır.İki ucu steriliteyi korumak için kapaklı olacaktır.
7 .Oksijen hattı 115 cm uzunluğunda 1/4 çapında 1/16 duvar kalınlığında olacaktır.Bir ucundan 35 cm da gaz filtresi bulunacaktır.
8 . Arter hattının 155 cm lik kısmının ucu ile venöz hattının bir ucu bypass filtre ile birleştirilmiş olacaktır.Venöz hattın diğer ucu steriliteyi korumak için kapaklı olacaktır.Tubing set içinde Ouick prime hattı bulunmalıdır.
9 . Arter ve venöz hatların 3/8 x 1/2 konnektör ile birleştirilmiş uçlarından 130’ar cm sinde arterde kırmızı bant venözde mavi bant , sump hattının Y konektörlü tarafından 130 cm sinde yeşil bant , suction hattının bir ucundan 130 cm sinde sarı bant olmalı ve bu renkli bantlara kadar olan kısımlar hasta tarafında (hemşire masasında) kalacak şekilde ağzı bağcıklı ayrıca steril torba ile paketlenmiş olmalı.Suction ve sump hatlarının açıkta kalan uçları steriliteyi korumak için kapaklı olacaktır.
10. Arter hat ile venöz hat pre-bypass filtre ile birleştirilmiş olmalıdır.
11 . Hat holderi bu steril torba içinde kalmalı ve renkli çizgilere 20 cm mesafede bulunmalı , pompaya göre soldan sağa arter  , venöz sump ve suction diziliminde olmalıdır.
12 . Tubing set sistemi tümüyle steril paketlenmiş olmalıdır.
13 . Paket üzerinde ; içindeki sistemin ‘’Erişkin - Adult ARTERYEL FİLTRELİ ‘’ tubing set olduğunu , imal ve son kullanma tarihlerini içeren bilgiler bulunmalıdır.
14.Tubing set 83. Kalem membrane  oksijenatör adult  ile birlikte değerlendirilecektir.
15.Firma teklif ettiği ürünün bir adet numunesini bırakacaktır.

1
Sayfa