TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
85792
: 24/543
Alım No
:
:
:
:
21.03.2024
23.03.2024

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
BEARING BUSH NEBULIZER (ATOMİK CİHAZI)
200,00
ADET
1

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; sudogrudantemin@gmail.com (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38

1. KALEM : HASTA BAŞI SOLUNUM CİHAZLARINA UYGUN NEBULİZER (ATOMİK CİHAZ)
 TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	Ürün, mekanik ventilatöre bağlı olan veya entübe olmayan hastalarda, hastane ortamında mesh nebülizasyon tekniği ile aerosol ilaç tedavisinde kullanılmak amacıyla tasarlanarak medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.	
2.	İlaç haznesi beraberinde; yetişkin devreleri için 22M-22M ve 22F-22F düz konektörleri veya T adaptörü, pediyatrik-yenidoğan devreleri için 15mm-12mm veya 10mm çaplı konektörler veya devre uyumlu T adaptörleri verilmelidir. 
3.	İlaç haznesine bir seferde 15ml ilaç konularak tedaviye başlanabilmelidir.
4.	Hazne, optimum seviyede aerosol tedavi sağlayabilmesi ve ilaçların yüksek sıcaklıkta dekompoze olmasını önlemek için cihazda kullanılan nebülizasyon tekniği Piezoelektrik Seramik (PZT) mesh teknolojisi ile olmalıdır. Titreşimle açığa çıkan Aerosol parçacıklarının içinden geçtiği delikli metal plakalar Palladium, palladium-nikel veya paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
5.	Hazne aralıklı kullanım durumlarında en az 28 güne kadar kullanılabilmelidir. 
6.	Kontrol ünitesi ile haznenin bağlantısı yapıldığında, hazne saniyede 120kHz (+/- %10) vibrasyon yaparak hızlı ve efektif ilaç çıkışı sağlamalıdır.
7.	Cihaza inhalasyon(nefes alma) sensörü takılabilmelidir. Bu sensör takıldığında, hazne içindeki ilaç hastanın sadece nefes alması sırasında aerosol oluşturmalıdır. Böylece hasta nefes verirken, tedaviyi keserek gereksiz nebülizasyon işlemi yapmamalıdır.
8.	Cihazı 30 dakika ile sınırlı ve sürekli(continuos) olacak şekilde veya 60 dakika ile sınırlı ve otomatik kapanma olacak şekilde kullanma imkanı olmalıdır. Cihaz; ilaç bittiğinde, bir hata durumunda ve ilacın mesh yüzeye temas etmemesi durumunda otomatik olarak kapanmalıdır.
9.	Gerektiğinde non-invaziv ventilasyon(NIV) uygulaması sırasında oranazal CPAP maskelerine ve BPAP hasta devrelerine doğrudan bağlanabilmelidir.

10.	Etkili aerosol tedavi sağlanması için Hazne ilaç çıkış partikül büyüklükleri ve performansı: Andersen kaskat impaktör ile ortalama ≤ 3.2µm veya Marple 298 Kaskat impaktör ile ortalama: ≤ 4 µm veya NGI – Copley 170 kaskat impaktörle  ölçüldüğünde ortalama ≤ 4.1µm  olmalıdır.

11.	Hazne, EN 13544-1 uyarınca yapılan ölçümlerde; aerosol çıkış değeri: 0,20ml/dakika (+/-%10) civarında ve aerosol çapı ortalama 5 mikrondan küçük olmalıdır. 
12.	Arızalı defoluayıplı olan iaç haznelerinin değişimini taahhüt etmelidir.
13.	Hazne ventilatör devresine takıldığında, ventilasyon işlemine ara vermeksizin cihaz haznesine ilaç konulabilmeli; bu işlem esnasında ventilatör cihazında hasta için ayarlanan basınç veya volümlerde hiçbir değişme olmamalı ve ventilatör kesintisiz olarak çalışmasına devam etmelidir.
14.	Her 100 adet ilaç haznesi için; 10 adet kontrol cihazı veya sağlık tesisi ventilatör cihazlarına entegre-uyumlu çalışmasını sağlayacak ventilatör başına 2 adet kablo verilmelidir.
15.	Cihaz mobil kullanılmak istenirse dâhili veya değiştirilebilen bataryası olmalıdır. Batarya tam dolu iken, en az 40 dakika elektrik bağlantısı olmadan çalışabilmelidir.
16.	Ücretsiz kullanım amacıyla kliniğe verilecek kontrol cihazını; serum askılarına, yataklara ya da istenen yerlere sabitlemek için kullanılacak uygun sabitleme aparatı ücretsiz olarak verilmelidir.
17.	Cihaz arıza durumlarında en az 2 sene cihaz garantisi taahhüt etmelidir.
18.	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe kullanım kitapçığı  olmalıdır.
19.	İhaleye giren firmalar en az 1 (bir) adet numune vermelidirler. Numuneler değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

	

1
Sayfa