TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
HEMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI
HEMATOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
88010
: 24/1719
Alım No
:
:
:
:
08.08.2024
12.08.2024
Ek - 1 : Teknik Sartnameler
Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
DOUBLE FİLTRASYON TÜP SETİ
20,00
ADET
1
HO1005 -  1940.40
LİPİD AFEREZ FİLTRESİ
20,00
ADET
2
HO1012 -  5743.72
.PLAZMA FİLTRESİ
20,00
ADET
3
HO1017 -  2273.91

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

GENEL ÖZELLİKLER

1.	Set ve filtreler kombine şekilde plazmadan belli maddelerin (Büyük moleküllü reolojik plazma proteinlerini; LDL kolesterol, lipoprotein (a), fibrinojen, a2 makroglobulin, IgM, Von Willebrand faktörü vb) adsorbsiyonu için kullanılacaktır.
2.	Teklif veren firma 3 kalem ürün içinde teklif vermelidir.
3.	Kombine kullanılacağı için 3 kalem ürün ve kullanılacağı cihaz aynı marka olmalıdır.
4.	Uhdesinde kalan firma, tüm teknik servis giderleri yükleniciye ait olmak üzere ve alınan
setler tüketilinceye kadar ünitenin kullanımına verilmek üzere en az 1 (bir ) adet cihazı teslim etmelidir.

1.	KALEM: DOUBLE FİLTRASYON TÜP SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.	Hat, aynı steril ambalaj içerisinde 3 parçadan oluşmalıdır;
a.	Plazma filtresi ile ikincil filtre arasında bağlantı hattı
b.	Plazma dönüş hattı
c.	Drenaj hattı
2.	Dolum hacmi 52 ml yi geçmemelidir.
3.	Set ile beraber steril ambalaj içerisinde arter hattı verilmelidir, sitrat antikoagülasyon hattı ile önceden birleştirilmiş olmalıdır.
4.	Set ile beraber steril ambalaj içerisinde venöz hattı verilmelidir, tedavinin güvenliği açısından üzerinde hava/kabarcık tutucu hazne olmalıdır.
5.	Filtre bağlantı portları çevirmeli (luer-lock) yapıda olmalı, kolay anlaşılabilmesi için renk kodlu olmalıdır.
6.	Plazma filtresine uygun bağlantı portu olmalıdır.
7.	Lipid aferez filtresine uygun bağlantı portu olmalıdır.
8.	Tedavi esnasında olası TMP basıncı yükselmelerinde, tedavinin sürekliliği için yapılacak yıkama/drenaj/plazma dönüşü işleminde kullanılan ‘’yön değiştirici klemp’’ olmalıdır.

9.	Hattın üzerinde; hazırlık, yıkama ve tedavi esnasında yıkama solüsyonu/plazma geçişi için kullanılmak üzere üç yollu musluk olmalıdır.
10.	Plazma hattı ve drenaj/yıkama hattı önceden birleştirilmiş olmalı ayrıca bir hatta gerek duyulmamalıdır.
11.	Plazma pompasına uygun pompa segmenti olmalıdır.
12.	Yıkama pompasına uygun pompa segmenti olmalıdır.
13.	Setin üzerinde 5 adet basınç ölçüm noktası olmalıdır;
a.	Arter basınç portu
b.	Venöz basınç portu
c.	Pre Filtre basınç portu
d.	Post filtre basınç portu
e.	İkincil filtre basınç portu
14.	Basıç ölçüm portlarında kontaminasyon riskine karşı, cihazın basınç sensörü ile kan ve plazma hiçbir zaman temas etmemelidir.
15.	Hattın steril ambalajı içinde, yıkama ve tedavi esnasında drenaj işlemi için kullanılmak üzere bir adet 2 litre kapasiteli atık torbası olmalıdır.
16.	Set ile beraber bir adet 10 lt kapasiteli atık torbası verilmelidir.
17.	Ürün etiketinde; saklama koşulları, tek kullanım durumu, latex içermediğini gösteren simge , sterilizasyon tekniği, referans numarası, lot numarası, ubb numarası (barkodlu) ,üretim ve son kullanım tarihi olmalıdır.

2.	KALEM: LİPİD AFEREZ FİLTRESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.	Büyük moleküllü reolojik plazma proteinlerini; LDL kolesterol, lipoprotein (a), fibrinojen, a2 makroglobulin, IgM, Von Willebrand faktörü azaltmak için tasarlanmış olmalıdır. Bu özellik kullanım klavuzunda açıkça belirtilmiş olmalıdır.
2.	Membran materyeli polisülfon olmalıdır.
3.	İç çap 185 µm, duvar kalınlığı 35 µm olmalıdır.
4.	Sterilizasyon kalıntısı riskine karşı buhar sterilizasyonu ile sterilize edilmiş olmalıdır.
5.	Maksimum TMP 300 mmHg olmalıdır.
6.	Kan dolum hacmi 120 ml olmalıdır.
7.	Filtre Yüzey alanı 2.0 m² olmalıdır.
8.	Geçirgenlik katsayıları ; Albumin-%90, IgG-%75, IgM-%20, LDL-%10 olmalıdır. Bu durum katalog ile ispat edilebilmelidir.

9.	Uygulamada albümin kaybı kabul edilebilir sınırlarda olmalı, tedavi sonrası albümin replasmanına gerek kalmamalıdır.
10.	Hem sitrat hem de heparin antikoagülasyonu için uygun yapıda olmalıdır.
11.	Filtre, 100 kD atom ağırlığından küçük moleküller (örneğin albümin) için %90 geçirgenliğe sahip olmalı ve bu durum katalogda belirtilmelidir.
12.	Filtre, 1000 kD atom ağırlığından büyük moleküller için %10 geçirgenliğe sahip olmalı ve bu durum katalogda belirtilmelidir. Bu özellik ile büyük proteinlerin/lipidlerin eleminasyonu hedeflenmelidir.

3.	KALEM: PLAZMA FİLTRESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.	Tam kandan filtrasyon yöntemi ile plazma ayırma işlemi yapmak için tasarlanmış olmalıdır.
2.	Plazma ayrımının endike olduğu durumlarda (otoimmun hastalıklar, metabolik hastalıklar, endojen ve eksojen zehirlenmeler vb) kullanılabilmeli ve bu özellik kullanım klavuzunda açıkça belirtilmiş olmalıdır.
3.	İç lümen çapı 330 µm olmalıdır.
4.	Duvar kalınlığı 65µm olmalıdır.
5.	Yüzey alanı 0.6 m² olmalıdır.
6.	Kan dolum hacmi kan tarafı için 67 ml, plazma dolum hacmi için 160 ml olmalıdır.
7.	80-250 ml/dk kan akım hızında maksimum TMP 100 mmHg olmalıdır.
8.	Membran materyali polisülfon, membran yuva materyali polikarbonat olmalıdır.
9.	Sterilizasyon kalıntısı riskine karşı, buhar sterilizasyonu ile sterilize edilmiş olmalıdır.
10.	Steril ambalaj içerisinde olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa