TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
90309
: 24/2504
Alım No
:
:
:
:
16.12.2024
19.12.2024 16:00

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
DİJİTAL PORTABLE RÖNTGEN DEDEKTÖRÜ
1,00
ADET
1

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

90309 DİJİTAL PORTABLE RÖNTGEN DEDEKTÖRÜ ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

	Konu: Hastanemiz Radyoloji Ünitesinde bulunan Carestream marka DRX Revolution model dijital seyyar röntgen cihazı için satın alınacak olan 1 (bir) adet Flat Panel Dedektörün teknik özelliklerini, yardımcı ekipman ve aksesuarları ve ilgili diğer hususları (kurulum vb.) kapsamaktadır.
	Bu teknik şartname hastanemiz için satın alınacak olan 1 (adet) adet dijital flat panel dedektörün özelliklerini tanımlamaktadır. 

•	Tıbbi ve Teknik Özellikler
1.	Dijital dedektör, solid state flat panel tipinde olacaktır. Dijital dedektör (AmorphousSilicon) yapıda ve kullanılan sintilatör materyali CsI (CesiumIodide) olacaktır. CCD, GOS ve a-Se tabanlı olan dedektörler kabul edilmeyecektir.
2.	Dedektör boyutu, konvansiyonel çekimlerde kullanılan kaset ebatlarına cevap verecek boyutlarda olmalıdır. Bu doğrultuda aktif veya etkin dedektör görüntüleme alanı en az 35x43cm (+/- 1 cm) olacaktır.
3.	Dedektör görüntüleme matriks boyutu en az 2500x3000 pixelden oluşmalıdır. Dedektör sisteminde, A/D çevrim işlemi en az 16 bit derinliğinde olmalıdır. Her bir pikselin boyutu 140 mikrondan büyük olmayacaktır.
4.	Görüntülerin ekrana gelme süresi kablosuz kullanımda ekspojur sonrası 5 saniyeyi geçmeyecektir. İki ekspojur arasındaki süre en fazla 15 saniye olacaktır. Dedektör, hem masa hem de akciğer statifinde istenildiğinde sabit, istenildiğinde mobil olarak kullanılacağından dolayı kablosuz tipte üretilmiş olmalıdır.
5.	Teklif edilecek dedektörün görüntü aktarımı kablosuz olarak gerçekleşecektir. Teklif edilecek dedektörün enerji ihtiyacı ise kendi içerisinde gömülü bataryalar veya harici bataryalar ile sağlanmalıdır. Harici bataryalı sistem teklif eden firmalar, sistemle birlikte en az 1 adet dedektöre uyumlu bataryayı kurumumuza teslim edecektir. Söz konusu bataryalar ise en az 1 yıl süreyle her türlü arıza, pil ömürlerinin azalması ile klinik sorunlar da dahil olmak üzere yüklenici firma garantisinde olmalıdır.
6.	Jeneratör kablo bağlantısına ihtiyaç olmadan dedektör X ışını pozlamasını algıladığında otomatik olarak görüntü yakalamaya başlayacaktır.
7.	Teklif edilecek dedektör IPX57 veya üzeri uluslararası standartlara sahip olmalıdır. Bu özellik orijinal kataloglar üzerinden belgelendirilmelidir.
8.	Teklif edilecek olan dedektör en az 40mm çapında en az 110 kg baskıya ve dedektörün genelinde en az 170 kg baskıya dayanıklı olmalıdır ve bu özellik orijinal belgeler üzerinden gösterilmelidir.
9.	Teklif edilecek olan dedektörün DQE değeri RQA-3 ışımasında 0.05 Ip/mm’ de en az %72 olmalı ve bu özellik orijinal kataloglar üzerinden veya ana üretici firmadan alınmış belgeler ile belgelendirilmelidir. 
10.	Teklif edilecek olan dedektör tam dolu batarya ile en az 200 imaj alabilmeli ve orijinal dokümanlar üzerinden işaretlenmelidir.
11.	Dedektör ağırlığı batarya dahil olmak üzere en fazla 3,8 kg olmalıdır.

•	Genel Hükümler
1.	Yüklenici, dedektör ile dedektörün kullanılacağı cihazın bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin distribütör firmaca eğitilmiş personeli tarafından İdarenin belirleyeceği sayıda elemana en az 2 (iki) gün ücretsiz eğitim verecektir.
2.	Dijital flat panel dedektör hiç kullanılmamış ambalajında teslim edilecektir. Daha önce demo amaçlı olarak kesinlikle kullanılmamış olacaktır.
3.	İstekli firmalar teklif vermeden önce hastane idaresi bilgisinde dedektörün kurulacağı cihazı görebilirler.
4.	Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik Özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği yüklenici ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumludur.
5.	İstekliler, teklifleri ile birlikte dijital dedektörün tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği katalog, broşür vb. diğer belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir. İstekliler ayrıca Teknik Şartnameye cevap hazırlayarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir. İstekliler Teknik Şartnamenin tüm maddelerine açık, anlaşılır, sistemin her ünitesinin özelliklerini gösterecek şekilde cevap vereceklerdir. Teknik Şartnameye cevapta İstekliler, Teknik Şartnamede istenen kriterleri nasıl sağlayacaklarını açıklayacaklardır. Teknik Şartnameye cevapta "Okunmuş, Anlaşılmış, Kabul Edilmiştir” gibi yazılı cevaplar kabul edilmeyecektir. Boş bırakılan maddeler cevapsız sayılacak ve değerlendirmede "Karşılanamıyor” olarak değerlendirilip İsteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
6.	Teklif edilen cihazın veya sistemin ulusal (ülkemiz) veya uluslar arası geçerli olan (TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, vb) standartlarına ve/veya normlarına uygun olmalıdır. Teklif edilen cihaz veya sistem CE işaretli olmalıdır.
7.	Teklif edilecek sisteme ait ÜTS belgeleri ihale dosyasında mevcut olmalıdır. ÜTS belgesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8.	İhaleyi alan firma cihazın teslimi sırasında cihaz için Türkçe veya İngilizce kullanım kılavuzu ve servis manueli vermelidir.
9.	Firma dijital flat panel dedektörü ücretsiz olarak monte edecek ve çalışır durumda tarafımıza teslim edecektir. Montaj, ayar, programlama ve kalibrasyon işlemleri için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.

•	Teknik Servis ve Garanti
1.	Dijital flat panel dedektör en az 2 yıl garantili olacaktır. Garanti süresince bakım onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Arıza bildiriminden sonra 8 saat içinde arızaya müdahale edilecek ve en çok 5 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır
2.	Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacaktır.
3.	Satıcı firma teknik servis imkânlarını ve alt yapısını sağlamalıdır. (Teknik personel sayısı, bakım onarım imkânları vb.). 
4.	İthalatçı firma ve/veya ihaleye giren firma teklif edilen cihazlar için en az garanti süresi olan 2 yıl dahil olmak üzere 10 (on) yıl süre ile ücret mukabili destek ve yedek parça garantisi verilmelidir. 
5.	Teklif veren firma cihazda garanti sonunda değişmesi muhtemel yedek parçaları sağlamalıdır.
6.	Cihazın Türkiye ana distribütör firmasının Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. 
7.	Dijital flat panel dedektörde herhangi bir arıza olması durumunda Biyomedikal Birimi durumu mesai saatleri içerisinde (Pazartesi-Cuma 08:30 – 17:00 arası, resmi tatiller ve Bayramlar hariç) Yükleniciye telefon, cep telefonu, faks veya e-mail ile bildirilecek, yüklenici sözleşme şartlarına uygun olarak 8 (sekiz) saat içerisinde arızaya yerinde veya uzak bağlantı yöntemiyle müdahale edecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa