TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
ÇOCUK NEFROLOJİSİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 2 KALEM MALZEME ALIMI
ÇOCUK NEFROLOJİSİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
92588
: 25/441
Alım No
:
:
:
:
21.04.2025
22.04.2025

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, PEDİATRİK  10FR
5,00
ADET
1
NF1000 -   533.61
KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, PEDİATRİK  9FR
5,00
ADET
2
NF1000 -   533.61

 

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr    (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

KISA DÖNEM HEMODIYALIZ KATETERI SUBKLAVYEN 2 LÜMENLI 9F 15cm TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Kateter uzunluğu 15cm olmalıdır.
2. Kateter 2 lümenli olmalıdır.
3. Kateter subklavien ve femoral uygulamaya uygun olmalıdır.
4. Kateterin dış çapı 9F olmalıdır.
5. Kateter radyopasitesi yüksek olmalıdır.
6. Hastanemizde Bulunan Hemofiltrasyon ve Diyaliz Cihazlarına Uyumlu Olmalıdır.
7. Kateter tecoflex poliüretan materyalden üretilmiş olmalıdır. Bu malzemenin özellikleriyle vücut ıssında
yumuşayarak travmaya yol açmamalı, biouyumlu olmalı ve trombus oluşumuna direnç göstermelidir.
8. Kateterin gövdesi destekli sert olmalı, distal ucu ise yumuşak bir materyalden imal edilmiş olmalı, bu
sayede hastada kaldığı sürece damar irritasyonuna yol açmamalıdır.
9. Kateterin üzerinde cm olarak işaretlenmiş yerleştirme markerleri bulunmalıdır.
10. Kılavuz telin uzunluğu 70 cm olmalıdır ve uzunluğuna bağlı olarak kullanımının kolaylaştırılması amacı
ile kolay dağılmayan kalibre edilmiş ölçekli sarmal bir mekanizma / sürücü içinde yer almalıdır.
11. Kılavuz tel 0.035 inch kalınlıkta olmalıdır.
12. Ponksiyon iğnesinin uzunluğu 50mm olmalıdır.
13. Ponksiyon iğnesinin dış çapı 18G olmalıdır.
14. Enjektör 5ml kapasiteli olmalıdır.
15. Kılavuz tel 45 derecelik açıyla test edildiğinde dahi kink yapmayan özellikte olmalıdır.
16. Kılavuz tel yönlendirilirken yeterli sertliğe sahip olabilmelidir. Nitinol materyalden üretilmiş olmalıdır.
17. Kılavuz tel kullanıcının sağ ve sol el ile kullanımına uygun, kan/sıvı varlığında ve eldivene yapışmayan
kolay kullanıma sahip olmalıdır. Bu nedenle kılavuz tel sürücüsü parmak tekerlek mekanizmasına sahip
olmalıdır.
18. Ekstension hatları üzerinde klempler ve septumlu enjeksiyon kapakları bulunmalıdır.
19. Uzatma hatları üzerinde, priming hacim ve gauch cinsinden lümen iç kalınlıkları okunaklı yazıyor
olmalıdır.
20. Venöz uzatma hattı dolum hacmi 0,90 ml, arterial uzatma hattı dolum hacmi 0,80 ml olmalıdır.
21. Venöz akış hızı 200 ml/saat olduğunda 120 mmHg, 3000 ml/saat olduğunda 210 mmHg, 400 ml/saat
olduğunda 290 mmHg basınç olmalıdır.
22. Arterial akış hızı 200 ml/saat olduğunda -100 mmHg, 300 ml/saat olduğunda -190 mmHg, 400 ml/saat
olduğunda -285 mmHg basınç olmalıdır.
23. Ponksiyon iğnesinin ucu yerinin tam olarak tespit edilebilmesi için ultrason altında net görülebilecek
özellikte olmalıdır.
24. Ponksiyon iğnesi ponksiyon sırasında kullanıcının manipülasyonlarını hissedebileceği özelliğe sahip
olmalıdır.
25. Kullanıcının tercihine göre kullanabileceği y konnektör kılavuz telin kolay geçebilmesi için portlu ve kan
akışını engelleyebilecek özellikte olmalıdır.
26. Y konektör kullanıldığı durumlarda y konektörü çekerken üzerindeki port kılavuz telin bükülmesine
sebep olmadan ve takılmalar yaşanmadan kolaylıkla hareket ettirilebilmeli veya çıkartılabilmelidir.
27. 8F 10cm ve 10F 11cm ölçülerinde iki adet dilatör bulunmalıdır.
28. Dilatörün boyu girişim yapılacak bölgeye göre işaretleme/sabitleme aparatı ile ayarlanabilmelidir.
29. Dilatörün içinden kılavuz tel rahatlıkla ilerletilebilir olmalıdır.
30. Dilatörün uç kısmı hiçbir suretle deforme olmamalıdır.
31. Bistüri paslanmaz çelik özellikte ve kolay kullanım sağlayacak ölçülü bistüri sapına monte olarak
bulunmalıdır. Cerrahi yaralanmaları engelleyebilecek güvenlik mekanizmasına sahip olmalıdır.
32. Ürün ambalajının arka yüzünde bulunan etikette; ürün kodu, kateter dış çapı, kateter uzunluğu, set
içeriği ve bunların özellikleri, lümenlerin özellikleri (prime hacmi, akış hızları, iç çapları) ve bilgileri yer
almalıdır.
33. Ürün ambalajının ön yüzü şeffaf olmalıdır.
34. Hemodiyaliz kateterin kullanım sırasında steril açılabilmesi için blister tepsi üzerinde tvyek paketli
olmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa