TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI
İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
93584
: 25/522
Alım No
:
:
:
:
20.05.2025
23.05.2025

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİ SETİ (HEMOFİLTRASYON,  HEMODİYAFİLTRASYON),SİTRATSIZ
100,00
ADET
1
NF1016 -  1983.52

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

SÜREKLİ VENÖ-VENÖZ HEMODİYAFİLTRASYON SETİ  TEKNİK ÖZELLİKLERİ
GENEL ÖZELLİKLER
1. Set pre-konnekte olmalı, hatlar filtreden bağımsız olmalı, arter, ven, ultrafiltrat, diyalizat, replasman, kolay tanınması için tüm hatlar renk kodlu olmalıdır.
2. Set sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon işlemi gerçekleştirmeye uygun olmalı ve aşağıdaki tedavi modlarına geçiş yapılabilmelidir.
a. CVVH		Sürekli Venö-Venöz Hemofiltrasyon.
b. CVVHD		Sürekli Venö-Venöz (ultraflux/highflux) Hemodiyaliz
c. CVVHDF		Sürekli Venö-Venöz Hemodiyafiltrasyon
3. Setlerde arter-ven hattı, diyalizat, replasman ve atık hattı tek kaset halinde olmalıdır. Set pompa segmentleri, basınç transdüserleri ve bağlantı noktalarında renk kodları mevcut ve monte halde olmalıdır. Ayrıca diğer istenen özellikler aşağıda sıralanmıştır.
a. Venöz dönüş hattı üzerinde hava dedektörü için hava haznesi olmalıdır.
b. Kasette yanlış kurulumun önüne geçilmesi için renk koduna (mavi) sahip olmalıdır. 
c. Kasette renk kodlu 1 adet Ven basınç membran izalatörü 3 adet basınç portu olmalıdır.
d. Kaset pre ve post dilüsyon işlemlerine imkan vermelidir.
e. Kitin üzerinde, cihaz üzerindeki heparin pompasının bağlantılandırılabileceği, heparin infüzyonu için uygun giriş yerleri olmalıdır.
4. Setler üzerinde bilgileri olan kutularda paketli olmalıdır.
5. Kitler üzerinde ürünün adı, son kullanma tarihi ve lot numaraları olan orjinal etiketli kutularda paketli olmalıdır.
6. Kaset sisteminin dolum hacmi 116 ml olmalıdır.
7. Setlerin içeriğinde bir adet 1,8 m2 membran yüzey alanına ve high-flux membran yapısına sahip filtre bulunmalıdır.
8. İç lümen çapı 220 μm olmalıdır.
9. Membran por çapı 35μm olmalı ve membran yuva materyali polikarbonat olmalıdır.
10. Kan dolum hacmi 130 ml olmalıdır.
11. Tedavi esnasında hasta için çok önemli olan solütlerin geçiş katsayıları; albumin için 0.001, vitamin B12 için 1, inülin için 1, B2-M(beta2) için 0.65 olmalıdır.
12. Filtreler, tıkanma durumunda bütün setin ziyan olmaması için, setten bağımsız
Olmalıdır.
13. Verilecek filtre membranları biyouyumlu olup, membran yapısı polysulfone olmalıdır.
14. Filtrede sterilizasyon kalıntısı riskine karşı, filtreler in-line buhar yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır.
15. Kasette bulunan diyalizat ve replasman hattı üzerinde ayrı ayrı l'er adet entegre isitici torbaları bulunmalıdır.
16. Set içinde 2 litrelik prime torbası bulunmalıdır.
17. 10 litrelik atık torbası bulunmalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
1
Sayfa