TEKLİF İSTEME FORMU
Konu
GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM DEMİRBAŞ ALIMI
GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim

T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
90510
: 24/2444
Alım No
:
:
:
:
06.12.2024
10.12.2024

Son Teslim Tarih & Saat

:
İHTİYAÇ LİSTESİ
Açıklama
Toplam Tutarı
Birim Fiyatı
Birimi
Miktarı
Malzeme Cinsi
S. No
Resmi Kodu
AMELİYATHANE TAVAN LAMBA
2,00
ADET
1

  İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini http://www.hastane.selcuk.edu.tr/index.php/ihale-duyurulari/ Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
9) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
10) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
11) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
12) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
13) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
14) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
15) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
16) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
17) Ödemeler Döner Sermayenin nakit akışına göre yapılacaktır.
18) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38

ÜST DÜZEY LED  ÇİFT BAŞLIKLI AMELİYAT LAMBASI TEKNİK ÖZELLİKLER

1.	Lamba tavana tek merkezden monte edilmeli ve iki başlıklı olmalıdır. 
2.	Lamba başlıkları ve kolları hareket sahası içerisinde ayarlandığı noktada durabilmeli ve dışarıdan bir müdahale olmadan pozisyonunu bozmamalıdır.
3.	Lamba başlıkları laminarflow (çizgisel hava akışı) ile uyumlu olmalıdır.
4.	Başlıklarda modüller halinde yerleştirilmiş LED’ler bulunmalı ve arıza durumunda sadece arızalı modül değiştirilmelidir. Kullanılan LED’ler en az 60.000 saat ömürlü olmalıdır. 60.000 saat ömürlü LED’e sahip olmayan lambalar için her bir başlıkla beraber, başlıkta bulunan kadar LED modülü verilecektir.
5.	Lamba başlıklarının büyüklükleri aşağıdakilerden birisine uymalıdır:
a.	Dairesel başlıklarda, tutma kolları hariç çap tüm başlıklarda 76 ± 3 cm olmalıdır. 
b.	Dairesel olmayan başlıklarda, başlığın geometrik merkezinden tutma kolları hariç en uzak noktasına olan mesafe tüm başlıklarda 33 ± 2  cm olmalıdır.
6.	Her bir lamba başlığında en az 69 LED bulunmalıdır. Böylece ışık kaynaklarından birisinde arıza olması durumunda ameliyat sahasında aydınlatma etkilenmemelidir. 
7.	Başlıklar darbeye dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
8.	Başlıkların 1 metre mesafede merkezi aydınlatma yoğunluğu bütün spot genişliklerinde 160.000 ± 3.000 lüks olacaktır. 
9.	Başlıkların ışık yoğunluğu, en düşük spotta en düşük kademesi en fazla 40.000 lüks olacak şekilde kontrol panelinden en az 5 kademede ayarlanabilecektir. Işık Yoğunluğu ayarı dokunmatik kontrol panelinden yapılmalıdır. Operasyon alanında istemsiz ışık yoğunluğu değişikliklerini önlemek amacıyla ışık yoğunluğu ayarını lamba başlığında bulunan sensörlerle yapan sistemler kabul edilmeyecektir.
10.	Başlıkların CRI Ra (ColorRendering Index ortalama değeri) en az 95 olacaktır. Doku algısında yanılgıya sebebiyet verebileceğinden CRI değeri ayarlı olan sistemler kabul edilmeyecektir.
11.	Başlıkların renk sıcaklıkları; en düşük kademede en fazla 3.800 Kelvin, en yüksek kademede en az 4.800 Kelvin olacak şekilde en az 3 kademede ayarlanabilmelidir. Renk sıcaklığı ayarı dokunmatik kontrol panelinden yapılmalıdır. Operasyon alanında istemsiz renk sıcaklığı değişikliklerini önlemek amacıyla Kelvin ayarını lamba başlığında bulunan sensörle yapan sistemler kabul edilmeyecektir.
12.	Başlıklarda, girişimsel ameliyatlarda kullanılmak üzere endoskopi modu (endomod, çevresel aydınlatma, ambientlight vb.) bulunmalıdır ve bu mod içerisinde de ışık şiddeti ayarlanabilmelidir. Endomod içerisinde ışık şiddeti ayarlanamayan lambaların kol sisteminde yeşil ışıklı ortam aydınlatması veya lamba başlığında bulunan steril olmayan tutma kollarında bu aydınlatma bulunmalıdır.
13.	Operatörün başındaki sıcaklık artışı ve ameliyathane alanında meydana gelen ısı artışı 1° C’den küçük olmalıdır.
14.	Radyan enerji tek başlık için en çok 3.6 mW/m2lx olacaktır.
15.	Lambaların, derin kavite cerrahi sırasında destek olabilmesi amacıyla, L1+L2 (aydınlatma derinliği), IEC 60601-2-41standartlarına uygun olarak, lamba başlıkları için en az 140 cm (%20 Ec / 2. Yayın) olmalıdır.
16.	Başlığın merkezinde, 134 0C derecede steril edilebilir elceğin bağlandığı bir tutma kolu, çevresinde ise steril olmayan pozisyonlandırma için tutma kolları bulunmalıdır. 
17.	Başlıkların spot çapı ayarlaması elcekten ve kontrol panelinden elektronik olarak yapılacaktır. Spot çapı ayarını sadece motorize veya sadece mekanik ayarlayan sistemler kabul edilmeyecektir. Başlıkların aydınlatma alanı aşağıdaki seçeneklerden birisine uymalıdır:
a.	Dairesel başlıklarda LED’lerin çok sayıda reflektörden yansıtılması sayesinde spot elde edilmeli veya spot ayarlanırken ikili mercek sistemi kullanılmalıdır.
b.	Dairesel olmayan başlıklarda LED’lerin yanıp-sönmesi sayesinde elektronik olarak spot ayarlaması, modüllerin motorize hareketi ile de odak ayarı yapılmalıdır.
18.	Başlığın spot çapı ayarlaması; en küçük çapta en fazla 18 cm, en büyük çapta en az 28 cm olmak üzere merkezdeki elcek ve kontrol paneli vasıtasıyla yapılacaktır.
19.	Başlıkların bağlı olduğu kolda bulunan dokunmatik kontrol panelinden lamba kontrolleri yapılmalıdır. Membran paneller kabul edilmeyecektir.
20.	Başlıkların bağlı olduğu kolda bulunan dokunmatik kontrol panelinden en az aşağıdaki ayarlamalar yapılabilmelidir:
a.	Açma-kapatma
b.	Işık yoğunluğu ayarı (en az 10 kademe)
c.	Renk sıcaklığı ayarı (en az 3 kademe)
d.	Endoskopi modunu açma-kapatma
e.	Endoskopi modunda ışık yoğunluğu ayarı (en az 10 kademe) (kol sisteminde yeşil ışıklı ortam aydınlatması bulunan lambalarda veya lamba başlığında bulunan steril olmayan tutma kollarında aydınlatma bulunan lambalarda bu özellik aranmayacaktır)
21.	Kontrol paneli, birbirine zıt yönlere bakan, birbirinin aynısı iki yüzeye sahip olmalıdır. Böylelikle başlığın pozisyonunu bozmadan kontrol paneline erişmek mümkün olmalıdır. Bu özelliği sağlayamayan firmalar, başlığın bağlı olduğu kolda bulunan kontrol panelindeki bütün ayarlamaların her başlık için yapılabildiği duvara monte kontrol paneli vermelidir
22.	Lamba, kontrol paneli üzerinden kapatılıp açıldığında hangi Kelvin (Renk Sıcaklığı) değerinde kapatıldıysa o değerde açılabilmelidir.
23.	Lamba başlıklarının, başlığı taşıyan kollara bağlandığı noktadaki dönüşü, rahat pozisyonlandırma yapılabilmesi ve farklı branşların kullanımına izin vermesi için en az 310 derece olmalıdır.
24.	Lambanın yaylı kolları en az 45 derece yukarı, en az 50 derece aşağı hareket edebilmeli ve içerisinde hidrolik veya pnömatik sistem bulunmamalıdır.
25.	Her bir başlıkla beraber en az 2 (iki) adet steril edilebilir elçek verilmelidir.
26.	Lamba teslim tarihinden itibaren 2 yıl süre ile imalat ve montaj hatalarına karşı garantili olmalıdır. Bu işlem için garanti süresi içinde herhangi bir ücret talep edilmemelidir. Bu garanti yüklenici firmayla birlikte üretici firma tarafından da verilmelidir. Ücreti mukabilinde 10 (on) yıl yedek parça ve servis garantisi bulunmalıdır.
27.	İlgili cihazın arızası halinde, yüklenicinin sorumlu teknik servisi, arızaya 24 (yirmi dört) saat içinde ilk müdahaleyi yaparak arızanın nedenini tespit etmek ve en geç 2 (iki) iş günü içinde cihazı çalışır duruma getirmek zorundadır. İlgili cihaz, garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, en geç 2 (iki) iş günü içerisinde çalışır duruma getirilemez ise yedek bir cihaz, arıza giderilene kadar kuruma bırakılacaktır.
28.	Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. Bu belge ihale dosyasında sunulacaktır.
29.	TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bir kuruluş tarafından onaylı en az IP 54 test raporu bulunmalıdır. Bu belge ihale dosyasında sunulacaktır.

1
Sayfa